## Slide 1
6 sigma

## Slide 2
Chapter 1. Gage R&R
Understanding Variability
Learn about Gage R&R
Measurement system analysis
HA BUMYONG

## Slide 3
Do có tài liệu bổ sung Gage R&R …
Trước đây khi chia năm cấp bậc MSA độ chính xác và độ tỉ mỉ, Gage R&R tương
ứng với reproducibility và repeatability của độ tỉ mỉ. Nhưng nếu nhìn vào xu hướng
tiêu chuẩn gần đây MSA (Measurement System Analysis) và Gage R&R hiểu theo
khái niệm giống nhau. Nếu như kiểm tra độ chính xác trước đây trong phòng tiêu
chuẩn, thì bây giờ trong nội dung này ta kiểm tra cả Gage R&R
Có lẽ trước đây tất cả những dụng cụ đo đều tập trung vào đo đạc đơn giản tính
năng của sản phẩm hoặc độ lớn, cường độ.. của linh kiện, thì bây giờ ta xây dựng
đối tượng đo đạc(Project Y) mới theo những kỹ năng phát triển mới của sản phẩm
để làm được điều đó phải phát triển hệ thống đo.
Vì vậy, trước tiên, ta phải sắp xếp giản lược các thuật ngữ, tiêu chuẩn đánh giá, các
nội dung cần chú ý và các phương pháp sử dụng.. theo các tiêu chuẩn mới nhất (AIAG
2010, VDA 5).

## Slide 4
Contents
- If the measuring instrument is wrong…
- Understanding variability
- Gage accuracy
- Gage precision
- What is measuring
1. Bias
2. Linearity
3. Stability
1. Gage R&R
2. Gage R&R Case
3. Gage R&R Deepening
- Gage R&R Destructive inspection
- Categorical Gage R&R
- Closing remarks
- GM Gage R&R Guide Review
1. Type 1 Gage R&R
2. Type 3 Gage R&R
- Gage R&R Introduction
1. Gage Accuracy
2. Gage Precision
- Measurement system analysis procedure
1. Type 1 Study
2. Type 2 Study
3. Type 3 Study

## Slide 5
If the measuring instrument is wrong…
Let's say you bought a box of 10 Kg apples a few days ago from the Internet.
I opened the delivered apple box and found 20 fresh fruits.
I went to the supermarket in the neighborhood in the evening.
And I saw an apple selling in the neighborhood supermarket. I was just curios. I looked
for apples of the same size as the apple I bought during the day.
They put apples a bag and sell it. and six apples in one bag were exactly the same size,
but weighed 2.5 kg. I thought is was strange, I bought one bag and compared it.
Apparently it was the same apple size, and even the supermarket apples seems a little
bigger.
So I put the apple box on the weight again. Not exactly, but I thought it would be similar,
but it weighed 9.8Kg. And then the fact that this Box was 1.0 kg. I call the producer and
do not answer the call.
Haha…
Episode

## Slide 6
Mục lục
- Nếu dụng cụ đo lường bị lỗi
- Hiểu về biến động/thay đổi
- Độ chính xác Gage
- Độ tỉ mỉ Gage
- Đo lường là gì?
1. Độ lệch
2. Độ tuyến tính
3. Tính ổn định
1. Gage R&R
2. Tiền lệ/Ví dụ Gage R&R
3. Tăng cường Gage R&R
- Kiểm tra phá hỏng Gage R&R
- Phạm trù Gage R&R
- Kết luận
- GM Gage R&R Guide Kiểm tra
1. Type 1 Gage R&R
2. Type 3 Gage R&R
- Khái quát Gage R&R
1. Độ chính xác Gage
2. Độ tỉ mỉ Gage
- Trình tự phân tích hệ thống đo
1. Type 1 Study
2. Type 2 Study
3. Type 3 Study
6

## Slide 7
Nếu dụng cụ đo lường bị lỗi…
Giả định rằng vài ngày trước bạn đặt hàng mua một thùng táo 10kg qua Internet, khi nhận được thùng táo và mở ra bạn thấy có 20 quả táo bên trong rất tươi.
Đến tối bạn đi tới một siêu thị gần nhà và tình cờ nhìn thấy siêu thị cũng bán táo. Và do tò mò bạn đi tìm những trái táo to giống như nhưng trái mà bạn mua lúc sáng.
Trong một túi có 6 trái to như nhau và trọng lượng bên ngoài ghi 2.5kg. Suy nghĩ lại thấy hơi kì lạ bạn mua một túi và mang về so sánh, kích thước trái táo tương tự nhau và thậm chí táo mua ở siêu thị trông còn to hơn.
Vì thế bạn mang cả thùng táo ra và cân lại, bạn tự nhủ rằng chắc cũng phải được gần đủ 10kg, và bạn cân ra được 9.8kg. Và sau đó bạn cân Box được trọng lượng là 1kg.
Bạn gọi điện hỏi người bán hàng và họ không nghe máy..
Episode
7

## Slide 8
Good products can be judged to be defective and defective to good products.
You will not be able to make the right decision.
You will not know the cause of the problem
It is difficult to evaluate accurately about the improved results
You will lose the chance of improvement.
It works as a normal barrier.
Etc.
If the person who bought the apple in the previous case was GM, and the producer who produced the apple was LG ... .
If the measuring instrument is wrong…
If the measuring instrument is wrong…

## Slide 9
What is measurement?
A measurement is a numerical representation of the shape or dimensions of a product to know the length and weight about object by using a machine or device such as ruler and scales
Reliability of measurement data
If the measured result shows the same result according to the environment, time, and the measurer, it can say reliability is high if it shows the same result, and reliability is low if it does not show the same result.
The length of the pencil was measured as below.
Longer than 35mm, shorter than 37mm
Between 35.5 ~ 36.5

## Slide 10
Đánh giá sai hàng chất lượng tốt thành hàng chất lượng không tốt và ngược lại.
Không đưa ra được quyết định xử lý hợp lý
Không tìm ra được nguyên nhân của vấn đề
Khó khăn trong việc đánh giá chính xác những kết quả cải thiện
Đánh mất cơ hội cải thiện.
Hoạt động như một Barrier thông thường
Khác
Nếu giả định người mua táo bên trên là GM
Và người bán táo bên trên là LG
Nếu dụng cụ đo lường bị lỗi…
Nếu dụng cụ đo lường bị lỗi

## Slide 11
Đo lường là gì
Đo lường là khi muốn biết độ dài, cân nặng … của một vật nào đó ta sử dụng thước, cân, máy móc hoặc các trang thiết bị cần thiết để biểu thị hình thái/hình thức hoặc các chỉ số của sản phẩm thông qua những con số
Mức độ tin tưởng của dữ liệu đo lường
Nếu kết quả đo lường đồng nhất với kết quả theo như môi trường, thời gian và người đo lường;
ta có thể coi dữ liệu có độ tin cậy cao; nếu kết quả đo lường không đồng nhất thì độ tin cậy là thấp.
Đo độ dài của cây bút chì theo ví dụ dưới đây
Lớn hơn 35mm và nhỏ hơn 37 mm
Khoảng 35.5 ~ 36.5

## Slide 12
Read voltmeter’s gradation
Approximately, Base on 5.5 V and divide in half,
bigger than 5.2 V and less than 5.4 V
1. What should I do to measure the voltage more accurately?
Question
What is measurement?

## Slide 13
Observed fluctuation of the product/process
Actual changes in process/product
Measurement variation of process/product
군간 변동
(Group variation)
군내 변동(Intra-group variation)
Variation by measurer
Variations by Instrument
재현성
Reproducibility
반복성Repeatability
편의(Bias)
선형성(Linearity)
안정성(Stability)
Data that we have
Variations in the processes or products we know, include actual variations due to processes or products and measurement variations due to measurement errors in the measurement process.
It is important to minimize fluctuations due to measurement errors in order to know the variability of the population (process or product).
It is the verification process of the measurement system (MSA *) that confirms the magnitude of the fluctuation caused by the error of the measurement system that we use and improves it.
Understanding Data Variation
* MSA (Measurement System Analysis)
반복성Repeatability
Degree of accuracy
Degree of precision

## Slide 14
Đọc chỉ số của đồng hồ đo điện áp
Khoảng chừng tiêu chuẩn 5.5 V và chia đôi
Lớn hơn 5.2 V và nhỏ hơn 5.4 V
1. Nếu muốn đo điện áp chính xác hơn ta phải làm thế nào?
Câu hỏi
Đo lường là gì?

## Slide 15
Biến động quan sát được của Product/process
Biến động thực tế của product/process
Biến động đo lường của product/process
Biến động nhóm
Biến động trong nhóm
Những biến động do người đo lường
Biến động do dụng cụ đo lường
Tính tái hiện
Reproducibility
Tính lặp lại Repeatability
Độ lệch (Bias)
Độ tuyến tính (Linearity)
Tính ổn định(Stability)
Những Data mà chúng ta có
Những biến động về Process hay Product mà chúng ta biết bao gồm những biến động thực tế trên Process hoặc Product và cả những biến động đo đạc được do những sai số phát sinh trong quá trình đo lường.
Để biết được những biến động/thay đổi (process or product) thì việc tối thiểu hóa những biến động/thay đổi do sai số trong đo đạc là rất quan trọng
Kiểm tra mức độ biến động phát sinh do những sai số của hệ thống đo đạc mà chúng ta đang sử dụng, quá trình kiểm chứng (MSA*) của hệ thống đo đạc sẽ cải thiện những biến động/thay đổi này
Hiểu về sự biến động/thay đổi của Data
* MSA (Measurement System Analysis)
Tính lặp lại Repeatability
Độ chính xác
Độ tỉ mỉ

## Slide 16
Gage accuracy verification
Concept of accuracy and precision
Low precision,
Low accuracy
Low precision,
High accuracy
Hign precision,
Low accuracy
High precision,
High accuracy
Problem of dispersion
Problem of moving average
Problem of precision
Problem of accuracy

## Slide 17
MSA 5 Items
The instrument assumes accuracy and gage R&R as confirmation items
In other words, Set all matters to zero and grasp degree of dispersion.
Difference of mean values measured at different time or place
정확도
(Accuracy)
편의 (Bias)
선형성(Linearity)
안정성(Stability)
The difference between the reference value (true value) and the average of the measured value
Bias across Gage Range or Specification Limit
Gage Assessment & Adjustment
정밀도
(Precision)
반복성(Repeatability)
재현성(Reproducibility)
Gage R&R
Continuous : Crossed vs. Nested
Attribute : Nominal(Binary) vs. Ordinal

## Slide 18
Kiểm chứng độ chính xác Gage
Khái niệm về độ chính xác và độ tỉ mỉ
Độ tỉ mỉ thấp,
Độ chính xác thấp
Độ tỉ mỉ thấp
Độ chính xác cao
Độ tỉ mỉ cao
Độ chính xác thấp
Độ tỉ mỉ cao
Độ chính xác cao
Vấn đề về phân tán/phân bổ
Vấn đề về di động giá trị bình quân
Vấn đề về độ tỉ mỉ
Vấn đề về độ chính xác

## Slide 19
Hạng mục MSA 5
Dụng cụ đo lường sẽ giả định về độ chính xác và Gage R$R sẽ kiểm tra xác nhận những items
Nghĩa là đặt tất cả những hạng mục về 0 và nắm bắt mức độ phân bổ
Sự chênh lệch giữa giá trị bình quân đo lường ở những thời gian và địa
điểm khác nhau
Độ chính xác
(Accuracy)
Độ chênh lệch (Bias)
Độ tuyến tính(Linearity)
Tính ổn định(Stability)
Sự chênh lệch giữa giá trị chuẩn (giá trị thật) và giá trị đo lường bình quân
Độ lệch của Gage Range và toàn bộ Specification Limit
Gage Assessment & Adjustment
Độ tỉ mỉ
(Precision)
Tính lặp lại (Repeatability)
Tính tái hiện (Reproducibility)
Gage R&R
Continuous : Crossed vs. Nested
Attribute : Nominal(Binary) vs. Ordinal

## Slide 20
Gage Accuracy - Bias
Reference Value
(True Value)
Mean of measured value
편의(Bias)
Criteria for bias : (1) The hypothesis of Bias=0 is not significant
        under given significant level
(2) %Bias < 5(%)
How to verify Bias
- One evaluator repeatedly measures a single part/product with a clearly defined reference value After that compare the mean of the observed value with specified reference value
- At least 16 measurements
- Execute One-sample t-test , verify that bias is not significant from ‘0’ or that the average of the observations is not different from the reference value
- %Bias < 5(%)
편의 (Bias)
The difference between the reference value (true value) and the average of the measured value
Bias = Measured value mean – Reference Value(True value)
%Bias(PV) =
Process Variation
│Bias│
=
6 × σprocess
│Bias│
× 100
× 100
%Bias(T) =
Tolerance
│Bias│
=
USL - LSL
│Bias│
× 100
× 100
※Determination of reference value
1.Measured through high level measuring instrument
2.If there is no high level instrumentation, the skilled measurer repeatedly measures many times and then uses the average

## Slide 21
Gage Accuracy - Linearity
선형성(Linearity)
Bias across Gage Range or Specification Limt
Measured Value
Reference Value
Gage Range
편의(Bias)
편의(Bias)
편의(Bias)
Criterion for judging of Linearity :
(1) Slope, under given significance level = 0 is not significant
(2) %Linearity < 5(%)
(3) Under the given significance level, the bias of individual points is insignificant.
Linearity verification method
- One evaluator execute from a traceable reference sample
- Select a measurable position in the Gage(at least 3 points, low, middle, high)
from the general range of variability of the part / product that can be observed in the process,
and measure it repeatedly(12 to 16 times).
- Regression analysis of bias showed that the slope was not statistically significant
- Verify that all% Bias = "0" at individual points are statistically insignificant

## Slide 22
Độ chính xác Gage - Độ chênh lệch/Độ lệch
Giá trị tiêu chuẩn
(Giá trị thật)
Giá trị đo lường bình quân
Độ lệch
Tiêu chuẩn đánh giá của Bias : (1) Dưới tiêu chuẩn lưu ý được cho
Giả thuyết Bias=0 không lưu ý
(2) %Bias < 5(%)
Phương pháp kiểm chứng Bias
- Một người đánh giá tiến hành đo đạc lặp lại nhiều lần linh kiện/sản phẩm đơn thuần được định nghĩa chính xác về giá trị tiêu chuẩn
Sau khi đo đạc, so sánh giá trị bình quân đo đạc và giá trị tiêu chuẩn đã được xác định
- Đo đạc tối thiểu trên 16 lần
- Tiến hành One-sample t-test để kiểm chứng độ chênh lệch không đáng kể từ 0 hoặc kiểm chứng giá trị trung bình đo đạc không khác với giá trị tiêu chuẩn
- %Bias < 5(%)
Độ chênh lệch(Bias)
Sự chênh lệch giữa giá trị chuẩn (giá trị thật) và giá trị đo lường bình quân
Bias = Giá trị đo lường bình quân – Giá trị tiêu chuẩn (giá trị thật)
%Bias(PV) =
Process Variation
│Bias│
=
6 × σprocess
│Bias│
× 100
× 100
%Bias(T) =
Tolerance
│Bias│
=
USL - LSL
│Bias│
× 100
× 100
※Quyết định giá trị chuẩn
1.Đo đạc thông qua trang thiết bị đo tiên tiến hàng đầu
2.Trường hợp không có thiết bị đo tiên tiến, những người đo đạc nhiều kinh nghiệm tiến hành đo đạc nhiều lần và sử dụng giá trị trung bình của các lần đo

## Slide 23
Độ chính xác Gage – Độ tuyến tính
Độ tuyến tính (Linearity)
Độ chênh lệch của Gage Range và toàn bộ Specification Limit
Giá trị đo
Giá trị tiêu chuẩn
Gage Range
Độ lệch
Độ lệch
Độ lệch
Tiêu chuẩn đánh giá của Linearity :
(1) Dưới tiêu chuẩn lưu ý được cho Slope = 0 không lưu ý
(2) %Linearity < 5(%)
(3) Dưới tiêu chuẩn lưu ý được cho tất cả độ lệch Bias của điểm cá biệt đều không lưu ý
Phương pháp kiểm chứng Linearity
- Một người đánh giá tiến hành từ một sample tiêu chuẩn có thể theo dõi được (traceable sample)
- Trên process trong phạm vi biến động thông thường của linh kiện/sản phẩm có khả năng quan sát
được lựa chọn vị trí có thể đo đạc trong Gage (tối thiểu 3 điểm, low, middle, high) và tiến hành đo
đạc lặp lại (12~ 16lần)
- Trong kết quả phân tích hồi quy về độ lệch kiểm chứng độ nghiêng không có ý nghĩa về mặt
thống kê
- Kiểm chứng toàn bộ điểm cá biệt %Bias = “0” không có ý nghĩa về mặt thống kê

## Slide 24
Gage Accuracy - Stability
안정성(Stability)
Difference of mean values measured at different time or place
Stability criteria
- There are no anomalies/patterns
in the considered control charts.
Stability verification method
- Choose 1~2 traceable standard parts
- Measure the parts at least once a day for 20 to 30 days.
At this time, the number of minimum observations for stability evaluation
is considered to be about 20 to 30
- Confirm that there is no abnormal pattern in the control chart
Create X-Bar - R Chart or I-MR Chart using
measured values collected at each point in time
Time
Measured value
Reference value

## Slide 25
Gage Accuracy
Question
What is the target of an instrument
that should be tested for accuracy verification?
2. What if I have problems with accuracy verification?

## Slide 26
Độ chính xác Gage - Tính ổn định
Tính ổn định (Stability)
Sự chênh lệch của những giá trị bình quân đo lường ở những thời gian và địa điểm khác nhau
Tiêu chuẩn đánh giá của tính ổn định :
Trên đồ thị quản lý đã xem xét không tồn tại điểm bất thường/Pattern
Phương pháp kiểm chứng tính ổn định
- Lựa chọn 1~2 linh kiện tiêu chuẩn có khả năng đồ thị lại
- Những linh kiện áp dụng tối thiểu một ngày đo đạc 1 lần và đo trong vòng 20 đến 30 ngày
Lúc này để đánh giá độ ổn định xem xét khoảng số lượng tối thiểu 20~30 giá trị quan sát
- Xác nhận không có patterns nào bất thường trên đồ thị quản lý
Sử dụng những giá trị đo đạc được thu thập trong các điểm
Xây dựng đồ thị quản lý X-Bar – R Chart và I-MR
Thời gian
Giá trị đo
Giá trị tiêu chuẩn

## Slide 27
Độ chính xác Gage
Câu hỏi
1. Đôi tượng của dụng cụ đo đạc cần phải kiểm chứng độ chính xác là gì?
2. Nếu phát sinh vấn đề khi kiểm chứng độ chính xác thì phải làm thế nào?

## Slide 28
What is Gage R&R
The measurement system includes not only an instrument but also a measurer.
Measurement system validation is to identify how reliable our measurement system is and to evaluate it in terms of repeatability and reproducibility, which we call Gage R&R.
What is Repeatability?
What is Reproducibility?
This is a measurement error that occurs when one measurer measures the same characteristics of the same part several times in a comparatively short time using the same instrument.
Error variation by measuring equipment.
This is a measurement error when the same characteristics of the same part are measured by several measurers using the same instrument(the difference of the measured average value).
Error variation by the measurer.
Repeatability
Measured value
Reproducibility
Measured value
A
C
B
Gage R&R fluctuation
1st
2nd
Gage Precision – R&R

## Slide 29
Type of Data
Continuous Data
Attribute
Data
Possibility
of Replication
Crossed Studies
Crossed Studies
Nested Studies
Method
of Analysis
ANOVA
Xbar-R
ANOVA
Significant Test
Information
Repeatability
Reproducibility
Operators
Operators X Parts
Graphical Summaries
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
Gage R&R Method by Measurement Type and Data Design Method
Gage R&R Studies
- Gage R&R Studies are experiments
- Environmental control and
management are important
Crossed
- If the same experiment (same part,
same instrument) can be repeatedly
measured by different evaluators
Nested
- If the same experiment (same part,
same instrument) can not be
repeatedly measured by different
evaluators
(Ex) Destructive inspection, If the
same sample can not be obtained
Exclusion
Gage Precision – R&R

## Slide 30
Gage R&R Là gì
Hệ thống đo đạc không chỉ bao gồm những dụng cụ đo mà còn bao gồm cả người đo đạc
Việc kiểm chứng hệ thống đo lường có nghĩa là xác nhận, kiểm tra xem hệ thống đo đạc của chúng ta có đáng tin cậy hay không, đánh giá độ lặp lại (Repeatability) và độ tái hiện (Reproducibility), đó chính là Gage R&R
Độ lặp lại (Repeatability) là gì?
Độ tái hiện(Reproducibility) là gì?
Người đo đạc sử dụng cùng một linh kiện, cùng một đặc tính, cùng một dụng cụ đo đạc trong một khoảng thời gian tiến hành đo đạc so sánh nhiều lần những sai số phát sinh
Những biến động sai số do trang thiết bị đo lường.
Khi nhiều người đo đạc sử dụng cùng một linh kiện,
cùng một đặc tính, cùng một dụng cụ đo
Sai số đo đạc giữa những người đo đạc với nhau
(Sự chênh lệch của giá trị bình quân đo đạc)
Biến động sai số do người đo đạc
Độ lặp lại
Giá trị đo đạc
Độ tái hiện
0
Giá trị đo đạc
A
C
B
Biến động Gage R&R
1st
2nd
Độ tỉ mỉ Gage – R&R

## Slide 31
Type of Data
Continuous Data
Attribute
Data
Possibility
of Replication
Crossed Studies
Crossed Studies
Nested Studies
Method
of Analysis
ANOVA
Xbar-R
ANOVA
Significant Test
Information
Repeatability
Reproducibility
Operators
Operators X Parts
Graphical Summaries
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
Phương pháp Gage R&R theo phương pháp thiết lập dữ liệu và hình thái đo đạc
Gage R&R Studies
- Gage R&R Studies là cuộc thử nghiệm
- Việc kiểm soát môi trường và quản lý là điều quan trọng
Crossed
- Trường hợp cùng một thử nghiệm (cùng một linh kiện, cùng dụng cụ đo) những người đánh giá có thể tiến hành đo đạc lặp lại nhiều lần
Nested
- Trường hợp cùng một thử nghiệm (cùng một linh kiện, cùng dụng cụ đo) Những người đánh giá không thể tiến hành đo đạc lặp lại nhiều lần
(VD) Kiểm tra phá hỏng, trường hợp không thể tìm được vật thí nghiệm đồng nhất
Ngoại lệ
Độ tỉ mỉ Gage – R&R

## Slide 32
Gage R&R Design Precautions and Measurement methods
Precautions
Item | Detail
Sample selection | A sample which contains the entire spec or the dispersion of the process should be selected - Normally ± 10 to 20% is recommended, but it should be selected considering the current state of the goods in stock! For example, if the stock is usually in the Spec ± 30% range, Spec ± 30%! If the stock is usually in the Spec ± 20% range, Spec ± 20%! - The choice of sample should reflect the state of the process.. 2) Select randomly. Include SPEC out sample.
Blind test | The measurer should not know the information of the sample to be measured.
Random measurement | The measuring sequence of the measurer and the sample to be measured and the repetition are determined randomly
Selection of instruments | Gage should use variation of the process or 10% of the Spec tolerance or smaller resolution of the process. Ex) When items are managed with a length of 95.0 cm ± 0.1 cm, Gage resolution should be readable to 0.01 cm.
Action during measurement | 1) Do not modify the Gage during the measurement. 2) List and list items that may affect measurement. 3) If, during measurement, item 2) occurs, record them separately, and check them when abnormal data is analyzed
How to measure
1) More than 2 measurers 2) More than 10 samples
3) Repeat measurement more than 2 times, Blind&Randomly
Obtain the intended
sample
Gage Precision – R&R

## Slide 33
Criteria
Check process
variations
(%R&R)
Spec Pass/Fail
judgment
% Study =
% Process =
% Tolerance =
Gage Variation
Total Variation
Gage Variation
Known Process Variation
6*×Gage Variation
Product Spec
≤ 10%
≤ 10%
≤ 10%
: If the error occurring in the measuring system
during the total variation is less than 10%, it can
be used for confirming the process variation..
: If the error in the measurement system is less
than 10% compared to the dispersion (variation)
in the known process, it can be used for confirm
ing the process variation.
: The tolerance of the product against the specifica
tion (system tolerance) must be less than 10% to
be used for specification Pass/Fail judgment.
Identify the distinction(resolution) of the measuring system
Number of distinct category ≥ 5
: It is the number of distinct categories that the
measurement system can distinguish. And NDC
= 5 means that the process can be divided into
5 categories, and 1 means only pass or fail jud
gment. Also, it should be 5 or more for use in
process control.
※ Why multiply 6?
The product spec indicates USL LSL, ie, the interval to pass. Gage
fluctuation represents the standard deviation (σ), so multiply by 6
to set the 99.73% area of variation of the gage
-3
3
0.9973
6
Gage R&R Criteria
The criteria for determining the reliability of Gage R & R are as follows.
Part variation
Gage variation
X 1.414
=
Gage Precision – R&R

## Slide 34
Hạng mục chú ý khi thiết lập Gage R&R và biện pháp đo đạc
Nội dung cần chú ý
Hạng mục | Nội dung chi tiết
Lựa chọn vật thí nghiệm | Phải lựa chọn mẫu vật có toàn bộ Spec hoặc bao hàm sự phân tán/phân bố của quá trình - Thông thường, được đề nghị từ ±10~20% , Nhưng cần phải xem xét tình trạng quản lý tồn kho hiện tại để lựa chọn Ví dụ, Thông thường hàng tồn kho phạm vi Spec±30%, thì Spec ±30%! Hàng tồn kho phạm vi Spec±20%, thì Spec ±20%! - Sự lựa chọn mẫu thí nghiệm phải phản ánh trạng thái của quá trình 2) Lựa chọn ngẫu nhiên bao gồm cả mẫu SPEC out
Blind test | Người đo đạc phải không được biết thông tin của vật thí nghiệm
Đo đạc Random | Quyết định một cách ngẫu nhiên thứ tự đo đạc của người đo, mẫu vật đo và sự lặp lại
Lựa chọn dụng cụ đo | Gage phải sử dụng dụng cụ đo đo được biến động của Process hoặc sai số cho phép của Spec là 10% hoặc khả năng phân giải nhỏ hơn thế VD) Khi hạng mục quản lý độ dài là 95.0cm ± 0.1cm Khả năng phân giải của Gage phải là dụng cụ đo đọc được đến 0.01cm
Xử lí trong quá trình đo | 1) Không được điều chỉnh Gage trong quá trình đo đạc 2) Ghi lại và lập danh sách những hạng mục có thể ảnh hưởng đến việc đo đạc 3) Nếu, trong quá trình đo phát sinh hạng mục thứ 2) thì lưu lại riêng biệt, và kiểm tra lại khi phân tích trường hợp có Data khác thường
Phương pháp đo đạc
1) Trên hai người đo đạc 2) Trên 10 mẫu vật đo
3) Đo đạc lặp lại trên 2 lần Blind & Random
Phải lấy mẫu
vật dự định
Độ tỉ mỉ Gage – R&R

## Slide 35
Tiêu chuẩn đánh giá
Kiểm tra biến
động quá trình
(%R&R)
Đánh giá Spec OK/NG
% Study =
% Process =
% Tolerance =
Biến động Gage
Biến động toàn thể
Biến động Gage
Biến động quá trình đang biết
6*×Gage Biến động
Spec sản phẩm
≤ 10%
≤ 10%
≤ 10%
: Trong toàn thể những biến động, những sai số phát sinh trong hệ thống đo phải nhỏ hơn 10% thì mới có thể sử dụng để kiểm tra biến động quá trình
: So với sự phân tán(biến động) trong quá trình mà ta biết cơ bản sai số phát sinh trong hệ thống đo đạc phải nhỏ hơn 10% thì có thể sử dụng để xác nhận sự biến động quá trình
: So với Spec(tolerance) sản phẩm sai số của hệ thống đo đạc phải nhỏ hơn 10% thì có thể sử dụng trong đánh giá OK/NG
Xác nhận khả năng
phân biệt (độ phân giải)
của hệ thống đo đạc
Number of distinct category ≥ 5
: Hệ thống đo đạc có thể phân biệt số hạng mục /phạm trù khác biệt, thì NDC = 5 có nghĩa là có khả năng phân biệt process thành 5 hạng mục /phạm trù, và 1 có nghĩa là chỉ có thể đánh giá. Nếu để sử dụng trong quản lý process thì phải trên 5
※ Tại sao lại nhân với 6?
Spec của sản phẩm trong USL, LSL, sẽ thể hiện khoảng đạt tiêu chuẩn. Biến động Gage thể hiện độ lệch/Bias
chuẩn, để lựa chọn đơn vị đo có vùng biến động 99,73% ta phải nhân với 6.
-3
3
0.9973
6
Tiêu chuẩn đánh giá Gage R&R
Sau đây là tiêu chuẩn đánh giá mức độ tin cậy của Gage R&R
Biến động Part
Biến động Gage
X 1.414
=
Độ tỉ mỉ Gage – R&R
Notes: Iệt

## Slide 36
LSL
USL
1. When sampling on some sections
2. If the sample is sampled with too large section relative to the Spec
LSL
USL
Gage R&R =
σ total
σ R&R
σ R&R
σ total
σ Historical
σ Historical
σ total
σ R&R
① Spec within range, but focus on some areas
② Spec Out Cover, but focus on some areas
Problem, When you miss select Gage R&R sample
Gage R&R =
σ total
σ R&R
= ??
= ??
Gage R & R was performed by randomly sampling 10 products in the mass production process
I want to measure the outer diameter of a part with a vernier calipers. To measure the accuracy of the vernier calipers, the sample was selected from 0 to 300 mm, which is the full range of the instrument.
Gage Precision – R&R

## Slide 37
How to respond if it doesn’t satisfy Gage R&R criteria
1. Check % R&R to determine whether repeatability or reproducibility is a problem.
2. If reproducibility is an issue
Review the Standardization of measurement methods, the appropriateness of the standard and procedures and review the training degree for the measurer. and provide adequate training.
3. If the repeatability is an issue
- Ensure that you are using a suitable instrument, that the instrument is in good condition, and that there is no problem with the instrument fixation or location. - If necessary, calibrate the instrument to ensure accuracy and replace it with a meter with sufficient resolution (10%).
4. After Gage R&R is executed again after 2 ~ 3 section, it is applied when less than 10%.
5. If the value is more than 10% continuously when re-running
- If there is no problem with the measurer and measurement standard (method / procedure) / Errors in sample sampling - It is likely to be a problem with the instrument, and should be applied by purchasing a new instrument. - However, conditional acceptance (10% ~ 30%) is only allowed if the current technology does not allow further improvement (investment cost, length of time of purchase).
Gage Precision – R&R

## Slide 38
LSL
USL
1. Trường hợp lấy mẫu trên một đoạn
2.Trường hợp so với Spec sample được lựa chọn trong khoảng rộng hơn
LSL
USL
Gage R&R =
σ total
σ R&R
σ R&R
σ total
σ Historical
σ Historical
σ total
σ R&R
① Trong phạm vi Spec, Nhưng tập trung vào một vài khu vực
② Spec Out Cover, Nhưng tập trung vào
một vài khu vực
Vấn đề khi lựa chọn sai sample Gage R&R
Gage R&R =
σ total
σ R&R
= ??
= ??
Lựa chọn ngẫu nhiên 10 sản phẩm trong quá trình
sản xuất đại trà và thực hiện Gage R&R
Giả sử đo bán kính ngoài của linh kiện bằng vernier calipers. Để đo độ tỉ mỉ của vernier calipers lựa chọn sample có toàn bộ phạm vi của dụng cụ đo từ 0 ~300
Độ tỉ mỉ Gage – R&R

## Slide 39
Biện pháp đối ứng trong trường hợp không hài lòng về tiêu chuẩn đánh giá Gage R&R
1. Kiểm tra % R&R để nắm bắt vấn đề nằm ở độ độ lặp lại hay độ tái hiện
2. Trường hợp vấn đề là Độ tái hiện
Tiêu chuẩn hóa phương pháp đo đạc, kiểm tra tính phù hợp của tiêu chuẩn và trình tự, kiểm tra mức
độ huấn luyện người đo đạc và thực hiện đào tạo đầy đủ
3. Trường hợp vấn đề là Độ lặp lại
- Kiểm tra xem có sử dụng dụng cụ đo phù hợp hay không, version của dụng cụ đo có thích hợp hay
không, phương pháp cố định hay vị trí của dụng cụ đo có vấn đề gì hay không
- Khi cần thiết, thực hiện hiệu chỉnh các dụng cụ đo đạc để đảm bảo độ chính xác, thay đổi sang dụng
cụ đo có đầy đủ độ phân giải (10%)
4. Sau khi thực hiện 2~3 hạng mục, tái thực hiệnGage R&R , được áp dụng trong trường hợp dưới 10%
5. Trường hợp khi tái thực hiện vẫn tiếp tục phát sinh trên 10% giá trị khác thường
- Trường hợp không có vấn đề về người đo đạc và tiêu chuẩn đo đạc(phương pháp/trình tự)/sai sót
lựa chọn sample.
- Nếu khả năng dụng cụ đo có vấn đề cao, thì phải mua và áp dụng dụng cụ đo mới
- Nhưng, trường hợp không có khả năng cải thiến thêm về kỹ thuật của dụng cụ đo hiện tại (chi phí
đầu tư cao, thời gian mua kéo dài) giới hạn có điều kiện Accept (10%~30%).
Độ tỉ mỉ Gage – R&R

## Slide 40
Continuous Data Gage R&R (Crossed) Case
The following data were collected for Gage R & R verification for project Y of the project target.
Parts : The standard limit (16.5 ± 0.8 mm) is divided into 10 equally spaced parts and one part is extracted
from each section.
Operators : Three people are selected randomly regardless of proficiency among the evaluators who make
measurements in the current process
- Data Collection
: The order of the evaluator and the order of the parts to be measured are determined at random, and repeat
measurement by Blind Test, Evaluators measure as much as possible using standard methods. However, please
be careful not to adjust Gage during measurement.
- Process Information : Dispersion(Standard deviation) of the current production process Historical Sigma=0.35(mm)
1. Do not have a normal distribution?
Question
Is it sampled in sufficient range to represent SPEC?
3. What do we expect?
Dispersion between products
Dispersion between measurers
Dispersion between repeated measurements
Gage Precision – Gage R&R Case

## Slide 41
Measuring system analysis procedure
Measurement system analysis
Resolution Satisfied?
Use better resolution instrument
Conduct Type 1 Study
Type1
OK ?
Improving
Worker influence?
Type2
OK ?
Type 3
OK ?
Conduct Type 3 Study
Conduct Type 2 Study
no
yes
no
yes
yes
no
no
no
yes
yes
no
no
yes
(Metric measurement system analysis procedure Bosch 2003 )
Notes: Tài liệu này đc xây dựng dựa trên tài lieu của Bosch
Để đánh giá đc hệ thống đo lương chính xác hay ko thì bước 1 fai ktra resolution xem đã thoa man hay chưa, nếu thoa mãn rôi thi minh se tiên hanh type 1 study (gage type 1), còn nếu resolution chưa thoa man thi cta sẽ fai đổi thước
Câu hỏi: Re ntn thi thoa mãn?  Re <=5%, công thức = Re/tol
Sau đó vào type 1 study

## Slide 42
Tiền lệ/Ví dụ Data Gage R&R (Crossed) liên tiếp
Các dữ liệu sau đây được thu thập để kiểm chứng Gage R&R liên quan đến dự án Y của đối tượng dự án
Parts: Giới hạn tiêu chuẩn (16.5±0.8 mm) được chia thành 10 phần cách đều nhau, và trong mỗi phần trích ra 1 part
- Operators : Trong process hiện tại lựa chọn ngẫu nhiên không quan tâm đến độ thành thạo 3 người đánh giá đo đạc
- Data Collection
: Quyết định ngẫu nhiên thứ tự người đánh giá và thứ tự linh kiện đo đạc, tiến hành đo đạc lặp lại Blind Test
Những người đánh giá tiến hành đo đạc càng nhiều càng tốt thông qua một phương pháp tiêu chuẩn, nhưng trong quá
trình đo chú ý không điều chỉnh Gage.
- Process Information : Phân tán công đoạn trong sản xuất hiện tại (Độ lệch tiêu chuẩn) Historical Sigma = 0.35(mm)
1. Không thực hiện phân bố chính quy ?
Câu hỏi
Sample có được lựa chọn trong phạm vi đầy đủ có thể đại diện cho SPEC hay không?
3. Cái mà chúng ta mong đợi là gì?
Sự phân tán giữa các sản phẩm
Sự phân tán giữa những người đo đạc
Sự phân tán giữa những lần đo đạc lặp lại
Độ tỉ mỉ Gage – Tiền lệ/ Ví dụ Gage R&R

## Slide 43
Trình tự phân tích hệ thống đo
Phân tích hệ thống đo
Độ phân giải thỏa mãn
?
Sử dụng dụng cụ đo có độ phân giải tốt hơn
Tiến hành Type 1 Study
Type1
OK ?
Cải thiện
Ảnh hưởng của công nhân?
Type2
OK ?
Type 3
OK ?
Tiến hành Type 3 Study
Tiến hành Type 2 Study
no
yes
no
yes
yes
no
no
no
yes
yes
no
no
yes
(Trình tự phân tích hệ thống đo lường Bosch 2003 )

## Slide 44
Need Type 4?
Permit distributing Measurement system
Conduct Type 4 Study
Type4
OK ?
Type 1
Secure stability?
Type 5
OK ?
Continue to use measurement system
Conduct Type 5 Study
Cause analysis and improvement
Conduct Type 1 Study
no
yes
no
yes
yes
yes
no
yes
no
no
Measurement system incompatibility Conditional authorization or
Decision making to disapproval
Measuring system analysis procedure

## Slide 45
Resolution of the instrument
The resolution of the instrument is the minimum scale unit for analog instruments
And digital instrument means a minimum number of measurable digits.
ISO 22514-7
Measuring instruments for process control are less than
1/5 of process fluctuation
Acceptance or refusal Instrument has a tolerance of 1/20 or less
GM, Bosch,VDA 5
Acceptance or refusal instrument shall not exceed 1/20(5%) of the tolerance
AIAG
Acceptance or refusal instrument should less than 1/10 of the tolerance

## Slide 46
Cần Type 4?
Cho phép phân bố hệ thống đo đạc
Thực hiện Type 4 Study
Type4
OK ?
Type 1
Đảm bảo tính ổn định ?
Type 5
OK ?
Có thể liên tục sử dụng hệ thống đo đạc
Tiến hành Type 5 Study
Phân tích nguyên nhân và cải thiện
Tiến hành Type 1 Study
no
yes
no
yes
yes
yes
no
yes
no
no
Hệ thống đo không thích hợp cho phép có điều kiện hoặc ra quyết định không cho phép
Trình tự phân tích hệ thống đo

## Slide 47
Độ phân giải của dụng cụ đo
Nếu dụng cụ đo là dụng cụ analoge thì độ phân giải là đơn vị đo tối thiểu,
Dụng cụ đo digital thì sẽ hiểu là số tối thiểu có thể đo đạc được
ISO 22514-7
Dụng cụ đo dùng quản lý quá trình quá trình biến động
dưới 1/5
Dụng cụ đo dùng đánh giá OK/NG sai số cho phép dưới 1/20
GM, Bosch,VDA 5
Dụng cụ đo dùng đánh giá OK/NG sai số cho phép dưới 1/20 (5%)
AIAG
Dụng cụ đo dùng đánh giá OK/NG sai số cho phép 1/10

## Slide 48
Resolution of the instrument
Case study
A digital vernier calipers with a minimum measurable number of digits of 0.01 mm is used to measure a product with a standard 50 ± 0.2 mm. Does the resolution of the instrument meet the requirements?
Solution
Instrument resolution RE = 0.01
Tolerance T = USL – LSL = 50.2 – 49.8 = 0.4
Decomposition performance %RE = 0.01 / 0.4 x 100 = 2.5 %
The acceptance criteria are less than 5% in ISO 22514-7, GM, Bosch, VDA 5 and less than 10% in AIAG (2010) MSA 4, so the resolution of the instrument is satisfactory

## Slide 49
Type 1 Study
The Type 1 Study is an analytical procedure that assesses the ability of a component to measure (LSL, USL) based on repeatability and bias of the instrument itself.
Measure 30 times for one sample which reference value(The central part of the specification)
is known
Procedure | GM, Bosch | VDA 5, Q-DAS | AIAG
Repeat count | 50 times (at least 30 times) GM 25 times (Boach) | More than 25 times VDA 5 50 times (at least 20 times) Q-DAS | More than 10 times
Measurement capability index |  |  | 
The acceptance criteria | Cg, Cgk ≥ 1.33 | Cg, Cgk ≥ 1.33 | %EV ≤ 30% Accept H0
Summary Type 1 Study
t-test

## Slide 50
Độ phân giải của dụng cụ đo
Nghiên cứu ví dụ
Sử dụng digital vernier có khả năng đo giá trị tối thiểu 0.01mm để đo sản phẩm có
tiêu chuẩn 50±0.2㎜. Khả năng phân giải của dụng cụ đo này có thỏa mãn những nội
dung yêu cầu hay không?
Giải thích
Độ phân giải của dụng cụ đo RE = 0.01
Sai số cho phép T = USL – LSL = 50.2 – 49.8 = 0.4
Tính năng phân giải %RE = 0.01 / 0.4 x 100 = 2.5 %
Tiêu chuẩn đủ điều kiện, với ISO 22514-7, GM, Bosch, VDA dưới 5%
Với MSA của AIAG(2010) dưới 10% thỏa mãn độ phân giải của hệ thống đo đạc

## Slide 51
Type 1 Study
Type 1 Study là trình tự phân tích để đánh giá tính lặp lại và độ lệch bias của bản thân
dụng cụ đo có khả năng đo đạc được linh kiện tương ứng có quy cách tiêu chuẩn (LSL,USL)
hay không
Tiến hành đo 30 lần lặp lại trên 1 sample có cho trước giá trị tiêu chuẩn tương ứng với
bộ phận trung gian của quy cách tiêu chuẩn
Trình tự | GM, Bosch | VDA 5, Q-DAS | AIAG
Số vòng lặp lại | 50lần (tối thiểu 30lần) GM 25lần (Bosch) | Trên 25 lần VDA 5 50lần (tối thiểu 20lần) Q-DAS | Trên 10 lần
Chỉ tiêu năng lực đo đạc |  |  | 
Tiêu chuẩn đạt | Cg, Cgk ≥ 1.33 | Cg, Cgk ≥ 1.33 | %EV ≤ 30% Accept H0
Type 1 Study tóm tắt
t-test
Cần giai thích về cthuc nay
Notes: MSA có 3 nhánh:
Validity: % re thuộc vê cái này
Accuracy
Presision
Mỗi loại type sẽ kiểm định đc 1 hay vài item ở trong MSA
Như vậy type 1 là trình tự….  type 1 đánh giá đc repeatability và bias
Số lượng sample của type 1 chỉ là 1 thôi, nhưng đo lặp lại 30 lần (tối thiểu).
Đánh giá thông qua Cg và Cgk, Cg, Cgk càng lớn càng tốt.
Sigma ở dưới mẫu mà sigma càng lớn nhỏ càng tôt nên 2 cái kia càng lớn càng tôt
USL-LSL: tole
Cthuc nay chinh là 20% tole / 6 sigma. 6 sigma la từ khoảng -3 đên +3 sigma
Cgk bị ảnh hưởng bửi vị tri cua đồ thi, đô thi cứ nằm lệch thi Cgk nhỏ đi, Cg thi ko bị ảnh hưởng

## Slide 52
Type 1 Study Case Study
(Both sides standard)
One electrode manufacturer will evaluate the measurement capability of a measuring instrument measuring the outer diameter of an electrode axis. The resolution of this instrument is 0.0001 mm digital vernier calipers. The specifications of this electrode are LSL 12.28 mm and USL 12.33 mm. For the Type 1 Gage Study, the reference value xm = 12.305 mm was repeatedly measured 50 times with the instrument and the following data were obtained. Type 1 Study to determine whether or not you have passed the Gage.
12.3057 | 12.3009 | 12.3037 | 12.2975 | 12.3056 | 12.3033 | 12.3030 | 12.2965 | 12.2986 | 12.3031
12.3051 | 12.3056 | 12.3036 | 12.3091 | 12.3029 | 12.3061 | 12.2977 | 12.3013 | 12.3081 | 12.2944
12.3046 | 12.3014 | 12.3045 | 12.3015 | 12.3054 | 12.2953 | 12.2954 | 12.3047 | 12.3035 | 12.3003
12.3044 | 12.3023 | 12.3095 | 12.2998 | 12.3034 | 12.3026 | 12.3021 | 12.3061 | 12.3045 | 12.3021
12.3037 | 12.2997 | 12.3038 | 12.3076 | 12.3063 | 12.3018 | 12.2981 | 12.2965 | 12.3082 | 12.3034

## Slide 53
Type 1 Study Case study
Type 1 study using Excel. ( Gage R&R Worksheet > Both sides Type 1 Gage)
Resolution suitability determination |  |  | Fine |  |  |  |  | 
 | %RE = | RE/Tole % |  |  | 0.2 | % | Failure 5% or below | 
2. Cg/Cgk judgment |  |  | Fail |  |  |  |  | 
 | Cg = | 0.2(Tolerance) / 6s |  |  | 0.459069 |  | Pass 1.33 or higher | 
 | Cgk = | (0.1*(Tolerance)-Bias)/3s |  |  | 0.246612 |  | Pass 1.33 or higher | 
3. AIAG analysis |  |  |  |  |  |  |  | 
 | %EV Judgment |  | Fail |  |  |  |  | 
 | %EV = | 6s/Tolerance x 100 |  |  | 43.56648 | % | Pass 30% or below | 
 | Bias hypothesis test |  | Has Bias |  |  |  |  | 
 |  | H0 : Bias 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | Test Statistic= |  | Bias / Standard error |  | 4.506892 |  | 
 |  |  | Standard error= |  | 0.000513 |  |  | 
 |  |  | Rejection region | t(0975,Degree of freedom) |  | 2.009575 |  | 
 | Synthesis | %EV | Bias |  |  |  |  | 
 |  | Fail | Has Bias |  |  |  |  | 
(Both sides standard)

## Slide 54
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn hai phía)
Tại một công ty chế tạo điện cực muốn đánh giá năng lực đo đạc của dụng cụ đo đường kính điện
cực trục. Dụng cụ đo này có độ phân giải là 0.0001㎜ vernier calipers. Tiêu chuẩn của điện cực này là
LSL 12.28㎜, USL 12.33㎜. Để tiến hành Type 1 Gage Study tiến hành đo đạc linh kiện có giá trị tiêu
chuẩn xm = 12.305㎜ trên dụng cụ đo này đo 50 lần lặp lại và thu được data như bên dưới
Thông qua Type 1 Study phán đoán Gage có đạt hay không.
12.3057 | 12.3009 | 12.3037 | 12.2975 | 12.3056 | 12.3033 | 12.3030 | 12.2965 | 12.2986 | 12.3031
12.3051 | 12.3056 | 12.3036 | 12.3091 | 12.3029 | 12.3061 | 12.2977 | 12.3013 | 12.3081 | 12.2944
12.3046 | 12.3014 | 12.3045 | 12.3015 | 12.3054 | 12.2953 | 12.2954 | 12.3047 | 12.3035 | 12.3003
12.3044 | 12.3023 | 12.3095 | 12.2998 | 12.3034 | 12.3026 | 12.3021 | 12.3061 | 12.3045 | 12.3021
12.3037 | 12.2997 | 12.3038 | 12.3076 | 12.3063 | 12.3018 | 12.2981 | 12.2965 | 12.3082 | 12.3034
Notes: Cgk<Cg<1.33thước ko đạt yêu cầu, cần fai cải tiến
Re <5% là thoả mãn
Calibration: hiệu chỉnh thước
Calibration là bước để đảm bảo bias =0

## Slide 55
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn hai phía)
Thử sử dụng Excel để tiến hành Type 1 Study. ( Gage R&R Worksheet > Type 1 Gage hai mặt/phía )
Resolution đánh giá độ thích hợp |  |  | Rất tốt |  |  |  |  | 
 | %RE = | RE/Tole % |  |  | 0.2 | % | Tiêu chuẩn dưới 5% không đạt | 
2. Đánh giá Cg/Cgk |  |  | Không đạt |  |  |  |  | 
 | Cg = | 0.2(sai số cho phép/ 6s |  |  | 0.459069 |  | Tiêu chuẩn trên 1.33 OK | 
 | Cgk = | (0.1*(sai số cho phép)-Độ lệch)/3s |  |  | 0.246612 |  | Tiêu chuẩn trên 1.33 OK | 
3. Phân tích AIAG |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Đánh giá%EV |  | Không đạt |  |  |  |  | 
 | %EV = | 6s/sai số cho phép x 100 |  |  | 43.56648 | % | Tiêu chuẩn dưới 30% OK | 
 | Kiểm định giả thuyết độ lệch |  | Có độ lệch |  |  |  |  | 
 |  | H0 : độ lệch 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | Kiểm định lượng thống kê = |  | Độ lệch/ sai số tiêu chuẩn |  | 4.506892 |  | 
 |  |  | Sai số tiêu chuẩn = |  | 0.000513 |  |  | 
 |  |  | rejection region | t(0975,độ tự do) |  | 2.009575 |  | 
 | Tổng hợp | %EV | Độ lệch |  |  |  |  | 
 |  | Không đạt | Có độ lệch Bias |  |  |  |  | 

## Slide 56
Type 2 Study
Type 2 Study is usually called Gage R&R. It is a method of evaluating the accuracy of a measurement system in consideration of reproducibility, which is not only the repeatability of the instrument itself, but also the dispersion among the measurement operators.
Normally, 10 samples are randomly extracted from the process, and three of the measurement workers using the corresponding instrument are selected and measured repeatedly 2-3 times in general.
Item | Formula | Evaluation index | Evaluation guideline
%Contribution |  | Under 1% | Pass
 |  | 1% ~ 9% | Pass conditional on the premise of improvement
 |  | 9% or more | Fail
%R%R |  | Under 10% | Pass
 |  | 10% ~ 30% | Pass conditional on the premise of improvement
 |  | 30% or more | Fail
%PTR |  | Under 10% | Pass
 |  | 10% ~ 30% | Pass conditional on the premise of improvement
 |  | 30% or more | Fail
ndc |  | 5 or more | Pass
Type 2 Study Evaluation index and Evaluation Guidelines

## Slide 57
Type 3, 4, 5 Study
Type 3 Study is the Gage R & R Study for the case that there is no influence of the measurement worker. When using automatic measuring equipment, there is no influence of the measuring person. In this case, there is no reproducibility and repeatability only between the measurers.
The Type 3 Study randomly selects p parts in the production process and measures the repeat r times. At least 5 parts should be selected for GM and p x r = 50 or more. Type 2 Study becomes Type 3 if
there is no distinction of person
The Type 4 Study evaluates the consistency of measurements within the measurement range of the instrument. That is, if the bias value is constant throughout the measurement range of the meter, it is said that the linearity is good. This follows AIAG's linearity determination guidelines.
The measurement experiments for linearity analysis are as follows.
Based on the amount of process variation, select g (5 or more) parts including the operating range of the instrument.
Determine the reference value xm for this g part, and from this value, verify that the selected part contains the operating range of the instrument.
One measurement worker measures each part n times (more than 10 times) as an instrument to be evaluated to obtain measurement data.
The Type 5 Study is a procedure related to the stability analysis of the measurement system. The stability of the measurement system means the degree of variation of the measurement results for the same part over time. If the measured results differ over time, the measurement system says it lacks stability.
In the procedure of AIAG (2010), a regression line between the bias value (Y) and the reference value (X) is obtained from the measurement data obtained as described above. Then, it is verified whether the slope and intercept of regression line is "0" by statistical hypothesis test.

## Slide 58
Type 2 Study
Type 2 Study thường được gọi là Gage R&R. Phương pháp đánh giá độ tỉ mỉ của hệ thống không chỉ xem
xét độ lặp lại phân tán (repeatability) của bản thân dụng cụ đo mà phải xem xét cả tính tái hiện
(reproducibility) phân tán giữa những người đo đạc.
Chọn ra 10 sample ngẫu nhiên trong process, trong những người đo đạc sử dụng dụng cụ đo tương ứng chọn ra 3 người và thông thường tiến hành đo lặp lại 2~3 lần
Hạng mục | Công thức tính | Tiêu chuẩn đánh giá | Hướng dẫn đánh giá
%đóng góp |  | Dưới 1% | Đạt
 |  | 1% ~ 9% | Đạt có điều kiện trong cải thiện toàn bộ
 |  | Trên 9% | Không đạt
%R%R |  | Dưới 10% | Đạt
 |  | 10% ~ 30% | Đạt có điều kiện trong cải thiện toàn bộ
 |  | Trên 30% | Không đạt
%PTR |  | Dưới 10% | Đạt
 |  | 10% ~ 30% | Đạt có điều kiện trong cải thiện toàn bộ
 |  | Trên 30% | Không đạt
ndc |  | 5이상 | Đạt
Type 2 Study chỉ tiêu đánh giá và hướng dẫn đánh giá

## Slide 59
Type 3, 4, 5 Study
Type 3 Study là Gage R&R về trường hợp không có ảnh hưởng của người đo đạc. Trường hợp sử dụng
dụng cụ đo đạc tự động không có ảnh hưởng của người đo đạc. Trường hợp này không có biến động
tính tái hiện giữa những người đo đạc và chỉ tồn tại tính lặp lại.
Type 3 Study là trong process sản xuất lựa chọn ngẫu nhiên p linh kiện và tiến hành đo lặp lại r lần.
Trong GM chọn tối thiểu trên 5 linh kiện và p x r = 50 hoặc lớn hơn . Trong Type 2 Study nếu không có
sự phân biệt của con người thì sẽ trở thành Type 3
Type 4 Study là trong phạm vi đo đạc của dụng cụ đánh giá tính nhất quán của đo đạc. Tức là trong toàn
thể phạm vi đo đạc của dụng cụ đo nếu giá trị độ lệch Bias mà nhất định/không thay đổi thì độ tuyến
tính là tốt. Đây là theo hướng dẫn quyết định độ tuyến tính của AIAG.
Để phân tích độ tuyến tính tiến hành thử nghiệm đo đạc như sau
Căn cứ vào lượng biến động process lựa chọn g sample (trên 5 cái) bao hàm trong phạm vi vận
hành của dụng cụ đo
Quyết định giá trị tiêu chuẩn của g linh kiện này là xm tiến hành kiểm tra xem linh kiện được lựa
chọn với giá trị này có bao hàm trong phạm vi vận hành của dụng cụ đo hay không
Một người đo đạc bắt buộc phải tiến hành đo đạc với từng đối tượng đánh giá linh kiện n lần một
(trên 10 lần) và thu data đo đạc
.
Type 5 Study là trình tự phân tích liên quan đến tính ổn định của hệ thống đo đạc. Tính ổn định của hệ
thống đo đạc nghĩa là mức độ biến động về kết quả đo đạc với linh kiện tương tự theo thời gian.Trường
hợp kết quả đo đạc khác nhau theo thời gian thì ta nói rằng tính ổn định của hệ thống đo đạc đó có
thiếu sót.
Trong trình tự của AIAG(2010) bắt đầu với data thu được bên trên sau khi tìm đường thức hồi quy giữa
giá trị độ lệch Bias(Y) và giá trị tiêu chuẩn(X) thông qua kiểm chứng giả thuyết thống kê kiểm chứng xem
độ dốc đường hồi quy và slope có bằng 0 hay không. Nếu độ dốc và slope bằng 0 thì đánh giá độ tuyến
tính là đạt

## Slide 60
Type 1 Study Case Study
Let’s take a Type 1 Study using Minitab.
Stat > Quality tool > Gage Study > Type 1 Gage Study
Enter resolution
Reference value
(Both sides standard)

## Slide 61
Type 1 Study Case Study
Compare with Excel
(Both sides standard)

## Slide 62
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn hai phía)
Thử sử dụng Minitab để tiến hành Type 1 Study
Stat > Quality tool > Gage Study > Type 1 Gage Study
Nhập độ phân giải
Giá trị tiêu chuẩn

## Slide 63
Type 1 Study Nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn hai phía)
So sánh thử với Excel

## Slide 64
Type 1 Study Case study
(One side standard)
We want to evaluate the measurement capability of an instrument that measures the dimensions of a part produced by a manufacturer. The measurement unit (resolution) of this instrument is 0.001. And the part only have dimension specification, it is LSL = 20. In order to carry out the measurement experiment for the Type 1 study, the part with reference value xm of 22 were repeatedly measured 50 times with this instrument and the following data were obtained. The total variation σtotal for the single repeatability analysis is 15.5.
21.670 | 22.318 | 22.094 | 21.507 | 21.798 | 22.285 | 21.824 | 21.999 | 21.961 | 21.983
21.601 | 21.490 | 21.970 | 22.313 | 22.477 | 21.881 | 21.324 | 22.138 | 21.888 | 22.217
21.902 | 21.860 | 22.260 | 21.703 | 21.842 | 21.965 | 21.684 | 22.215 | 21.694 | 21.721
21.394 | 22.008 | 22.267 | 21.597 | 21.821 | 21.995 | 21.664 | 22.038 | 22.015 | 21.730
22.393 | 21.953 | 22.278 | 21.779 | 21.368 | 21.886 | 21.967 | 22.294 | 22.062 | 22.181

## Slide 65
Type 1 Study Case study
Type 1 study using Excel. ( Gage R&R Worksheet > Type 1 Gage Both sides )
1. LSL + 4s |  |  |  |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | LSL + 4s |  | Reference value |  | 21.11439 |  |  | 0 |  | ; Are all the data in the judgment criterion greater than LSL + 4s? |  |  |  | 
2. AIAG analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | %EV judgment |  |  |  | Pass |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | %EV = |  | 6s/6σTotal x 100 |  |  |  |  | 10.7844 | % | Pass 30% or below |  |  |  | 
 | Bias hypothesis test |  |  | No Bias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | H0 : Bias 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Test statistics= |  |  |  |  | Bias / Standard error |  | 1.891391 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Standard error = |  |  |  | 0.0394 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Rejection region |  | t(0975, Degree of freedom) |  |  | 2.009575 |  |  |  |  | 
 | Synthesis | %EV |  | Bias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Pass |  | No Bias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(One side standard)

## Slide 66
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn một phía)
Tại một công ty chế tạo muốn đánh giá năng lực đo đạc của dụng cụ đo chỉ số của linh kiện. Dụng
cụ đo này có đơn vị đo(độ phân giải) là 0.001 Và tiêu chuẩn chỉ số của linh kiện áp dụng chỉ có giới hạn tiêu chuẩn dưới LSL = 20 . Tiến hành thử nghiệm đo đạc để thực hiện Type 1 Study giá trị tiêu chuẩn xm là 22, sau khi đo đạc linh kiện bằng dụng cụ này 50 lần nhận được Data như sau. Và để phân tích Độ lặp lại tổng lượng biến động σ total là 15.5
21.670 | 22.318 | 22.094 | 21.507 | 21.798 | 22.285 | 21.824 | 21.999 | 21.961 | 21.983
21.601 | 21.490 | 21.970 | 22.313 | 22.477 | 21.881 | 21.324 | 22.138 | 21.888 | 22.217
21.902 | 21.860 | 22.260 | 21.703 | 21.842 | 21.965 | 21.684 | 22.215 | 21.694 | 21.721
21.394 | 22.008 | 22.267 | 21.597 | 21.821 | 21.995 | 21.664 | 22.038 | 22.015 | 21.730
22.393 | 21.953 | 22.278 | 21.779 | 21.368 | 21.886 | 21.967 | 22.294 | 22.062 | 22.181

## Slide 67
Type 1 Study Nghiên cứu ví dụ
(Tiêu chuẩn một phía)
Sử dụng excel và tiến hành Type 1 Study (Gage R&R Worksheet > Type 1 Gage hai phía )
1. LSL + 4s |  |  | Đạt |  |  |  |  |  |  |  | 
 | LSL + 4s | Giá trị tiêu chuẩn | 21.11439 |  | 0 |  | ; Tất cả tiêu chuẩn phán đoánDATA đều lớn hơn LSL+4s? |  |  |  | 
2. AIAG phân tích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Đánh giá %EV |  | Đạt |  |  |  |  |  |  |  | 
 | %EV = | 6s/6σTotal x 100 |  |  | 10.7844 | % | Tiêu chuẩn dưới 30% đạt |  |  |  | 
 | Kiểm chứng giả thiết Bias |  | Không có Bias |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | H0 : bias 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Lượng thống kê kiểm chứng = |  | Độ lệch / sai số tiêu chuẩn |  | 1.891391 |  |  |  |  | 
 |  |  | Sai số tiêu chuẩn = |  | 0.0394 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 기각역 | t(0975,độ tự do) |  | 2.009575 |  |  |  |  | 
 | Tổng hợp | %EV | bias |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Đạt | Không có Bias |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 68
Type 1 Study Case study
Type 1 study using Minitab
Stat > Quality tool > Gage Study > Type 1 Gage Study
Enter resolution
Reference value
(One side standard)

## Slide 69
Type 1 Study Case study
Compare with Excel
(One side standard)

## Slide 70
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(một mặt tiêu chuẩn)
Sử dụng Minitab để tiến hành Type 1 Study
Stat > Quality tool > Gage Study > Type 1 Gage Study
Nhập độ phân giải
Giá trị tiêu chuẩn

## Slide 71
Type 1 Study nghiên cứu ví dụ
(một mặt tiêu chuẩn)
So sánh với Excel

## Slide 72
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R (Crossed)
Attribute Data
Continuous Data
Enter Data
Part no.
Measurer
Measured Data
Number of repeat
Practice Files
STB.2.1
Continuous Data Gage R&R
Part | Operator | Data | Rep.no | S.Event
1 | 1 | 16.27 | 1 | *
1 | 1 | 16.25 | 2 | *
1 | 2 | 16.23 | 1 | *
1 | 2 | 16.23 | 2 | *
1 | 3 | 16.21 | 1 | *
1 | 3 | 16.23 | 2 | *
2 | 1 | 16.96 | 1 | *
2 | 1 | 16.95 | 2 | *
2 | 2 | 17.02 | 1 | *
2 | 2 | 17.05 | 2 | Break
2 | 3 | 17.01 | 1 | Re.Carib
2 | 3 | 16.97 | 2 | *
Data Resume
The following data were collected for Gage R & R verification for project Y of the project target.
Parts : The standard limit (16.5 ± 0.8 mm) is divided into 10 equally spaced parts and one part is extracted
from each section.
Operators : Three people are selected randomly regardless of proficiency among the evaluators who make
measurements in the current process
- Data Collection
: The order of the evaluator and the order of the parts to be measured are determined at random, and repeat
measurement by Blind Test, Evaluators measure as much as possible using standard methods. However, please
be careful not to adjust Gage during measurement.
- Process Information : Dispersion(Standard deviation) of the current production process Historical Sigma=0.35(mm)

## Slide 73
Input Minitab and interpret the results
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed)
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 74
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R (Crossed)
Attribute Data
Continuous Data
Các dữ liệu sau đây được thu thập để kiểm chứng Gage R & R cho dự án Y của mục tiêu dự án
Parts : Giới hạn quy cách tiêu chuẩn (16.5±0.8 mm) phân loại theo 10 khoảng cách bằng nhau, trong mỗi
khoảng cách lựa chọn ra 1 part
Operators : Lựa chọn ngẫu nhiên không quan tâm đến độ thành thục 3 người đánh giá đo đạc trong
process hiện tại
- Data Collection : Quyết định ngẫu nhiên thứ tự người đánh giá và thứ tự linh kiện đo , tiến hành Blind Test
Người đánh giá tiến hành đo đạc thông qua một phương pháp tiêu chuẩn trong khả năng, nhưng trong
quá trình đo lưu ý không điều chỉnh Gage
- Process Information : Phân tán của process sản xuất hiện tại (độ lệch tiêu chuẩn) Historical Sigma = 0.35(mm)
Nhập Data
Part no.
Người đo
Data đo
Số lần lặp lại
File thực
hành
STB.2.1
Data liên tục Gage R&R
Part | Operator | Data | Rep.no | S.Event
1 | 1 | 16.27 | 1 | *
1 | 1 | 16.25 | 2 | *
1 | 2 | 16.23 | 1 | *
1 | 2 | 16.23 | 2 | *
1 | 3 | 16.21 | 1 | *
1 | 3 | 16.23 | 2 | *
2 | 1 | 16.96 | 1 | *
2 | 1 | 16.95 | 2 | *
2 | 2 | 17.02 | 1 | *
2 | 2 | 17.05 | 2 | Break
2 | 3 | 17.01 | 1 | Re.Carib
2 | 3 | 16.97 | 2 | *
Data Resume

## Slide 75
Minitab nhập và giải thích kết quả
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed)
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 76
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed)
Input Minitab and interpret the results
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 77
Gage R&R Study - ANOVA Method
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part 9 5.52273 0.613637 676.115 0.000
Operator 2 0.00013 0.000065 0.072 0.931
Part * Operator 18 0.01634 0.000908 4.464 0.000
Repeatability 30 0.00610 0.000203
Total 59 5.54530
α to remove interaction term = 0.25
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.000555 0.54
Repeatability 0.000203 0.20
Reproducibility 0.000352 0.34
Operator 0.000000 0.00
Operator*Part 0.000352 0.34
Part-To-Part 0.102122 99.46
Total Variation 0.102677 100.00
Process tolerance = 1.6
Historical standard deviation = 0.35
Study Var %Study Var %Tolerance %Process
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
Total Gage R&R 0.023568 0.14141 7.36 8.84 6.73
Repeatability 0.014259 0.08556 4.45 5.35 4.07
Reproducibility 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Operator 0.000000 0.00000 0.00 0.00 0.00
Operator*Part 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Part-To-Part 0.319565 1.91739 99.73 119.84 91.30
Total Variation 0.320433 1.92260 100.00 120.16 91.55
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R
Analyze fluctuation using variance
analysis tables
The major factors in the variance
analysis table are Part (product) and Operator (measurer).
Operator is not interested in the average difference between levels of Part
Both are Random Factor therefore, this variance analysis table is a variance analysis table of Random Factro
When compared with the general
analysis table, Error item is
repeatability
The basic element of the variance
Analysis table is variation and squared Unit.
The basic display element of the Gage
R&R is the standard deviation unit

## Slide 78
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed)
Minitab Nhập và phân tích kết quả
Type 2 Study Nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 79
Gage R&R Study - ANOVA Method
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part 9 5.52273 0.613637 676.115 0.000
Operator 2 0.00013 0.000065 0.072 0.931
Part * Operator 18 0.01634 0.000908 4.464 0.000
Repeatability 30 0.00610 0.000203
Total 59 5.54530
α to remove interaction term = 0.25
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.000555 0.54
Repeatability 0.000203 0.20
Reproducibility 0.000352 0.34
Operator 0.000000 0.00
Operator*Part 0.000352 0.34
Part-To-Part 0.102122 99.46
Total Variation 0.102677 100.00
Process tolerance = 1.6
Historical standard deviation = 0.35
Study Var %Study Var %Tolerance %Process
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
Total Gage R&R 0.023568 0.14141 7.36 8.84 6.73
Repeatability 0.014259 0.08556 4.45 5.35 4.07
Reproducibility 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Operator 0.000000 0.00000 0.00 0.00 0.00
Operator*Part 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Part-To-Part 0.319565 1.91739 99.73 119.84 91.30
Total Variation 0.320433 1.92260 100.00 120.16 91.55
Type 2 Study Nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R
Phân tích biến động bằng cách sử dụng các bảng phân tích phân tán
Các yếu tố chính trong bảng phân tích phân
tán là Part(sản phẩm) và Operator(Người đo)
Không quan tâm sự khác nhau của trung bình
tiêu chuẩn giữa các Part các Operator(người
đo) cả hai đều là Random Factor
Vì vậy bảng phân tích phân tán này là bảng
phân tích phân tán của yếu tố ngẫu nhiên
(Random Factor)
Khi so sánh với bảng phân tích thông
thường độ lặp lại chính là hạng mục Error
Yếu tố cơ bản của bảng phân tích phân tán
là lượng biến động và đơn vị bình phương
Các yếu tố hiển thị cơ bản của Gage R & R
là đơn vị độ lệch

## Slide 80
(1) ANOVA Table
☞ Specimen selection has been done properly, but there may be a problem with the
measurement work standards, which may have been measured differently among the
evaluators in a particular part.
Interpretation Tip
ANOVA
- Significance test according to
cause of change
- Parts should be noted,
- The remaining terms should not
be significant.
Input Minitab and interpret the results
Check Gage Info input information
The difference between the parts is significant at a significant level of 0.05 with a P value of 0.000 for the Part term.
 Since we selected 10 different parts, each part
should be different
The P value between operators is 0.931, which
is not significant at the significance level of 0.05.  It is normal that measurements should not be
measured differently.
Part * Operator P value of 0.000 is significant with a
significance level of 0.05, so further consideration is
needed
 Interaction between Part and Operator occurs,
which means that the measurement is different
and needs improvement.
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 81
Minitab input and result Interpretation
(2) Variance Components
Interpretation Tip
(2) Variance Components
- Consideration of Contribution by
Variable Causes - The contribution of Gage
characteristics should be small, and
the contribution of Part-to-part
should be large.
Part-To-Part contributes 99.46% of the total change.
 The total variation of the measured data (measure 2 times of
10 times repetitions of parts) represents 99.46% due to the
difference between the parts.
Gage R & R contributes 0.54% of the total variance,
which is the sum of Repeatability 0.20% and
Reproducibility 0.34%
 Gage R & R variance is 0.54% of total variation.
The reproducibility is 0.34%, and fluctuation, because of
interaction, is 0.34% so it is larger if compared to the fluc
tuation by the operator (0.00%).
 Need to check between operator and Part
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 82
(1) ANOVA Table
☞ Lựa chọn mẫu đã thích hợp hay chưa, nếu có vấn đề trong tiêu chuẩn đo đạc,
trong part chỉ định giữa những người đánh giá có thể có khả năng đã đo đạc sai
Phân tích Tip
ANOVA
- kiểm chứng tính lưu ý theo từng nguyên nhân biến động
- Parts phải được lưu ý
- Các hạng mục còn lại phải không được lưu ý
Minitab nhập và phân tích kết quả
Gage Info kiểm tra thông tin nhập
Sự khác biệt giữa các bộ phận có lưu ý ở mức
độ đáng kể là 0,05 với giá trị P là 0,000 cho mục Part
Do chọn 10 part khác nhau, nên các part này phải
khác nhau
Không lưu ý giữa Operator giá trị P từ 0.931 đến
tiêu chuẩn lưu ý 0.05.
 Giữa những người đo đạc không được đo đạc
một cách khác nhau
Giữa Part * Operator giá trị từ P값 0.000 được lưu
ý với tiêu chuẩn lưu ý 0.05, cần thiết phải xem xét
thêm
 Giữa Part và Operator phát sinh tác động với
nhau, có nghĩa là đo đạc bị khác nhau và cần thiết
phải cải thiện.
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 83
Minitab nhập và giải thích kết quả
(2) Variance Components
Gải thích Tip
(2) Variance Components
- Xem xét độ đóng góp từng nguyên nhân biến động
- Độ đóng góp của Gage đặc tính phải nhỏ,
độ đóng góp của Part-to-part phải lớn
Tỉ lệ đóng góp của Part-To-Part chiếm 99.46% trong toàn thể biến động
 Trong tổng biến động của Data đo đạc (10 linh kiện đo lặp lại 2 lần) Phát sinh sự khác nhau giữa Part
là 99,46%
Trong toàn thể biến động tỉ lệ đóng góp của Gage R&R
là 0.54%, đây là Tổng(Sum) của độ lặp lại (Repeatability)
0.20% và độ tái hiện (Reproducibility) 0.34%
 Trong tổng biến động biến động do Gage R&R là
0.54%
Độ tái hiện là 0.34% so với biến động do người đo đạc
(Operator) (0.00%) biến động do tương tác giữa người đo
đạc* Part là 0.34% là lớn
 Cần thiết kiểm tra Người đo đạc * Part
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 84
% Study Var. ≤ 10% possible
% Tolerance ≤ 10% possible
% Process ≤ 10% possible
NDC ≥ 5 possible
Estimated standard deviation
Population by cause of change 99%-Span
Ratio compare to total change
Ratio compare to specification limit
Ratio compare to empirical process variation
Minitab input and result Interpretation
(3) Gage R&R Characteristics
Interpretation Tip
(3) Gage R&R Characteristics
- Consider Gage characteristic
: Must meet given.
Study Var %Study Var %Tolerance %Process
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
Total Gage R&R 0.023568 0.14141 7.36 8.84 6.73
Repeatability 0.014259 0.08556 4.45 5.35 4.07
Reproducibility 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Operator 0.000000 0.00000 0.00 0.00 0.00
Operator*Part 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Part-To-Part 0.319565 1.91739 99.73 119.84 91.30
Total Variation 0.320433 1.92260 100.00 120.16 91.55
Number of Distinct Categories = 19
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R
(4) Probabilities of Misclassification
Joint Probability
Part is bad and is accepted 0.002
Part is good and is rejected 0.002
Conditional Probability
False Accept 0.058
False Reject 0.002
Interpretation Tip
(4) Probability of misclassification calculation
① Defect probability
Misjudged rejected products as acceptable products for all parts.
Accepted product is rejected as rejected product
② Conditional probability
Misjudged rejected products as acceptable product for rejected product.
Misjudged accepted product as rejected product for accepted product.
①
②

## Slide 85
A
B
C
D
E
F
Represents the percentage of change by item considered - It is desirable that the proportion of Gage R&R is small
enough compared to Part-to-Part.
A
Represents the range of measurement of individual measurer. - It is desirable that the measurement consistency and repeata
bility of the measurer, all points are within the control limits.
B
Average representation of the measured value of the individual
measurer. - Confirm the measurement consistency of the measurer and the
suitability of use of the instrument. - It is desirable that 50% or more of the average values of the
measurer are out of the control limit line.
C
Represent the measured value of each part
without distinguishing the measurer. - The dispersion of the measured value of each
part should be small, and the average value
of each part should be large.
D
Representation of measured value by
measuring without distinguishing parts - It is desirable that the average of connecting
line for each measurer is horizontal.
E
- If there are many parts where the average
values of the measurers cross each other for
each part, it is judged that there is an
interaction.
F
Even if all of the Gage R & R Characteristic are satisfactory, you should consider the problem or the possibility of further improvement through the graph.
Minitab input and result Interpretation
(4) Diagnostics with Graphs- I
Interpretation Tip
(4) Diagnostics with Graphics
- Consider the cause and
improvement target
: Even if it meets criteria of (3), the
results of the individual items
must be appropriate.
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 86
% Study Var. ≤ 10% khả năng
% Tolerance ≤ 10% khả năng
% Process ≤ 10% khả năng
NDC ≥ 5 khả năng
Độ lệch chuẩn được đo đạc
Tập trung theo từng nguyên nhân biến động 99%-Span
tỉ lệ so sánh với tổng biến động
Tỉ lệ so sánh với giới hạn tiêu chuẩn quy cách
tỉ lệ so sánh với biến động process thực nghiệm
Minitab nhập và giải thích kết quả
(3) Gage R&R Characteristics
Giải thích Tip
(3) Gage R&R Characteristics
- xem xét đặc tính Gage
:phải thỏa mãn tiêu chuẩn cho trước.
Study Var %Study Var %Tolerance %Process
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler) (SV/Proc)
Total Gage R&R 0.023568 0.14141 7.36 8.84 6.73
Repeatability 0.014259 0.08556 4.45 5.35 4.07
Reproducibility 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Operator 0.000000 0.00000 0.00 0.00 0.00
Operator*Part 0.018765 0.11259 5.86 7.04 5.36
Part-To-Part 0.319565 1.91739 99.73 119.84 91.30
Total Variation 0.320433 1.92260 100.00 120.16 91.55
Number of Distinct Categories = 19
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R
(4) Probabilities of Misclassification
Joint Probability
Part is bad and is accepted 0.002
Part is good and is rejected 0.002
Conditional Probability
False Accept 0.058
False Reject 0.002
Giải thích Tip
(4)) tính toán khả năng phân loại sai
① khả năng kết hợp
Đối tượng là toàn bộ sản phẩm
sản phẩm NGđánh giá sai thành OK
sản phẩm OK  đánh giá sai thành NG
② Khả năng có điều kiện
Chỉ tiến hành trên đối tượng hàng NG
sản phẩm NG đánh giá sai thành OK
Chỉ tiến hành trên sản phẩm OK
sản phẩm OKđánh giá sai thành NG
①
②

## Slide 87
A
B
C
D
E
F
- Biểu hiện tỉ trọng biến động mỗi hạng mục được xem xét
- So với tỉ trọng của Gage R&RPart-to-Part phải nhỏ hơn cần thiết/đầy đủ
A
- Biểu hiện phạm vi giá trị đo đạc của mỗi người đo
Kiểm tra tính nhất quán và độ lặp lại của người đo đạc, tất cả các điểm phải trong đường giới hạn quản lý
B
- Thể hiện bình quân giá trị đo của mỗi người đo cá biệt
- Kiểm tra tính nhất quán đo của người đo đạc và tính sử dụng thích hợp của dụng cụ đo
trong những giá trị trung bình của người đo đường giới hạn quản lý phải trên 50% thì mới đúng
C
- Không phân biệt người đánh giá, thể hiện giá trị đo đạc theo mỗi linh kiện
Phân tán của giá trị đo của mỗi linh kiện phải nhỏ, chênh lệch giá trị trung bình mỗi linh kiện phải lớn thì mới đúng
D
- Không phân biệt linh kiện, thế hiện giá trị đo đạc theo từng người đo
- Nếu đường liên kết của giá trị trung bình theo người đo đạc mà cân bằng thì đúng.
E
Nếu phần giao nhau giữa những giá trị trung bình của người đo đạc theo từng linh kiện mà nhiều, thì phán đoán có sự tương tác
F
Dù có thỏa mãn tất cả Gage R&R
Characteristic, vẫn phải xem xét vấn đề thông qua đồ thị và khả năng cải thiện thêm
Minitab nhập và giải thích kết quả
(4) Diagnostics with Graphs- I
Giải thích Tip
(4) Diagnostics with Graphics
- Khảo sát nguyên nhân và đối
tượng cải thiện
: Dù có thỏa mãn tiêu chuẩn của (3),
thì kết quả của từng hạng mục vẫn
phải thích hợp.
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 88
Question
Should Gage R&R satisfy both %SV and %Tolerance?
Should not one be satisfied?
Gage R & R results were 20%. It is called conditional acceptance.Which condition is Accept?
2. If Gage R&R is bad. What impact will it have?
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 89
Should Gage R&R satisfy both %SV and %Tolerance?
Should not one be satisfied?
% Study Var.
% Tolerance
% Process
Number of Distinct Categories
The variation of the gauge in the total variation, and the selection of the gauge and the suitability of the method of use.
You will see the amount of variation of the tolerance contrast gauge, and you will see if this gauge can determine the product with this SPEC.
Since the variation of gauge multiplied by 6 should be less than 10%
compared to SPEC, the standard deviation of the instrument should be
3.9% of SPEC.
When the process is steadily managed and the variation of the process is known, the variation of the gauge is evaluated against the variation of the process.
This is the comparison of the variation of the product among all the variations. Since the basic calculation equation is a variation, it is a unit of squared, so when calculated, Root 2 appears in the process of inverting the square. Therefore, it is said that the fluctuation (standard deviation) of product / gauge variation (standard deviation) x 1.414 is obtained, and It called the resolution of the measuring instrument.
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 90
Câu hỏi
Gage R&R bắt buộc phải thỏa mãn tất cả %SV, %Tolerance?
Chỉ thỏa mãn một % có được hay không?
3. Kết quả của Gage R&R là 20%. Sẽ gọi là Có điều kiện Accept.
Có điều kiện nào là Accept?
2. Gage R&R không tốt. Liệu sẽ có ảnh hưởng nào đó hay không?
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 91
Gage R&R bắt buộc phải thỏa mãn tất cả %SV, %Tolerance?
Chỉ thỏa mãn một % có được hay không?
% Study Var.
% Tolerance
% Process
Number of Distinct Categories
Trong toàn thể những biến động nếu là lượng biến động có đơn vị đo thì
sẽ xem xét tính hợp lý của việc lựa chọn đơn vị đo hoặc tính hợp lý của biện
pháp sử dụng
So với sai số cho phép ta xem xét lượng biến động có đơn vị đo, bằng đơn
vị đo này ta có thể xem xét đánh giá sản phẩm có SPEC đó hay không
Giá trị biến động đơn vị đo nhân với 6 sau đó so sánh với SPEC phải nhỏ
hơn 10% nên độ lệch tiêu chuẩn của dụng cụ đo so với SPEC phải là 3,9%
Khi process được quản lý đều đặn và biết được biến động của quá trình,
ta đánh giá lượng biến động của đơn vị đo so với biến động của quá trình
Trong toàn thể biến động ta so sánh lượng biến động của sản phẩm. Vì
phương trình tính toán cơ bản là một lượng biến động/biến thể và đơn vị bình
phương, do đó, khi tính toán, sẽ xuất hiện căn bặc hai để đảo ngược bình
phương. Vì vậy biến động của sản phẩm (độ lệch tiêu chuẩn)/biến động gage
(độ lệch tiêu chuẩn) x 1.414 tìm được, gọi là độ phân giải của dụng cụ đo
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 92
2. If Gage R&R is bad. What impact will it have?
LSL
USL
Accept
Defect
Defect
Gauge performance curve
An area where a good product is judged to be defective
An area where the defect is judged as good product
Type 2 error : Consumer error
Type 1 error : Producer error
Principle of 1: 10 : 100
The cost of the market is 10 times compare to the cost of production.
The Gage R & R value can not be zero. If the Gage R&R value of the gauge is not 0, the gauge performance curve will not perfectly match the UCL, LCL, and will gradually sideways as the
value of the gauge R & R deteriorates. Therefore, as the Gage R&R value becomes worse, the first type error and the second type error appear together. If it exceeds 10%, the producer error begins to deteriorate. If it exceeds 30%,
the producer error and the consumer error are rapidly deteriorated.
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 93
Gage R & R results were 20%. It is called conditional acceptance. Which condition is Accept?
LSL
USL
Gauge performance curve
It is called Accept with condition. The present instrument is not suitable, but it means to do additional activities so that there is no problem in making good quality products.
There are two ways to do this,
We will use the average value as the representative value to be
measured and selected.
Considering the standard deviation of the gauge, we will operate
the absolute good zone and the absolute defect zone, precise
measurement zone.
In case 1, The number of repeated
measurements
n =( )
10%
Gage R&R
2
Calculate
In case 2, it is necessary to set the standards that are operated in the field, which is
decided by the head of quality department
Absolute
Defect
Zone
Absolute good zone
Absolute
Defect
Zone
Type 2 Study Case study
Continuous Data Gage R&R

## Slide 94
2. Gage R&R không tốt . Sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
LSL
USL
OK
NG
NG
Đường cong tính năng đo
Khu vực đánh giá hàng OK thành NG
Khu vực đánh giá hàng NG thành OK
Loại 2 error : Sai sót của người tiêu dùng
Loại 1 error : Sai sót của người sản xuất
Nguyên tắc 1: 10 : 100
Chi phí phát sinh trên thị trường so với chi phí phát sinh trong sản xuất gấp 10 lần
Giá trị GageR&R không thể là 0. Nếu giá trị Gage R&R không phải là 0 thì đường cong tính năng
Gage không thể nhất trí một cách hoàn hảo với UCL, LCL, và sẽ dần dốc ngang khi giá trị của Gage
R&R xấu đi. Vì vậy nếu Giá trị Gage R&R xấu đi sai sót loại 1 và sai sót loại 2 sẽ xảy ra đồng thời
nếu quá 10% thì sai sót của người sản xuất sẽ bắt đầu xấu đi, nếu quá 30% sai sót của người sản
xuất và sai sót của người tiêu thụ sẽ bị xấu đi một cách đột biến.
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R

## Slide 95
3. Kết quả của Gage R&R là 20%. Gọi là Có điều kiện Accept
Vậy Accept có điều kiện là gì?
LSL
USL
đường cong tính năng đo
Gọi là Accept có điều kiện. Có nghĩa là hiện tại dụng cụ đo không phù hợp nhưng sẽ thực hiện thêm
những hoạt động để không xảy ra bất thường nào trong việc tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn
Lúc này có 2 biện pháp có thể thi hành
1. Tiến hành đo đạc và sử dụng giá trị bình quân theo giá trị đại diện lựa chọn
Xem xét độ lệch tiêu chuẩn của đo đạc và vận hành tuyệt đối OK Zone, tuyệt đối NG Zone
đo đạc tỉ mỉ Zone
Trường hợp 1, số vòng quay đo đạc lặp lại
n =( )
10%
Gage R&R
2
Tuyệt
đối
NG
Tuyệt đối OK
Tuyệt
đối
NG
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Data liên tục Gage R&R
Trường hợp 2 cần thiết phải lựa chọn tiêu chuẩn
vận hành tại hiện trường , người đứng đầu bộ
phận chất lượng sẽ quyết định

## Slide 96
This shall be applied to the case where destructive inspection is carried out by the method
of confirming the measurement accuracy in the case where it is impossible to repeat within
the measurer for each sample.
Measurer 1
Measurer 2
Repeatable measurement
Repeatable measurement
- Crossed
Measurer 1
Measurer 2
Unrepeatable measurement
- Nested
X
X
O
Unable to measure another measurer
Typical cases of length, weight, etc
주의 사항
-실제 반복이 불가능하므로, 동일 Lot 또는 동일
Batch에서 가능한 동일한 부품/제품을 선정할 수
있는 경우에만 적용한다.
There are two possible applications.
Develop Crossed Gage R & R. If the product
has similar characteristics in the lot, and the sample can be obtained in sufficient quantity to repeat the measure x times.
Deploy with Nested Gage R & R. If only two
similar products can be obtained within a lot, two Nested Gage R&R will be performed
by assigning 2 units to each measurer
inevitably.
※ If a comparable sample, which can be regarded as the same sample, can not be prepared,
the result of the analysis may not be meaningful.
Ex) Compression strength of terminals connected to electric wire, tensile strength of battery cell, adhesion strength
of adhesive etc.
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 97
Continuous Data Gage R&R (Nested)
To confirm the reproducibility and repeatability of the Gage used in the measurement of Project Y, we will perform Gage R&R. However, it was not possible to repeat the same sample, and Data was collected as follows.
Parts : Select two samples from each of 15 small batches which is small dispersion in batch. At this time, it is
assumed that the samples collected from each batch are the same
Operators : Randomly select three of the 15 evaluators who are currently in the process, irrespective of proficiency.
- Data Collection : Each evaluator measures the sample from the assigned batch Evaluators should make measurements through standard methods whenever possible and be careful not to adjust the gage during measurements
※ Process(LSL ,Target, USL) = (18.5, 20.0, 21.5)and empirical standard deviation is not available.
Destructive inspection Gage R&R
Batch Sample
In batch Size = 2 ?
Nested Type
Crossed Type
3 people 15 Batch
2 per Batch
(Total 30ea)
3 people 5 Batch
6 per Batch
(Total 30)
 | Measurer 1 | Measurer 2 | Measurer 3
Batch 1 |  |  | 
Batch 2 |  |  | 
Batch 3 |  |  | 
Batch 4 |  |  | 
Batch 5 |  |  | 
 | Measurer 1 | Measurer 2 | Measurer 3
Batch 1 |  |  | 
Batch 2 |  |  | 
Batch 3 |  |  | 
Batch 4 |  |  | 
Batch 5 |  |  | 
Crossed Analysis
Nested Analysis
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 98
Điều này sẽ được áp dụng cho trường hợp kiểm tra phá hoại được thực hiện bằng phương pháp kiểm tra đo độ tỉ mỉ trong trường hợp người đo đạc không thể đo lặp lại cho mỗi mẫu.
Người đo 1
Người đo 2
Có thể đo đạc lặp lại
Có thể đo đạc lặp lại
- Crossed
Người đo 1
Người đo 2
không thể đo đạc lặp lại
- Nested
X
X
O
người đo đạc khác
không thể đo
Trường hợp chiều dài, cân nặng bình thường
주의 사항
-실제 반복이 불가능하므로, 동일 Lot 또는 동일
Batch에서 가능한 동일한 부품/제품을 선정할 수
있는 경우에만 적용한다.
Có 2 phương án áp dụng
1. Triển khai Crossed Gage R & R. Trường hợp
nếu sản phẩm có các đặc tính tương tự trong
Lot, và mẫu có thể thu được với số lượng đủ
để lặp lại lần đo x lần.
2. Triển khai Nested Gage R&R. Trường hợp
chỉ có thể thu được 2 sản phẩm có đặc tính
tương tự trong Lot, bố trí 2 units cho từng
người đo đạc và thực hiện Nested Gage R&R
※ Trong trường hợp không thể chuẩn bị được sample có thể xem là tương tự như sample đồng nhất, kết quả của việc phân tích có thể không có ý nghĩa
VD) Lực nén của thiết bị đầu cuối kết nối với dây điện, độ bền kéo của tế bào pin, sức mạnh bám dính của keo vv
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 99
Data liên tục Gage R&R (Nested)
Tiến hành Gage R&R để kiểm tra độ tái hiện và tính lặp lại của Gage sử dụng trong hệ thống đo đạc của Project Y. Nhưng do không thể đo đạc lặp lại trên sample đồng nhất/ tương tự và tập hợp được data sau đây
Parts : Chọn 2 sample từ mỗi 15 Batches có độ phân tán nhỏ trong Batch. Lúc này giả định các sample thu thập được từ các batch này là tương tự đồng nhất
- Operators : Lựa chọn trong process hiện tại trong 15 người đánh giá đo đạc lựa chọn ngẫu nhiên 3 người mà không quan tâm đến độ thành thục.
- Data Collection : Mỗi người đánh giá đo sample từ batch chỉ định
Những người đánh giá tiến hành đo đạc thông qua một phương pháp tiêu chuẩn có thể, trong quá trình đo đạc lưu ý không điều chỉnh Gage
※ Nếu (LSL ,Target, USL) của Process = (18.5, 20.0, 21.5) , không thể tìm độ lệch tiêu chuẩn thực nghiệm/kinh nghiệm.
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R
Batch Sample in batch Size = 2 ?
Nested Type
Crossed Type
3người 15 Batch
mỗi Batch 2 cái
(Tổng 30 cái)
3người 5 Batch
mỗi Batch 6 cái
(Tổng 30 cái)
 | Người đo 1 | Người đo 2 | Người đo 3
Batch1 |  |  | 
Batch2 |  |  | 
Batch3 |  |  | 
Batch4 |  |  | 
Batch5 |  |  | 
 | Người đo 1 | Người đo 2 | Người đo 3
Batch1 |  |  | 
Batch2 |  |  | 
Batch3 |  |  | 
Batch4 |  |  | 
Batch5 |  |  | 
Phân tích Crossed
Phân tích Nested
Type 2 Study Nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 100
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Nested)…
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 101
Data entry method and variable assignment method are the same as Crossed
Input Spec
Options
Don’t Need to entry
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 102
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Nested)…
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 103
Phương pháp nhập dữ liệu và phương pháp chỉ định biến số đồng nhất với Crossed
Nhập Spec
Không cần nhập hạng mục lựa chọn
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 104
결과 Interpretation : (1) ANOVA Table
(2) Variance Components
(3) Gage R&R Characteristics
Check Gage Info input information
Check P-value by item
Operator 0.961 > 0.05 Significant 無
Batch 0.000 < 0.05 Significant 有
Check contribution by item
Check & Evaluation
%Study, %Tolerance
by item
(10% or Under, OK)
NDC = 15 > 5 OK
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.052058 0.31235 9.33 10.77
Repeatability 0.052058 0.31235 9.33 10.77
Reproducibility 0.000000 0.00000 0.00 0.00
Part-To-Part 0.555324 3.33195 99.56 114.89
Total Variation 0.557759 3.34655 100.00 115.40
Number of Distinct Categories = 15
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 105
Part & Operator Interaction X
 The analysis standard is the same as Crossed.
Type 2 Study Case study
Destructive inspection Gage R&R

## Slide 106
Giải thích kết quả : (1) ANOVA Table
(2) Variance Components
(3) Gage R&R Characteristics
Gage Info kiểm tra thông tin nhập vào
Kiểm tra giá trị P theo từng hạng mục
Operator 0.961 > 0.05 không có ý nghĩa
Batch 0.000 < 0.05 có ý nghĩa
Kiểm tra độ đóng góp theo từng
hạng mục
Kiểm tra và đánh giá %Study
%Tolerance theo từng hạng mục
(dưới 10% OK)
NDC = 15 > 5 OK
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.052058 0.31235 9.33 10.77
Repeatability 0.052058 0.31235 9.33 10.77
Reproducibility 0.000000 0.00000 0.00 0.00
Part-To-Part 0.555324 3.33195 99.56 114.89
Total Variation 0.557759 3.34655 100.00 115.40
Number of Distinct Categories = 15
Type 2 Study Nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 107
Part & Operator Interaction X
 Tiêu chuẩn phân tích đồng nhất với Crossed
Type 2 Study nghiên cứu ví dụ
Kiểm tra phá hỏng Gage R&R

## Slide 108
Type 3 Study Case study
Automatic measuring device Data Gage R&R
We will perform Gage R & R study on measurement system that measurement is done using
automatic measuring device. To do this, we took 25 parts randomly from the production process as a sample, presented the parts in random order, measured them using automatic measuring equipment, and performed the second iterative measurement in the same procedure, and obtained the
following data. The specifications of this part are LSL = 5.97 and USL = 6.03. Perform a Gage R & R study using Minitab.
No | Repeat 1 | Repeat 2 | No | Repeat 1 | Repeat 2 | No | Repeat 1 | Repeat 2
1 | 6.029 | 6.030 | 11 | 6.033 | 6.032 | 21 | 6.017 | 6.019
2 | 6.019 | 6.020 | 12 | 6.020 | 6.019 | 22 | 6.003 | 6.001
3 | 6.004 | 6.003 | 13 | 6.007 | 6.007 | 23 | 6.009 | 6.012
4 | 5.982 | 5.982 | 14 | 5.985 | 5.986 | 24 | 5.987 | 5.987
5 | 6.009 | 6.009 | 15 | 6.014 | 6.014 | 25 | 6.006 | 6.003
6 | 5.971 | 5.972 | 16 | 5.973 | 5.972 |  |  | 
7 | 5.995 | 5.997 | 17 | 5.997 | 5.996 |  |  | 
8 | 6.014 | 6.018 | 18 | 6.019 | 6.015 |  |  | 
9 | 5.985 | 5.987 | 19 | 5.987 | 5.986 |  |  | 
10 | 6.024 | 6.028 | 20 | 6.029 | 6.025 |  |  | 

## Slide 109
Type 3 Study Case study
Minitab input and result Interpretation
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Study (Crossed)
※ Leave operator blank.

## Slide 110
Type 3 Study nghiên cứu ví dụ
Trang thiết bị đo tự động Data Gage R&R
Tiến hành GageR&R Study với hệ thống đo đạc sử dụng thiết bị đo tự động (Automatic measuring
device). Để tiến hành chúng ta lựa chọn ngẫu nhiên 25 linh kiện từ quá trình sản xuất để làm sample,
chuẩn bị linh kiện theo thứ tự ngẫu nhiên, sử dụng trang thiết bị đo tự động để đo đạc, cùng một
trình tự như vậy tiến hành đo lặp lại lần 2 ta thu được kết quả như sau. Tiêu chuẩn của linh kiện này
là LSL=5.97, USL=6.03. Sử dụng Minitab và tiến hành nghiên cứu Gage R&R.
No | Lặp lại 1 | Lặp lại 2 | No | Lặp lại 1 | Lặp lại 2 | No | Lặp lại 1 | Lặp lại 2
1 | 6.029 | 6.030 | 11 | 6.033 | 6.032 | 21 | 6.017 | 6.019
2 | 6.019 | 6.020 | 12 | 6.020 | 6.019 | 22 | 6.003 | 6.001
3 | 6.004 | 6.003 | 13 | 6.007 | 6.007 | 23 | 6.009 | 6.012
4 | 5.982 | 5.982 | 14 | 5.985 | 5.986 | 24 | 5.987 | 5.987
5 | 6.009 | 6.009 | 15 | 6.014 | 6.014 | 25 | 6.006 | 6.003
6 | 5.971 | 5.972 | 16 | 5.973 | 5.972 |  |  | 
7 | 5.995 | 5.997 | 17 | 5.997 | 5.996 |  |  | 
8 | 6.014 | 6.018 | 18 | 6.019 | 6.015 |  |  | 
9 | 5.985 | 5.987 | 19 | 5.987 | 5.986 |  |  | 
10 | 6.024 | 6.028 | 20 | 6.029 | 6.025 |  |  | 

## Slide 111
Type 3 Study Nghiên cứu ví dụ
Minitab nhập và giải thích kết quả
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Study (Crossed)
※ Operator để trống.

## Slide 112
One-Way ANOVA Table
Source DF SS MS F P
Part 24 0.0150911 0.0006288 291.110 0.000
Repeatability 25 0.0000540 0.0000022
Total 49 0.0151451
α to remove interaction term = 0.05
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0000022 0.68
Repeatability 0.0000022 0.68
Part-To-Part 0.0003133 99.32
Total Variation 0.0003155 100.00
Process tolerance = 0.06
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0014697 0.008818 8.27 14.70
Repeatability 0.0014697 0.008818 8.27 14.70
Part-To-Part 0.0177008 0.106205 99.66 177.01
Total Variation 0.0177617 0.106570 100.00 177.62
Number of Distinct Categories = 16
Type 3 Study Case study
※ % Contribution
Because the variance contribution of the instrument is less than 1%
※ % R&R
Passed because it is less than 10 %
※ % PTR
10% ~ 30%,so conditional pass
※ Pass because of NDC > 5
“ If it is for process control, pass
but for the judgment of acceptance, conditional pass “

## Slide 113
Probabilities of Misclassification
Joint Probability
Part is bad and is accepted 0.006
Part is good and is rejected 0.007
Conditional Probability
False Accept 0.061
False Reject 0.008
Type 3 Study Case study
Probability of misclassifying
 | Acceptance judgment (LSL < X < USL ) | Rejected judgment ( X < LSL , X > USL )
Accepted product (LSL < Y < USL ) |  | Misclassifying Coupling probability : 0.007 Conditional probability: 0.008
Rejected product ( Y < LSL , Y > USL ) | Misclassifying Coupling probability : 0.006 Conditional probability : 0.061 | 
Judgment
Actual parts
※ Probability of misclassification of non-acceptance products as acceptable products
※ Probability of misclassifying an acceptable product as an unacceptable product
Coupling Probability : It is the probability of misclassifying the rejected product as acceptance for all parts(0.006).
Conditional Probability : It is the probability of misclassifying rejected products as passing only for rejected products( 0.061 ).
Coupling Probability : The probability of misclassifying an acceptable product as rejected products for all parts.( 0.007 )
Conditional Probability : It is the probability of misclassifying an acceptable product as an rejected product only for acceptable products.( 0.008 )

## Slide 114
One-Way ANOVA Table
Source DF SS MS F P
Part 24 0.0150911 0.0006288 291.110 0.000
Repeatability 25 0.0000540 0.0000022
Total 49 0.0151451
α to remove interaction term = 0.05
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0000022 0.68
Repeatability 0.0000022 0.68
Part-To-Part 0.0003133 99.32
Total Variation 0.0003155 100.00
Process tolerance = 0.06
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0014697 0.008818 8.27 14.70
Repeatability 0.0014697 0.008818 8.27 14.70
Part-To-Part 0.0177008 0.106205 99.66 177.01
Total Variation 0.0177617 0.106570 100.00 177.62
Number of Distinct Categories = 16
Type 3 Study Nghiên cứu ví dụ
※ % Đóng góp
Bởi vì sự đóng góp về phương sai của thiết bị đo ít hơn 1% -> đạt
※ % R&R
Dưới 10% -> đạt
※ % PTR
Trong 10% ~30% -> đạt có điềukiện
※ NDC > 5 -> đạt
“ Nếu sử dụng quản lý process thì pass, nếu dùng đánh giá OK/NG thì pass có điều kiện“

## Slide 115
Probabilities of Misclassification
Joint Probability
Part is bad and is accepted 0.006
Part is good and is rejected 0.007
Conditional Probability
False Accept 0.061
False Reject 0.008
Type 3 Study nghiên cứu ví dụ
Khả năng phân loại sai
 | Đánh giá OK (LSL < X < USL ) | Đánh giá NG ( X < LSL , X > USL )
Sản phẩm OK (LSL < Y < USL ) |  | Phân loại sai Khả năng kết hợp : 0.007 Khả năng có điều kiện : 0.008
Sản phẩm NG ( Y < LSL , Y > USL ) | Phân loại sai Khả năng kết hợp : 0.006 Khả năng có điều kiện : 0.061 | 
Đánh giá
Linh kiện thật
※ Khả năng phân loại sai sản phẩm NG thành OK
※Khả năng phân loại sai sản phẩm OK thành NG
Khả năng kết hợp : Trong toàn bộ sản phẩm khả năng phân
loại sai sản phẩm NG thành hàng OK ( 0.006 )
Khả năng có điều kiện : Chỉ trong sản phẩm NG khả năng phân
loại sai sản phẩm NG thành hàng OK ( 0.061 )
Khả năng kết hợp : Trong toàn bộ sản phẩm khả năng phân
loại sản phẩm OK thành hàng NG ( 0.007 )
Khả năng có điều kiện : Chỉ trong sản phẩm OK khả năng phân
loại sai sản phẩm OK thành NG ( 0.008 )

## Slide 116
Type 3 Study Case study
Compared with Type 2, there is no Operator, Operator x Part picture.

## Slide 117
Type 4 Study Case study
Gage linearity and bias study (when analyzing without estimating process variation 6σTotal)
Factory managers want to evaluate the linearity of an instrument. Based on the process variation, five parts were selected within the operating range of the instrument. In order to determine the reference value of each part, the reference value was selected by measuring the parts by precision measurement. Then, a skilled measurement worker randomly presented each part one by one, and then measured 12 times for each part, and the following data was obtained. Perform a linearity analysis using Minitab to determine acceptance or refusal of linearity
Part number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Reference value | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Repeat 1 | 2.7 | 5.1 | 5.8 | 7.6 | 9.1
Repeat 2 | 2.5 | 3.9 | 5.7 | 7.7 | 9.3
Repeat 3 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 7.8 | 9.5
Repeat 4 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 7.7 | 9.3
Repeat 5 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 7.8 | 9.4
Repeat 6 | 2.3 | 3.9 | 6.1 | 7.8 | 9.5
Repeat 7 | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 7.8 | 9.5
Repeat 8 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 7.7 | 9.5
Repeat 9 | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 7.8 | 9.6
Repeat 10 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 7.5 | 9.2
Repeat 11 | 2.6 | 4.1 | 6.0 | 7.6 | 9.3
Repeat 12 | 2.4 | 3.8 | 6.1 | 7.7 | 9.4

## Slide 118
Type 3 Study nghiên cứu ví dụ
Nếu so sánh với Type 2, Operator, và Operator x Part không có hình ảnh

## Slide 119
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Gage nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch (trường hợp phân tích mà không phán đoán lượng biến động process 6σTotal)
Một người quản lý nhà máy tiến hành đánh giá độ tuyến tính của một dụng cụ đo. Căn cứ vào biến
động Process trong phạm vi vận hành của dụng cụ đo tiến hành lựa chọn 5 linh kiện. Để quyết định
giá trị tiêu chuẩn của các linh kiện tiến hành đo đạc linh kiện căn cứ vào đo đạc tỉ mỉ để lựa chọn giá
trị tiêu chuẩn. Sau đó người đo đạc thành thục có tay nghề bắt buộc phải trình bày một cách ngẫu
nhiên từng linh kiện một và đo đạc, đo đạc mỗi linh kiện lặp lại 12 lần và thu được dữ liệu như sau.
Sử dụng Minitab để tiến hành phân tích độ tuyến tính, đánh giá OK/NG đối với độ tuyến tính của dụng cụ đo.
Số linh kiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Giá trị tiêu chuẩn | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Lặp lại 1 | 2.7 | 5.1 | 5.8 | 7.6 | 9.1
Lặp lại 2 | 2.5 | 3.9 | 5.7 | 7.7 | 9.3
Lặp lại 3 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 7.8 | 9.5
Lặp lại 4 | 2.5 | 5.0 | 5.9 | 7.7 | 9.3
Lặp lại 5 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 7.8 | 9.4
Lặp lại 6 | 2.3 | 3.9 | 6.1 | 7.8 | 9.5
Lặp lại 7 | 2.5 | 3.9 | 6.0 | 7.8 | 9.5
Lặp lại 8 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 7.7 | 9.5
Lặp lại 9 | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 7.8 | 9.6
Lặp lại 10 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 7.5 | 9.2
Lặp lại 11 | 2.6 | 4.1 | 6.0 | 7.6 | 9.3
Lặp lại 12 | 2.4 | 3.8 | 6.1 | 7.7 | 9.4

## Slide 120
Type 4 Study Case study
Minitab input and result Interpretation
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Linearity and Bias Study

## Slide 121
Type 4 Study Case study
Minitab input and result Interpretation

## Slide 122
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Minitab nhập và giải thích kết quả
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Linearity and Bias Study

## Slide 123
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Minitab nhập và giải thích kết quả

## Slide 124
Part number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Reference value | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Repeat 1 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -0.4 | -0.9
Repeat 2 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.7
Repeat 3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5
Repeat 4 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7
Repeat 5 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.6
Repeat 6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.5
Repeat 7 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5
Repeat 8 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.5
Repeat 9 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.4
Repeat 10 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.8
Repeat 11 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.7
Repeat 12 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6
Bias average | 0.4917 | 0.1250 | 0.0250 | -0.2917 | -0.6167
Check Bias
Type 4 Study Case study

## Slide 125
Check Linearity
Basic data composition
Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model
Perform regression analysis
Input Bias as Y value
Reference input as X value
Calc > Calculator
Type 4 Study Case study

## Slide 126
Số linh kiện | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Giá trị tiêu chuẩn | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Lặp lại 1 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -0.4 | -0.9
Lặp lại 2 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.7
Lặp lại 3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5
Lặp lại 4 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | -0.7
Lặp lại 5 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.6
Lặp lại 6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.5
Lặp lại 7 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.5
Lặp lại 8 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.5
Lặp lại 9 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.4
Lặp lại 10 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.8
Lặp lại 11 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.7
Lặp lại 12 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.6
Bias trung bình | 0.4917 | 0.1250 | 0.0250 | -0.2917 | -0.6167
Kiểm tra Bias
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ

## Slide 127
Kiểm tra độ tuyến tính
Cấu thành data cơ bản
Stat > Regression > Regression > Fit Regression Model
Thực hiện phân tích hồi quy
Nhập Bias theo giá trị Y
Nhập Reference theo giá trị X
Calc > Calculator
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ

## Slide 128
Check Linearity
In order to ensure linearity, The intercept and slope of the
regression line should be insignificant.
However, as a result of regression analysis, P value of Constant is 0.000. Since the slope P value of Ref is 0.000, the regression equation can be assumed as a straight line.
Therefore, the linearity is rejected.
Regression Analysis: Bias versus Reference
Analysis of Variance
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Regression 1 8.3213 8.32133 145.02 0.000
Reference 1 8.3213 8.32133 145.02 0.000
Error 58 3.3280 0.05738
Lack-of-Fit 3 0.1880 0.06267 1.10 0.358
Pure Error 55 3.1400 0.05709
Total 59 11.6493
Model Summary
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
0.239540 71.43% 70.94% 69.82%
Coefficients
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF
Constant 0.7367 0.0725 10.16 0.000
Reference -0.1317 0.0109 -12.04 0.000 1.00
Regression Equation
Bias = 0.7367 - 0.1317 Reference
Check out the Gage R&R
Linearity & Bias
Type 4 Study Case study

## Slide 129
Gage linearity and bias study (when estimating and analyzing 6σ total of process variation)
Type 4 Study Case study
In AIAG (2010), since the% linearity index is not used in determining the linearity adherence, there is no need to analyze the linearity of the process variation (6σtotal). However, if you want to calculate the% linearity, you should estimate the process variation. There are two methods for estimating the variation of the process.
1. Analyze the past process data to obtain the standard deviation of the process(σhistorical)
and perform x 6
2. Perform the Gage R & R Study to obtain the 6σtotal of the process variation. However, in
this case, the sample for Gage R & R should be randomly selected in the process and
should represent the entire process variation. .
With the previous example, we estimate and analyze the variation of the process.

## Slide 130
Kiểm tra độ tuyến tính
Để đảm bảo độ tuyến tính với từng giá trị
Reference đường chặn và độ dốc đường
hồi quy của độ lệc/bias trung bình phải
là không có ý nghĩa/không đáng kể
Tuy nhiên kết quả phân tích hồi quy
giá trị P của Constant là 0.000
độ dốc giá trị P của Ref là 0.000
phương trình hồi quy có thể được giả
định như một đường thẳng
Vì vậy độ tuyến tính không đạt
Regression Analysis: Bias versus Reference
Analysis of Variance
Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
Regression 1 8.3213 8.32133 145.02 0.000
Reference 1 8.3213 8.32133 145.02 0.000
Error 58 3.3280 0.05738
Lack-of-Fit 3 0.1880 0.06267 1.10 0.358
Pure Error 55 3.1400 0.05709
Total 59 11.6493
Model Summary
S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred)
0.239540 71.43% 70.94% 69.82%
Coefficients
Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF
Constant 0.7367 0.0725 10.16 0.000
Reference -0.1317 0.0109 -12.04 0.000 1.00
Regression Equation
Bias = 0.7367 - 0.1317 Reference
Kiểm tra Gage R&R
Linearity & Bias Study
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ

## Slide 131
Gage nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch (trường hợp giả định lượng biến động process 6σTotal và phân tích)
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Trong AIAG(2010) đánh giá OK/NG không sử dụng chỉ tiêu %độ tuyến tính, nắm bắt lượng biến động
process (6σtotal) và phân tích độ tuyến tính là không cần thiết. Nhưng nếu muốn tính toán %tính tuyến
tính phải giả định lượng biến động process. Có hai phương pháp giả định lượng biến động process
1. Phân tích dữ liệu process quá khứ tìm độ lệch tiêu chuẩn của process σhistorical và nhân với 6
2. Tiến hành Gage R&R Study tìm và sử dụng lượng biến động process \6σtotal.
Nhưng trường hợp này phải lựa chọn ngẫu nhiên sample trong process để thực hiện Gage R&R
và phải đại diện được cho toàn hể những biến động của process
Dùng ví dụ bên trên để dự tính/ước tính và phân tích lượng biến động của process

## Slide 132
Gage linearity and bias study (when estimating and analyzing 6σ total of process variation)
Type 4 Study Case study
This data corresponds to Type 3 automated measurement. Gage studies are performed in a Type 3 Study.
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Study (Crossed)
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.05709 0.75
Repeatability 0.05709 0.75
Part-To-Part 7.53919 99.25
Total Variation 7.59628 100.00
Study Var %Study Var
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV)
Total Gage R&R 0.23894 1.4336 8.67
Repeatability 0.23894 1.4336 8.67
Part-To-Part 2.74576 16.4745 99.62
Total Variation 2.75613 16.5368 100.00
Number of Distinct Categories = 16
"Check the total variation of the process 16.5368"

## Slide 133
Gage linearity and bias study (when estimating and analyzing 6σ total of process variation)
Type 4 Study Case study
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Linearity and Bias Study

## Slide 134
Gage nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch (trường hợp ước tính và phân tích lượng biến động process 6σTotal)
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Dữ liệu này tương ứng với đo đạc tự động hóa Type 3. Thực hiện nghiên cứu Gage và Type 3 Study.
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Study (Crossed)
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.05709 0.75
Repeatability 0.05709 0.75
Part-To-Part 7.53919 99.25
Total Variation 7.59628 100.00
Study Var %Study Var
Source StdDev (SD) (6 × SD) (%SV)
Total Gage R&R 0.23894 1.4336 8.67
Repeatability 0.23894 1.4336 8.67
Part-To-Part 2.74576 16.4745 99.62
Total Variation 2.75613 16.5368 100.00
Number of Distinct Categories = 16
“Kiểm tra tổng biến động của process 16.5368”

## Slide 135
Gage nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch (trường hợp ước tính lượng biến động process và phân tích 6σTotal)
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Stat > Quality Tools> Gage Study > Gage Linearity and Bias Study

## Slide 136
Gage linearity and bias study (when estimating and analyzing 6σ total of process variation)
Type 4 Study Case study
Linearity = ㅣSlopeㅣ x Process variation
= 0.13167 x 16.5368 = 2.17735
%Linearity = Linearity / Process variation
x 100
= lSlopel x 100 = 13.2%
%Bias = Bias/Process variation x 100
Bias =
Σ Bias
5
X 100
%Average Bias =
Average Bias
X 100
Process variation
“Bias is 5% or below, pass. Linearity is 13.2%, Fail.”

## Slide 137
Type 5 Study Case study
The stability evaluation (Type 5 Study) of the measurement system uses a control chart for variables. If repeated measurements are available, use the Xbar-R chart or the Xbar-S chart, and use the I-MR Chart for only one measurement. At this time, the accuracy (Bias) of the instrument is monitored using the average control chart, and precision of the instrument is monitored using dispersion control chart.
Safety assessment procedure(AIAG 2010)
Select a standard (standard sample) with a Traceable standard whose reference value is known. If it is difficult to obtain a sample with a traceable standard, select a production part that is in the middle of the expected range of the production process and use it as a standard sample for stability analysis. It is possible to perform stability analysis using only one standard sample corresponding to the middle part of the measurement range, but it is necessary to analyze the stability by operating a control chart for the standard samples corresponding to the lowest, highest, and intermediate ranges of the expected measurement range desirable.
Measure the standard sample 3 to 5 times periodically (daily, hourly). The number and frequency of repeated measurements should depend on knowledge of the operating conditions of the measurement system.
3. Point your measurements on the Xbar-R chart or the Xbar-S chart.
Calculate the management limit line and check the stability of the measurement system by checking
the management abnormal condition..
If it is determined that the measurement process is stable, this data can be used to estimate the bias of the measurement system, and the standard deviation of all measurement data can be determined and used as the repeatability value of the approximate measurement system. And can be used to determine whether the repeatability of the measurement system is appropriate by comparing it to the standard deviation of the process

## Slide 138
Gage nghiên cứu độ tuyến tính và độ lệch (trường hợp ước tính lượng biến động 6σTotal và phân tích)
Type 4 Study nghiên cứu ví dụ
Độ tuyến tính =ㅣđộ nghiêngㅣx biến động
process = 0.13167 x 16.5368 = 2.17735
%độ tuyến tính = độ tuyến tính / biến động
process x 100 = lđộ nghiêngl x 100 = 13.2%
%Độ lệch = độ lệch/biến động process x 100
Bias bình quân =
Σ Bias
5
X 100
%Bias bình quân =
Bias bình quân
X 100
Biến động process
“Bias dưới 5% thì đạt nhưng độ tuyến tính là 13.2% không đạt.”

## Slide 139
Type 5 Study nghiêm cứu ví dụ
Đánh giá tính đổn định của hệ thống đo (Type 5 Study) sử dụng đồ thị quản lý các biến. Trong trường hợp có
khả năng đo đạc lặp lại sử dụng đồ thị quản lí Xbar-R hoặc Xbar-S, trường hợp chỉ có thể thực hiện đo 1lần
có thể sử dụng đồ thị quản lí I-MR.
Lúc này sử dụng đồ thị quản lý trung bình để monitoring độ chính xác(bias) của dụng cụ đo, sử dụng đồ thị
quản lý phân tán để monitoring độ tỉ mỉ của dụng cụ đo.
Trình trự đánh giá tính ổn định (AIAG 2010)
Lựa chọn sample là mẫu có giá trị tiêu chuẩn cho trước và có Traceable standard.
Nếu như gặp khó khăn trong chọn sample có traceable standard thì chọn linh kiện sản xuất nằm trong
bộ phận trung gian của phạm vi đo đạc được dự đoán trong process sản xuất. Và sử dụng nó như một
sample tiêu chuẩn để phân tích tính ổn định. Chỉ cần sử dụng một sample tiêu chuẩn nằm trong bộ phận
trung gian của phạm vi đo đạc cũng có thể tiến hành phân tích tính ổn định, nhưng cần thiết phải phân tích
tính ổn định bằng việc vận hành từng đồ thị quản lý với những sample tiêu chuẩn ở phạm vi thấp
nhất, cao nhất và trung gian của phạm vi đo đạc dự đoán.
Đo đạc theo chu kì (ngày, thời gian) sample tiêu chuẩn từ 3 đến 5 lần. Số lượng và tần số của các phép
đo lặp lại phải phụ thuộc vào kiến thức về điều kiện, tình hình hoạt động của hệ thống đo lường.
3. Đánh dấu giá trị đo trên đồ thị quản lý Xbar-R hoặc Xbar-S.
Tính toán đường giới hạn quản lý, nắm bắt trạng thái bất thường quản lý để kiểm tra có hay không
tính ổn định của hệ thống đo.
Nếu hệ thống đo đạc được đánh giá là ổn định, thì có thể sử dụng data này để quyết định độ lệch bias
của hệ thống đo đạc, tìm tất cả những độ lệch tiêu chuẩn của hệ thống đo đạc và tất cả những độ lệch
tiêu chuẩn này có thể được xác định và sử dụng làm giá trị lặp lại của hệ thống đo lường gần đúng
Và có thể sử dụng để đánh giá Độ lặp lại của hệ thống đo đạc bằng cách so sánh với độ lệch tiêu chuẩn
của process

## Slide 140
Gage stability study
In order to evaluate the stability of the new instrument in a production engineering team of a company, the parts corresponding to the middle part of the process range in the production process were
selected as the samples. This part was sent to the precision measuring room and the reference value of this part was confirmed to be 6.01. Using this new instrument, five measurements were repeated daily
for 4 weeks, and the following measurement data were obtained. We will use the control chart to
evaluate the stability of this new instrument.
Use Minitab to create Xbar-R charts and evaluate the stability of this new instrument
Type 5 Study Case study
No | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 6.030 | 5.985 | 6.076 | 6.092 | 5.942
2 | 6.378 | 6.008 | 6.149 | 5.864 | 5.951
3 | 6.198 | 5.842 | 6.111 | 6.068 | 5.849
4 | 5.874 | 6.002 | 5.619 | 6.098 | 5.858
5 | 6.219 | 6.127 | 6.035 | 6.131 | 6.216
6 | 5.813 | 5.789 | 6.114 | 6.163 | 5.877
7 | 6.197 | 6.064 | 6.031 | 6.194 | 5.834
8 | 5.827 | 5.932 | 5.991 | 6.310 | 5.828
9 | 6.129 | 5.829 | 6.148 | 6.030 | 6.020
10 | 6.231 | 5.912 | 6.183 | 6.140 | 6.083
No | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
11 | 6.075 | 6.397 | 6.074 | 5.922 | 5.929
12 | 5.711 | 6.304 | 6.318 | 5.960 | 6.054
13 | 6.218 | 6.074 | 5.979 | 6.354 | 6.252
14 | 6.035 | 5.799 | 5.964 | 6.322 | 5.883
15 | 5.845 | 6.015 | 5.907 | 6.050 | 6.419
16 | 5.992 | 5.951 | 6.046 | 5.930 | 6.070
17 | 5.986 | 6.108 | 6.221 | 6.038 | 5.880
18 | 5.986 | 6.050 | 6.206 | 5.978 | 6.038
19 | 5.733 | 5.924 | 6.114 | 5.902 | 6.107
20 | 6.021 | 5.488 | 6.122 | 6.078 | 5.998

## Slide 141
Gage stability study
Type 5 Study Case study
Stat > Control Charts > Variables Charts for Subgroup > Xbar-R
If the observed value are in several columns by subgroup
Test
Perform all tests

## Slide 142
Gage nghiên cứu tính ổn định
Trong team kỹ thuật sản xuất của một công ty để đánh giá tính ổn định của thiết bị đo mới tiến hành
lựa chọn sample là linh kiện trong bộ phận trung gian của phạm vi process trong process sản xuất. Gửi
linh kiện này tới phòng đo đạc độ tỉ mỉ và kiểm tra giá trị tiêu chuẩn là 6.01. Sử dụng thiết bị đo mới
này tiến hành đo trong vòng 4 tuần mỗi ngày đo lặp lại 5 lần và thu được data như sau.
Sử dụng đồ thị quản lý để đánh giá tính ổn định của thiết bị đo mới này.
1. Sử dụng Minitab thiết lập đồ thị quản lý Xbar-R và đánh giá tính ổn định của thiết bị đo mới này
Type 5 Study nghiên cứu ví dụ
No | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 6.030 | 5.985 | 6.076 | 6.092 | 5.942
2 | 6.378 | 6.008 | 6.149 | 5.864 | 5.951
3 | 6.198 | 5.842 | 6.111 | 6.068 | 5.849
4 | 5.874 | 6.002 | 5.619 | 6.098 | 5.858
5 | 6.219 | 6.127 | 6.035 | 6.131 | 6.216
6 | 5.813 | 5.789 | 6.114 | 6.163 | 5.877
7 | 6.197 | 6.064 | 6.031 | 6.194 | 5.834
8 | 5.827 | 5.932 | 5.991 | 6.310 | 5.828
9 | 6.129 | 5.829 | 6.148 | 6.030 | 6.020
10 | 6.231 | 5.912 | 6.183 | 6.140 | 6.083
No | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
11 | 6.075 | 6.397 | 6.074 | 5.922 | 5.929
12 | 5.711 | 6.304 | 6.318 | 5.960 | 6.054
13 | 6.218 | 6.074 | 5.979 | 6.354 | 6.252
14 | 6.035 | 5.799 | 5.964 | 6.322 | 5.883
15 | 5.845 | 6.015 | 5.907 | 6.050 | 6.419
16 | 5.992 | 5.951 | 6.046 | 5.930 | 6.070
17 | 5.986 | 6.108 | 6.221 | 6.038 | 5.880
18 | 5.986 | 6.050 | 6.206 | 5.978 | 6.038
19 | 5.733 | 5.924 | 6.114 | 5.902 | 6.107
20 | 6.021 | 5.488 | 6.122 | 6.078 | 5.998

## Slide 143
Gage nghiên cứu tính ổn định
Type 5 Study nghiên cứu ví dụ
Stat > Control Charts > Variables Charts for Subgroup > Xbar-R
Trường hợp giá trị quan sát có trong nhiều cột
theo từng phân nhóm/bộ phận
Test
tiến hành
kiểm tra tất cả

## Slide 144
Gage stability study
Type 5 Study Case study
No abnormality can be found in the Xbar control chart and the R control chart. Therefore, stability is acceptable.

## Slide 145
Categorical Gage R&R
Most of the cases where the measurement scale is Nominal (Nominal-Positive / Nominal) are discriminated by observing specific attributes compared with the specification limit (or constant standard).
※ Three Categories can be over, but limited to two categories that are measured as good / defect
Sample selection criteria for Categorical Gage R&R(Hradeskey)
: Unlike the case of continuous data, the sample is selected based on the following criteria without randomly
selecting the sample.
- Half of the total is good and 1/2 is selected as defective.
- About 1/3 of each good products and defective products are selected at the limit of decision uncertainty.
Measured value
Continuous data
Defect
Good
Defect
Attribute data
80.0
120.0
Acceptance
product
Defective product
Good product
Ambiguous good product
Defective item
Ambiguous Defective item
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
Categorical Gage R&R criteria
: Since the verification of the categorical measurement scale with limited measurement capability, the match
target is always 100%.
In reality, 90% or more is acceptable..

## Slide 146
Gage nghiên cứu tính ổn định
Type 5 Study nghiên cứu ví dụ
Đồ thị quản lý Xbar và đồ thị quản lý R không phát hiện điểm bất thường nào
Vì vậy tính ổn định đạt tiêu chuẩn

## Slide 147
Phân loại Gage R&R
Hầu hết các trường hợp quy mô đo lường là Nominal (danh mục-양/불) được phân biệt bằng cách so sánh với giới hạn đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn (hoặc tiêu chuẩn nhất định) và quan sát các đặc tính cụ thể.
※ 3 phạm trù trở nên cũng có thể, nhưng thảo luận giới hạn 2 phạm trù được đo đạc OK/NG
Tiêu chuẩn lựa chọn sample để phân loại/pham trù Gage R&R (Hradeskey)
: Khác với trường hợp data liên tục, không lựa chọn sample một cách ngẫu nhiên
mà sẽ lựa chọn sample theo tiêu chuẩn dưới đây
- Lựa chọn trong toàn thể ½ sản phẩm OK và ½ sản phẩm NG
- Trong sản phẩm OK và NG lựa chọn khoảng 1/3 tại giới hạn mơ hồ quyết định
Giá trị đo
Data liên tục
NG
OK
NG
data thuộc tính
80.0
120.0
OK
NG
Sản phẩm OK
Sản phẩm
mơ hồ OK
Sản phẩm NG
Sản phẩm
mơ hồ NG
1/2
1/2
1/3
1/3
1/3
Giới hạn dụng cụ đo(Go/No-Go Gage)
Dụng cụ đo hệ số đại diện.Test chỉ số linh
kiện có nằm trong phạm vi giá trị thấp nhất,
cao nhất của tiêu chuẩn linh kiện hay không
Các loại system đo thuộc tính
Kiểm tra các chỉ tiêu cảm
Sử dụng cảm giác của con người (thị giác,
thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác: ngũ
quan), đánh giá chất lượng sản phẩm
Số vòng lặp lại và số sample theo số
người đánh giá
Khi đo đạc data những hạng mục chú ý
(1) Mỗi người đánh giá phải phân nhóm
ngẫu nhiên từng mẫu và trình tự mẫu
lặp lại
(2) Blind Test
Những người đánh giá phải không được
biết về giá trị thật của sample và kết quả
đo đạc trước khi đo lặp lại. Và cũng phải
không được biết về kết quả đánh giá của
những người khác
(3) Mỗi người đánh giá phải thực hiện đo
đạc trong môi trường và thời gian đồng
nhất
(4) Nếu có thể, để giải thích sau, phải hồ sơ
hóa tiêu chuẩn đánh giá của từng người.
Số người đánh giá | Số sample tối thiểu | Số vòng lặp lại
1 | 24 | 5
2 | 18 | 4
3 | 12 | 3
Tiêu chuẩn đánh giá phân loại Gage R&R
: Kể từ khi xác minh phạm vi đo lường phân loại với khả năng đo lường hạn chế,
mục tiêu đối sánh luôn là 100%. Trong thực tế, tiêu chuẩn Acceptable khi trên 90%

## Slide 148
Categorical Gage R&R - Example
Sample separation | Part No. | Sample true value | Evaluator Lee |  |  | Evaluator Kim |  |  | Evaluator Park |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Good product | 1 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Ambiguous goods | 2 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Defect item | 3 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Good product | 4 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Ambiguous defect | 5 | NG | NG | NG | NG | NG | G | NG | G | G | G
Ambiguous goods | 6 | G | G | G | G | G | NG | NG | G | G | G
Defect item | 7 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Defect item | 8 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | G | NG
Good product | 9 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Good product | 10 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Ambiguous defect | 11 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Ambiguous goods | 12 | G | G | NG | G | NG | NG | NG | G | G | NG
Defect item | 13 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Good product | 14 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Defect item | 15 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Categorical Data Gage R&R
The following data were collected for Gage R & R verification of the operating limit gauge.
- Parts : Prepare 15 known Good / Defective standard samples (8 good and 7 defective products)
Appraisers : Three of the 15 evaluators who make measurements in the current process are randomly selected
regardless of proficiency
Data Collection : Each evaluator repeatedly measures each sample three times in a state without knowing the
good / defective of the given parts and records the good(G) and the defective(NG)
Data Input
Evaluation result
Part no.
Measurer
True value

## Slide 149
Stat > Quality Tools > Attribute Agreement Analysis …
Categorical Gage R&R - Example

## Slide 150
Phân loại Gage R&R
Phân biệt sample | Part No. | Giá trị thật sample | Người đánh giá Lee |  |  | Người đánh giá Kim |  |  | Người đánh giá Park |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Hàng OK | 1 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Mơ hồ OK | 2 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Hàng NG | 3 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Hàng Ok | 4 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Mơ hồ NG | 5 | NG | NG | NG | NG | NG | G | NG | G | G | G
Mơ hồ Ok | 6 | G | G | G | G | G | NG | NG | G | G | G
Hàng NG | 7 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Hàng NG | 8 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | G | NG
Hàng OK | 9 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Hàng Ok | 10 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Mơ hồ NG | 11 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Mơ hồ OK | 12 | G | G | NG | G | NG | NG | NG | G | G | NG
Hàng NG | 13 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Hàng OK | 14 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
Hàng NG | 15 | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG
Phân loại Data Gage R&R
Để kiểm chứng Gage R & R của đo giới hạn hoạt động thu được kết quả Data như sau.
- Parts : chuẩn bị 15 sample tiêu chuẩn đã biết trước là hàng OK/hàng NG (8 hàng NG và 7 hàng OK)
Appraisers : Trong process hiện tại giữa 15 người đánh giá lựa chọn ngẫu nhiên 3 người không quan tâm
đến độ thành thục
- Data Collection : Mỗi người đánh giá đều không được biết về trạng thái sản phẩm OK/NG của Part
Mỗi sample lựa chọn ngẫu nhiên tiến hành đo đạc lặp lại 3 lần và ghi chép lại OK/NG
Nhập dữ liệu Data
kết quả
đánh giá
Part no.
người đo
Giá trị thật

## Slide 151
Stat > Quality Tools > Attribute Agreement Analysis …
Phân loại R&R – Ví dụ

## Slide 152
Categorical Gage R&R - Example
Apply Minitab Defaults

## Slide 153
Attribute Agreement Analysis for Measurement
Date of study: 15/02/27
Reported by: 주엘지
Name of product: GEN2
Misc: Categorical Gage R&R
Within Appraisers
Assessment Agreement
Appraiser # Inspected # Matched Percent 95% CI
Kim 15 13 86.67 (59.54, 98.34)
Lee 15 14 93.33 (68.05, 99.83)
Park 15 13 86.67 (59.54, 98.34)
# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.
Each Appraiser vs Standard
Assessment Agreement
Appraiser # Inspected # Matched Percent 95% CI
Kim 15 12 80.00 (51.91, 95.67)
Lee 15 14 93.33 (68.05, 99.83)
Park 15 12 80.00 (51.91, 95.67)
# Matched: Appraiser’s assessment across trials agrees with the known standard.
Categorical Gage R&R - Example
Result Interpretation :
(1) Evaluation of measurement agreement by evaluator
(2) Evaluation of measurement agreement compare with
standard by evaluator
Assessment Disagreement
Appraiser # NG / G Percent # G / NG Percent # Mixed Percent
Kim 1 12.50 0 0.00 2 13.33
Lee 0 0.00 0 0.00 1 6.67
Park 0 0.00 1 14.29 2 13.33
# NG / G: Assessments across trials = NG / standard = G.
# G / NG: Assessments across trials = G / standard = NG.
# Mixed: Assessments across trials are not identical.
Missing probability
Alarm probability

## Slide 154
Phân loại Gage R&R – Ví dụ
Minitab Defaults áp dụng

## Slide 155
Attribute Agreement Analysis for Measurement
Date of study: 15/02/27
Reported by: 주엘지
Name of product: GEN2
Misc: Phân loại Gage R&R
Within Appraisers
Assessment Agreement
Appraiser # Inspected # Matched Percent 95% CI
Kim 15 13 86.67 (59.54, 98.34)
Lee 15 14 93.33 (68.05, 99.83)
Park 15 13 86.67 (59.54, 98.34)
# Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.
Each Appraiser vs Standard
Assessment Agreement
Appraiser # Inspected # Matched Percent 95% CI
Kim 15 12 80.00 (51.91, 95.67)
Lee 15 14 93.33 (68.05, 99.83)
Park 15 12 80.00 (51.91, 95.67)
# Matched: Appraiser’s assessment across trials agrees with the known standard.
Phân loại Gage R&R
Giải thích kết quả :
(1) Đánh giá độ nhất trí đo đạc theo người đo đạc
(2) Đánh giá độ nhất trí đo đạc so với tiêu chuẩn theo
người đo đạc
Assessment Disagreement
Appraiser # NG / G Percent # G / NG Percent # Mixed Percent
Kim 1 12.50 0 0.00 2 13.33
Lee 0 0.00 0 0.00 1 6.67
Park 0 0.00 1 14.29 2 13.33
# NG / G: Assessments across trials = NG / standard = G.
# G / NG: Assessments across trials = G / standard = NG.
# Mixed: Assessments across trials are not identical.
Khả năng bị thiếu
Khả năng cảnh báo

## Slide 156
Between Appraisers
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent 95% CI
15 11 73.33 (44.90, 92.21)
# Matched: All appraisers’ assessments agree with each other.
All Appraisers vs Standard
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent 95% CI
15 11 73.33 (44.90, 92.21)
# Matched: All appraisers’ assessments agree with the known standard.
Categorical Gage R&R - Example
(3) Evaluation of the agreement between the evaluators
(4) Evaluate measurement consistency compare with standard and evaluator
(5) Organize
There is a problem with the measurement consistency of
all evaluators, and it is necessary to review their
measurement procedures and methods.
At this time, it is useful to describe and compare measurement methods of each measurer This is most likely due to the fact that the individual measurement criteria are not clear.
Kim has a tendency to judge rejection and Park has a
tendency to judge acceptance, and this tendency can be
attributed to the inconsistent measurement ratio. In this
case, retraining of the standard guidelines is necessary.
An assessment of the consistency between evaluators
and evaluators consistent with measurement standards is
the same. However, since the value is very low at 73.33%,
a review of the standard is also necessary.
Agreement(%)=
Where N is the number of decision opportunities, and m is the number of matches in the iteration
N
m
× 100
Effectiveness

## Slide 157
Closing remarks
Gage R&R is Basic Skill
2. What is Next Challenge Point?

## Slide 158
Between Appraisers
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent 95% CI
15 11 73.33 (44.90, 92.21)
# Matched: All appraisers’ assessments agree with each other.
All Appraisers vs Standard
Assessment Agreement
# Inspected # Matched Percent 95% CI
15 11 73.33 (44.90, 92.21)
# Matched: All appraisers’ assessments agree with the known standard.
Phân loại Gage R&R
(3) Đánh giá độ nhất trí đo giữa những người đánh giá
(4) Đánh giá tính nhất quán đo đạc giữa những người
đánh giá so với tiêu chuẩn
(5) Chỉnh lý
Tất cả tính nhất quán đo đạc của những người đánh giá đều có vấn đề,
Cần thiết phải kiểm tra trình tự đo đạc và phương pháp đo đạc của từng người
Lúc này, rất hữu ích để mô tả và so sánh phương pháp đo đạc của từng người đo Điều này hầu hết là do các tiêu chuẩn phán đoán đo lường cá nhân không rõ ràng
- Anh Kim có “khuynh hướng phán đoán không đạt/NG” Anh Park có “khuynh hướng phán đoán đạt/ NG”, khuynh hướng như thế này có thể nguyên nhân do tỉ lệ đo đạc không có tính nhất quán cao. Với trường hợp này cần thiết phải đào tạo lại về hướng dẫn tiêu chuẩn cơ bản
Độ nhất trí giữa những người đo đạc và giữa người đo đạc so với tiêu chuẩn thì đánh giá tính nhất quá đo đạc là đồng nhất, nhưng giá trị đó là 73.33% rất thấp, nên cần thiết phải kiểm tra lại tiêu chuẩn
Agreement(%)=
Tại đây, N là số cơ hội phán đoán
m là số nhất trí của đánh giá lặp lại
N
m
× 100
Tính hữu hiện

## Slide 159
Kết luận rút ra
Gage R&R là khĩ thuật cơ sở/ nền móng
2. Next Challenge Point là gì ?

## Slide 160
Chapter 3. Process Capability Analysis
Understanding of dispersion
Process capability analysis
Understand Process Capability Analysis.
Obtain Cp, Cpk and Pp, Ppk value.
Z, Zlt, Zst, and Zshift can be obtained and the direction of improvement can be presented.

## Slide 161
Understanding of the dispersion
What is Dispersion?
Source Social Welfare Dictionary
It means the spread of the scattered observed value. Sometimes you want to know how much the observed values are concentrated around the mean or how far they are spread. There are several measures of dispersion for this purpose, such as Range, Quartile de viation, Mean Deviation, Standard Deviation, and Gini's mean difference.
Source Mechanical Engineering Glossary
The size of the scattered measurement is uneven. Standard deviations are used to indicate the degree of unevenness of the measurement or the magnitude of the scatter diagram.
Source Agricultural dictionary: RDA
The fact that the creatures are actually scattered on the surface of the earth, ie the transport of diaspore.

## Slide 162
Chapter 3. Phân tích năng lực process
Tìm hiểu về phân tán
Phân tích năng lực process
Tìm hiểu về phân tích năng lực process
Để tìm được Giá trị Cp, Cpk và Pp, Ppk.
Nếu có thể tìm được Zlt, Zst, Zshift có thể đưa ra phương hướng cải thiện

## Slide 163
Tìm hiểu về sự phân tán
Phân tán (Dispersion) là gì?
Nguồn Từ điển phúc lợi học xã hội
Nó có nghĩa là sự tỏa ra/lan tỏa của giá trị được quan sát rải rác/phân bố. Đôi khi bạn muốn biết bao nhiêu các giá trị quan sát được tập trung xung quanh trung bình hoặc chúng lan tỏa ra bao xa. Có một nhiều cách đo đạc phân bố nhằm cho mục đích này, chẳng hạn như Phạm vi (range), Độ lệch phần tư (Quartile de viation), Độ lệch trung bình, Độ trung bình của Gini (Gini’s mean difference)
Nguồn Từ điển thuật ngữ khoa học cơ khí
Độ lớn các giá trị đo đạc phân bố là không đều. Độ lệch chuẩn được sử dụng để chỉ mức độ không đều của phép đo hoặc độ lớn của sơ đồ phân tán.
Nguồn Từ điển thuật ngữ nông nghiệp: RDA
Thực tế là sinh vật thực sự nằm rải rác trên bề mặt trái đất, tức là vận chuyển của phân tán(diaspore)

## Slide 164
Reason of dispersion
Chance cause
The cause of the dispersion is something we do not know or can not control.
It is unique value of process or product. In order to improve it, product or process itself must be changed.
Assignable cause
The cause of the dispersion is what we know or can control.
It can be improved through process or product management.
The dispersion of data occurs by chance cause and assignable cause and these two causes are merged together.
Understanding of the dispersion

## Slide 165
Data summary
Interests
With variation
DATA
Y
Mean
Median
Mode
Central Tendency
Dispersion
Y1 , Y2 , …, Yn
Range
Variance
Standard
Deviation
The data are summarized as central tendency and dispersion, and the combination expresses the interest.
Quartile
Percentile
Understanding of the dispersion

## Slide 166
Nguyên nhân của sự phân tán
Nguyên nhân ngẫu nhiên
Nguyên nhân phát sinh sự phân tán là những nguyên nhân mà chúng ta không thể
biết hoặc không thể khống chế.
Tương ứng với giá trị đặc trưng/cố hữu của process hoặc sản phẩm.
Để cải thiện những điều này phải thay đổi sản phẩm hoặc process.
Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Nguyên nhân phát sinh sự phân tán là những nguyên nhân chúng ta biết hoặc có thể khống chế được.
Có thể cải thiện thông qua quản lý về Process hoặc sản phẩm.
Nếu sự phân tán của Data phát sinh do nguyên nhân ngẫu nhiên và không
ngẫu nhiên, thì hai nguyên nhân này sẽ hợp nhất với nhau
Tìm hiểu về sự phân tán

## Slide 167
Data tóm tắt
Interests
With variation
DATA
Y
Mean
Median
Mode
Central Tendency
Dispersion
Y1 , Y2 , …, Yn
Range
Variance
Standard
Deviation
Data sẽ tóm tắt chính về trung tâm hình thành và sự phân tán, và sẽ biểu hiện thành tổ hợp những hạng mục quan tâm.
Quartile
Percentile
Tìm hiểu về phân tán

## Slide 168
기술 통계학
(Descriptive Statistics)
평균 (arithmetic Mean)
중앙값 (Median)
최빈값 (Mode)
When representing the degree of data spread
표준편차 (Standard Deviation)
분산 (Variance)
범위 (Range)
사분위수 (Quartile)
비대칭도 (왜도 : Skewness)
뾰족한 정도 (첨도 : Kurtosis)
When displaying the shape of spreading data
(Center of distribution)
(Spreading degree of distribution )
(Shape of spreading data)
추리 통계학
(Inferential Statistics)
Descriptive statistics are statistics related to the calculation of data characteristics, such as summarizing and summarizing statistical data.
Statistics that investigate the characteristic of the population based on analysis of the sample drawn from the population
When representing the center of data
Data Summary
Understanding of the dispersion

## Slide 169
Calculation of dispersion
Case 1. Data was collected in the some process. What is the dispersion of this process?
5.1, 5.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.2, 5.3, 5,5, 5.3, 5.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Data
Dot Picture for Data
How to express it?
Mean 5.28
Median 5.3
Mode 5.3
Standard deviation 0.1135
Range 0.4
IQR 0.125
Statistical representation
Data is between 5.1 and 5.5
Data is within 5.3 ± 0.2
x
Understanding of the dispersion

## Slide 170
Thống kê học kỹ thuật
(Descriptive Statistics)
Bình quân (Mean)
Giá trị trung tâm (Median)
Giá trị xuất hiện nhiều nhất (Mode)
Khi đại diện cho mức độ lan truyền dữ liệu
Sai số tiêu chuẩn (Standard Deviation)
Phân tán (Variance)
Phạm vi (Range)
Phần tư (Quartile)
Độ lệch (Độ lệch : Skewness)
Mức độ nhọn (nhọn : Kurtosis)
Khi hiển thị hình dạng dữ liệu lan truyền
(trung tâm cuả phân bố)
(Mức độ lan truyền phân bố)
(Hình dạng lan truyền phân bố)
Thống kê học suy diễn (Inferential Statistics)
Thống kê học kỹ thuật chỉnh lý và tóm tắt tài liệu theo thống kê.., Phương pháp tính toán của đặc tính dữ liệu liên quan đến thống kê học
Thống kê học điều tra đặc tính của population dựa trên phân tích mẫu lấy từ population
Khi thể hiện trung tâm của Data
Tóm tắt Data
Hiểu về phân tán

## Slide 171
Tính toán của phân tán
Case 1 Tại một process nào đó ta thu được data như sau. Phân tán của process này liệu
sẽ là bao nhiêu?
5.1, 5.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.2, 5.3, 5,5, 5.3, 5.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Data
Tranh Dot cho Data
sẽ biểu hiện như thế nào?
Bình quân 5.28
Giá trị trung tâm 5.3
Mode 5.3
Độ lệch tiêu chuẩn 0.1135
Phạm vi 0.4
IQR 0.125
Biểu hiện theo thống kê
Data có từ 5.1 đến 5.5
Data có trong 5.3 ± 0.2
x
Hiểu về phân tán

## Slide 172
Calculation of dispersion
Case 2 This data had specifications. The specification is 5.5 ± 0.5.
This was a sampling of 10 samples from 1,000 production lots
What is the expected failure rate?
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.0
6.0
Defect rate?
LSL
USL
Estimation of defect rate by normal distribution
Understanding of the dispersion

## Slide 173
정규분포(Normal Distribution)
- Interested characteristic : Continuous measurement with symmetry and vertical shape
- Parameters of distribution: Mean(μ), Variance(σ2)
- Most common distribution to represent natural phenomena
Understanding the Normal Distribution
m
m
+s
m
+2s
m
+3s
m
-s
m
-2s
m
-3s
99.73%
95.45%
68.27%
m
+4s
m
+5s
m
+6s
m
-4s
m
-5s
m
-6s
99.9937%
99.999943%
99.9999998%
Ten Marks in Germany
173
Gaussian distribution
Understanding of the dispersion

## Slide 174
Tính toán phân tán
Case 2 Trong Data có quy cách tiêu chuẩn. quy cách tiêu chuẩn là 5.5 ± 0.5
Đây là trong Lot sản xuất của1,000 cái chọn sample 10 cái
Tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn dự đoán được sẽ là bao nhiêu?
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.0
6.0
Tỉ lệ không
đạt ?
LSL
USL
Đo đạc tỷ lệ không đạt do phân bổ chính quy
Hiểu về phân tán

## Slide 175
Phân bổ chính quy(Normal Distribution)
- Đặc tính quan tâm : Giá trị đo đạc liên tục có chi phối đối xứng và hình thái thẳng đứng
- Thông số của phân bố : Bình quân(μ), Phân tán(σ2)
- Phân bổ thông thường nhất thể hiện hiện tượng tự nhiên
Hiểu về phân bổ chính quy
m
m
+s
m
+2s
m
+3s
m
-s
m
-2s
m
-3s
99.73%
95.45%
68.27%
m
+4s
m
+5s
m
+6s
m
-4s
m
-5s
m
-6s
99.9937%
99.999943%
99.9999998%
Tiền Đức 10Mark
175
Phân bổ Gaussian
Hiểu về phân tán

## Slide 176
X
Z
Change Location
Change Scale
A standard normal distribution is a normal distribution with zero mean (0) and unit variance (1)
The total area is 1, with a mean of 0 and a standard deviation of 1.
Understanding the standard normal distribution
176
Understanding of the dispersion

## Slide 177
Understanding the standard normal distribution
Case 2 There was a standard in this data. The specification is 5.5 ± 0.5.
Mean 5.28 Standard deviation 0.1135
How many defective products are included in 1,000?
5.28
0.1135
Target
5.5
USL
6.0
LSL
5.0
Probability of being smaller than LSL
How far is the LSL from the mean in the standard normal distribution?
Understanding of the dispersion

## Slide 178
X
Z
Change Location
Change Scale
Phân bổ chính quy tiêu chuẩn là phân bổ chính quy với bình quân bằng 0 và phân tán được phân bổ tiêu chuẩn hóa từ 1
Nếu diện tích toàn thể là 1, Bình quân là 0 Độ lệch tiêu chuẩn là 1
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
178
Hiểu về phân tán

## Slide 179
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Case 2 Trong data này có quy cách tiêu chuẩn. Quy cách tiêu chuẩn là 5.5 ± 0.5 .
Bình quân là 5.28 Độ lệch tiêu chuẩn là 0.1135
Trong 1,000 sẽ bao gồm bao nhiêu sản phẩm không đạt chất lượng?
5.28
0.1135
Target
5.5
USL
6.0
LSL
5.0
Khả năng nhỏ hơn LSL  Khi xem xét LSL trong phân bổ chính quy tiêu chuẩn LSL
sẽ khác bao nhiêu so với Bình quân
Hiểu về phân tán

## Slide 180
Understanding the standard normal distribution
Calculate Z value
Let’s find at the table.
The values are symmetry, so look for + values.
※ 6.76 x 10 -3
 0.006.76
6~7 defect which is below LSL will be included in 1000
Understanding of the dispersion

## Slide 181
Understanding the standard normal distribution
Calculate using Minitab
Graph > Probability Distribution Plots > View Probability
Select Normal Distribution
Mean
Standard deviation
Understanding of the dispersion

## Slide 182
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Tính toán giá trị Z
Hãy tìm trong Table.
Giá trị là chi phối cân đối
vì vậy tìm giá trị + .
※ 6.76 x 10 -3
 0.006.76
Trong 1,000 sẽ bao hàm 6 ~ 7 cái không đạt dưới LSL.
Hiểu về phân tán

## Slide 183
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Sử dụng Minitab và tính toán
Graph > Probability Distribution Plots > View Probability
Lựa chọn phân bổ chính quy
Bình quân
Độ lệch tiêu chuẩn
Hiểu về phân tán

## Slide 184
Understanding the standard normal distribution
Minitab setting
Set x value
Set left tail
Set LSL
Result
Check Excel: NORM.S.DIST (-2.467, True) = 0.006813
Understanding of the dispersion

## Slide 185
Understanding the standard normal distribution
Standard Normal Distribution Practice
The dimensions of the parts produced in a process were measured and the mean was 5.67 and the standard deviation was 0.3.
The specification is 5.5 ± 0.5. What is the total defect rate of this part?
5.67
Mean
5.5
USL
6.0
LSL
5.0
Z LSL =
Z USL =
5.0 – 5.67
0.3
= -2.23
6.0 – 5.67
0.3
= 1.1
Probability(LSL) = 1.276%
Probability(USL) = 13.566%
Total defect rate 14.843 %
Understanding of the dispersion

## Slide 186
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Lựa chọn Minitab
lựa chọn giá trị X
Lựa chọn đuôi bên trái
Lựa chọn LSL
kết quả
Kiểm tra của excel : NORM.S.DIST (-2.467, True) = 0.006813
Hiểu về phân tán

## Slide 187
Hiểu về phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Luyện tập phân bổ chính quy tiêu chuẩn
Trong một process nào đó tiến hành đo đạc chỉ số của linh kiện sản xuất Bình quân là 5.67 Độ lệch tiêu chuẩn là 0.3
Quy cách tiêu chuẩn spec là 5.5 ± 0.5 이다. Tỷ lệ không đạt toàn thể của linh kiện này liệu sẽ là bao nhiêu ?
5.67
bình quân
5.5
USL
6.0
LSL
5.0
Z LSL =
Z USL =
5.0 – 5.67
0.3
= -2.23
6.0 – 5.67
0.3
= 1.1
Giá trị có khả năng(LSL) = 1.276%
Giá trị có khả năng(USL) = 13.566%
Total tỷ lệ không đạt là14.843 %
Hiểu về phân tán

## Slide 188
Dispersion of process
There are several characteristics of the data generated in the process.
No matter how many samples are measured, it is the sample's data.
Data generated from a stable production line is normal distribution.
In the process, there are fluctuations due to poor process control and fluctuations that occur even if process control is good.
However, the results (data) do not distinguish between these two variations.
Rational subgroups should be used to distinguish between these two variants.
Dispersion of process (Variation)
Assignable variation
Chance variation
Variation due to process control failure
Abnormality of tool or machine condition
Worker’s mistake
4M changes etc.
Variations that occur even if process control is good
Change of working environment (temperature, humidity, etc.)
The cause of the variation can not be explained
You can not manage the cause of the change even if you know reason of variation
Understanding of the dispersion

## Slide 189
Rational Subgroup
When sampling, the sample should be sampled so that the assumption is made that all conditions are the same
Taking the sample like this, the variations in the groups are caused by the cause of assignable cause
Rational Subgroup Description
Let's say we produce and exchange 100 tools in a stable process. The exchanged tool is initially normal, but wears up as you use it and it gets bigger. When this happens, the approximate control chart is as follows.
USL
LSL
Tool change
Tool change
Tool change
Tool change
At this time, the 100th production and the first production are clearly different.
What did the tenth and eleventh produce? The same can be said.
In the case of parts produced in a stable process, up to 4 to 5 consecutive parts are said to have the same conditions.
This is the principle of sampling a sample in the Xbar-R control chart and is the principle used when measuring process capability.
Dispersion of process
Understanding of the dispersion

## Slide 190
Phân tán của process
Những data phát sinh trong process có vài đặc tính sau
1. Dù có đo đạc nhiều sample đi chăng nữa vẫn là Data của hàng mẫu
Dữ liệu phát sinh từ line sản xuất ổn định là phân bổ chính quy
Do quản lý process không đạt trong process dù biến động và quản lý process có đúng đi chăng nữa
vẫn sẽ có phát sinh biến động.
4. Nhưng giá trị kết quả (data) không được phân biệt hai biến động này
5. Để phân biệt hai loại biến động này phải thực hiện Nhóm kinh kiện hợp lý ( Rational Subgroup )
Phân tán của Process (biến động)
Biến động không ngẫu nhiên
Biến động ngẫu nhiên
Biến động sinh ra do quản lý quá trình không đạt
Khác thường của điều kiện công cụ hoặc máy móc
Sai sót của công nhân
Thay đổi về 4M
Quản lý process tốt vẫn phát sinh biến động
Thay đổi môi trường làm việc ( Nhiệt độ, độ ẩm ..)
Không thể giải thích nguyên nhân của biến động
Dù có biết nguyên nhân của biến động vẫn không
thể quản lý được
Hiểu về phân tán

## Slide 191
Rational Subgroup
Khi thu thập sample thiết lập giả định tất cả các điều kiện biến động trong nhóm là đồng nhất và tiến
hành thu thập sample
Nếu thu sample như thế này thì biến động của nhóm sẽ là biến động do nguyên nhân không ngẫu nhiên
Giải thích Rational Subgroup
Trong process ổn định sản xuất và chuyển giao 100 dụng cụ. Những công cụ được chuyển giao trong thời kì
đầu thì không có vấn đề gì nhưng càng sử dụng thì càng bị mài mòn và chỉ số bị lớn hơn. Nếu như thế này thì
hình thái biểu đồ quản lý sẽ khoảng như sau.
USL
LSL
chuyển giao
công cụ
chuyển giao
công cụ
Chuyển giao
công cụ
chuyển giao
công cụ
Lúc này cái sản xuất lần thứ 100 và sản xuất
lần thứ 1 chắc chắn khác nhau
Cái sản xuất lần thứ 10 và cái sản xuất lần
thứ 11? có thể xem là giống nhau
Trong trường hợp các part được sản xuất trong một quy trình ổn định, có tới 4 đến 5 part liên tiếp được
cho là có cùng điều kiện. Nếu đây là nguyên lý chọn sample cơ bản của đồ thị quản lý Xbar –R, thì sẽ là
nguyên lý sử dụng khi đo đạc năng lực process.
Phân tán của process
Hiểu về phân tán

## Slide 192
Not being a Rational Subgroup is ...
When sampling randomly in the process
Random sampling without import history information from import inspection
The presence of multiple abnormalities in the group
If it does not become a Rational Subgroup ...
Total variation= Intra-group variation + Group variation
Total variation = Chance variation + assignable variation
If intra-group variability =
chance variation
Total variation = Intra-group variation + group variation
If Intra-group variation ≥ chance variation
Intra-group variation ≥ chance variation
group variation ≤ assignable variation
It can not be detected when a real fault occurs in the process.
Dispersion of process
Understanding of the dispersion

## Slide 193
Case 3 Let's assume a production line. If the tack time is 1 minute, it will produce 60 units per hour, and 580 units per day will produce 580 units. In some cases, an entire inspection system is provided to obtain data for all 580 units. In some cases, five units are sampled in two hours to manage the Xbar-R management road process. Calculate the dispersion assume that manage by Xbar –R control chart. Data were collected for ten groups of five. (Specification: 5.5 ± 0.5)
Calculate dispersion of process
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.9
5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1
5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3
5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2
5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.3
Xbar-R
Data
Understanding of the dispersion

## Slide 194
Không trở thành Rational Subgroup có nghĩa là …
Khi lựa chọn sample ngẫu nhiên trong process
Khi lựa chọn sample mà trong khi kiểm tra đầu vào không có thông tin lịch sử
Tồn tại nguyên nhân không ngẫu nhiên của nhiều cái trong nhóm
Nếu không thể trở thành Rational Subgroup …
Tổng biến động = Biến động trong nhóm+Biến động nhóm
Tổng biến động = Biến động ngẫu nhiên + Biến động không ngẫu nhiên
Nếu biến động trong
nhóm = Biến động ngẫu nhiên
Tổng biến động = Biến động trong nhóm+ Biến động nhóm
Nếu biến động trong nhóm ≥ Biến
động ngẫu nhiên
Biến động trong nhóm ≥ Biến động ngẫu nhiên
Biến động nhóm ≤ Biến động không ngẫu nhiên
Trong process khi xuất hiện những lỗi thực sự thì không thể nhận biết được.
Phân tán của process
Hiểu về phân tán

## Slide 195
Case 3 Hãy giả định line sản xuất. Nếu Tack time là 1 phút, Trong một giờ sản xuất được 60 máy,
một ngày1 làm việc 580 phút thì sẽ sản xuất được 580 máy. Theo từng trường hợp có trường hợp
toàn bộ hệ thống kiểm tra trang bị thu thập thông tin của tất cả 580 máy, cũng có trường hợp trong
một giờ lựa chọn sample 5 máy một và quản lý quá trình bằng đồ thị quản lý Xbar-R. Giả định trường
hợp quản lý bằng đồ thị quản lý Xbar –R hãy tính toán sự phân tán. Trong nhóm 10 cái thu thập được
dữ liệu 5 cái một như sau .(spec 5.5 ± 0.5)
Tính toán phân tán của process
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.9
5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1
5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3
5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2
5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.3
Xbar-R
Data
Hiểu về sự phân tán

## Slide 196
Calculate dispersion of process
Let's calculate the mean and dispersion!
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 
 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 
 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 
 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total
Mean | 5.34 | 5.44 | 5.38 | 5.18 | 5.28 | 5.12 | 5.34 | 5.34 | 5.22 | 5.16 | 5.28
Standard deviation | 0.167 | 0.114 | 0.164 | 0.130 | 0.130 | 0.192 | 0.152 | 0.114 | 0.228 | 0.167 | 0.176
Median | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3
Range | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8
Total variation
Standard variation = 0.176
variance = 0.031
Total variation = Intra-group variation + group variation
Group variation = Total variation - Intra-group variation
Intra-group variation is the key!!
Understanding of the dispersion

## Slide 197
Finding the standard deviation for intra-group variation calculations
1. Adjust the mean range to the standard deviation of the population.
2. Use the mean of the standard deviation of each group.
3. Obtain the joint standard deviation and use it as the standard deviation of the population.
It is usually used when subgrouping is performed on stable lines.
This is generally used when subgrouping is performed.
Mean range= 0.390
When the size of the group is 5 d2 = 2.326
Standard deviation 0.16767
The mean standard deviation of each group 0.1559
Joint standard deviation 0.1597
Calculate dispersion of process
Understanding of the dispersion

## Slide 198
Tính toán phân tán của process
Hãy tính toán bình quân và phân tán !
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 
 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 
 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 
 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng thể
Trung bình | 5.34 | 5.44 | 5.38 | 5.18 | 5.28 | 5.12 | 5.34 | 5.34 | 5.22 | 5.16 | 5.28
Độ lệch trung bình | 0.167 | 0.114 | 0.164 | 0.130 | 0.130 | 0.192 | 0.152 | 0.114 | 0.228 | 0.167 | 0.176
Giá trị trung tâm | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3
Phạm vi | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8
Tổng biến động
Độ lệch tiêu chuẩn = 0.176
Phân tán = 0.031
Tổng biến động = Biến động trong nhóm + Biến động nhóm
Biến động nhóm = Tổng biến động - Biến động trong nhóm
Biến động trong nhóm là cốt lõi !!!
Hiểu về sự phân tán

## Slide 199
Phương pháp tìm sai số tiêu chuẩn để tính toán biến động trong nhóm
1. Điều chỉnh phạm vi bình quân và tiến hành theo độ lệch tiêu chuẩn của population.
2. Sử dụng bình quân của độ lệch tiêu chuẩn của mỗi nhóm.
3. Tìm độ lệch tiêu chuẩn tổng hợp và thực hiện theo độ lệch tiêu chuẩn của population.
Sử dụng khi thực thi Subgroup thông thường trong line ổn định
Sử dụng khi thực thi Subgroup thông thường
Bình quân của phạm vi = 0.390
Khi độ lớn của nhóm là 5 d2 = 2.326
Độ lệch tiêu chuẩn 0.16767
Độ lệch tiêu chuẩn bình quân của mỗi nhóm 0.1559
Độ lệch tiêu chuẩn tổng hợp 0.1597
Tính toán phân tán của process
Hiểu về phân tán

## Slide 200
Process Capability) is…
What is
Process
capability
Process
Capability
index
Types of
Process
Capability Index
How production processes can produce equal quality products in response to customer requirements, and thereby assess the future performance of the process
Numerical representation of the ability of the process to perform in preparation for Specification Limits
Types of process capability index
  Cp, Cpk, Pp, Ppk
Process capability analysis
Notes: 개략적인 설명

## Slide 201
Process capability analysis
Evaluation of new equipment
Tolerance based on process inherent or total variation
Regular process performance survey
To find the effect of adjustment during process operation
Practical Specification Settings
Purpose of grasping process capability?
The process capability index is not used alone to describe the process.
Two or more process capability evaluation indices are used to fully understand the process.
Analyze process capability along with charts such as control chart, distribution chart, etc.
Try to match the voice of the process (VOP) to the voice of the customer (VOC).
Considerations when applying the Process Capability Index
Notes: 개략적인 설명

## Slide 202
Năng lực process (Process Capability) là gì
Định nghĩa
năng lực
process
Chỉ số
năng lực
process
Chủng loại
chỉ số của
năng lực
process
So sánh process sản xuất với nội dung yêu cầu của khách hàng xem có thể sản xuất sản phẩm có chất lượng tương đồng hay không, hoặc thông qua đây đánh giá năng lực tiến hành tương lai của process
So với giới hạn quy cách tiêu chuẩn(Specification Limits) năng lực tiến hành process thể hiện được bao nhiêu thông qua các chỉ số
Chủng loại của chỉ số năng lực process
  Cp, Cpk, Pp, Ppk
Phân tích năng lực process
Notes: 개략적인 설명

## Slide 203
Phân tích năng lực process
Đánh giá trang thiết bị mới
Kiểm tra sai số cho phép căn cứ vào tính cố hữu của process hoặc tổng biến động
Điều tra định kỳ thực hiện process
Để tìm ảnh hưởng của việc điều hỉnh trong hoạt động process
Thiết lập quy cách tiêu chuẩn thực tế/ thực chất
Mục đích nắm bắt năng lực process?
Để giải thích process không sử dụng đơn độc chỉ số năng lực process
Để hiểu hoàn toàn về process sử dụng trên 2 chỉ số đánh giá năng lực process
Phân tích năng lực process cùng với đồ thị, độ quản lý, độ phân bố ...,
Nỗ lực nhất trí giữa tiếng nói/âm thanh của process (VOP) tiếng nói/âm thanh của khách hàng (VOC)
Hạng mục cần xem xét khi sử dụng chỉ số năng lực process
Notes: 개략적인 설명

## Slide 204
s
-
=
6
LSL
USL
P
P
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
P
,
P
min
P
Process Capability Index (Pp, Ppk)
- Pp and Ppk can be used when the process can not be distinguished between the intra-group
and group of the process because the process can not be sure that the process is stable due to
the process of the development part.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ppk = Randomly obtained data
Development stage New process capability survey (Initial process capability survey)
Ppk ≥ 1.67
Criteria(Development stage)
Reflect bias
Total
Total
Total
Process capability analysis
Notes: 개략적인 설명

## Slide 205
Cp and Cpk are used to determine the process capability when it is judged that Rational Subgrouping is possible because it is judged that the process is stabilized at the mass production stage and it is possible to distinguish between the intra-group (chance cause) and the group (assignable cause).
P
6
LSL
USL
C
s
-
=
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
C
,
C
min
C
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mass production stage process ability investigation
Cpk≥ 1.67
Criteria(Mass production stage)
Reflect bias
Within
Within
Within
Process capability index (Cp, Cpk)
Process capability analysis
Notes: 개략적인 설명

## Slide 206
s
-
=
6
LSL
USL
P
P
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
P
,
P
min
P
Chỉ số năng lực process(Pp, Ppk)
- Không thể chắc chắn về trạng thái ổn định process từ process của linh kiện mới trong giai đoạn
phát triển trường hợp không thể phân biệt trong nhóm và nhóm ta sử dụng Pp,Ppk
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ppk = Data thu thập ngẫu nhiên
Điều tra năng lực process mới giai đoạn phát triển (điều tra năng lực process giai đoạn đầu)
Ppk ≥ 1.67
Tiêu chuẩn đánh giá
(Giai đoạn phát triển)
Phản ánh độ lệch
Total
Total
Total
Phân tích năng lực Process
Notes: 개략적인 설명

## Slide 207
Trong giai đoạn sản xuất hàng loạt đánh giá process trong trạng thái được ổn định hóa
trường hợp Rational Subgrouping được đánh giá có khả năng có thể phân biệt trong nhóm (nguyên nhân ngẫu nhiên), nhóm (nguyên nhân không ngẫu nhiên) để nắm bắt năng lực process ta sử dụng Cp,Cpk.
P
6
LSL
USL
C
s
-
=
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
C
,
C
min
C
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Điều tra năng lực process trong giai đoạn sản xuất hàng loại
Cpk≥ 1.67
Tiêu chuẩn đánh giá
(giai đoạn sản xuất hàng loạt)
Phản ánh độ lệch
Within
Within
Within
Chỉ số năng lực process (Cp, Cpk)
Phân tích năng lực process
Độ lệch tiêu chuẩn tổng hợp
Notes: 개략적인 설명

## Slide 208
Let's get the process capability for Case 3.
s
-
=
6
LSL
USL
P
P
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
P
,
P
min
P
Total
Total
Total
-
=
6 x 0.176
5
6
P
P
=
PKL
P
= 0.946
-
3 x 0.176
5
5.28
= 0.530
P
6
LSL
USL
C
s
-
=
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
C
,
C
min
C
Within
Within
Within
P
6 x 0.160
5
6
C
-
=
= 1.044
PKL
3 x 0.160
5
5.28
C
-
=
= 0.584
=
PKU
P
-
3 x 0.176
5.28
6
= 1.363
PKL
3 x 0.160
5.28
6
C
-
=
= 1.503
Process capability analysis

## Slide 209
Data > Stack > Columns
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
Copy the Excel data into Minitab and set it as one column for analysis.
Turn off Unbiasing constant correction
Let's get the process capability for Case 3.
Process capability analysis

## Slide 210
Tính toán năng lực process cho Case 3
s
-
=
6
LSL
USL
P
P
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
P
,
P
min
P
Total
Total
Total
-
=
6 x 0.176
5
6
P
P
=
PKL
P
= 0.946
-
3 x 0.176
5
5.28
= 0.530
P
6
LSL
USL
C
s
-
=
{
}
s
-
m
s
m
-
=
=
pl
pu
pk
3
LSL
,
3
USL
min
C
,
C
min
C
Within
Within
Within
P
6 x 0.160
5
6
C
-
=
= 1.044
PKL
3 x 0.160
5
5.28
C
-
=
= 0.584
=
PKU
P
-
3 x 0.176
5.28
6
= 1.363
PKL
3 x 0.160
5.28
6
C
-
=
= 1.503
Phân tích năng lực process

## Slide 211
Data > Stack > Columns
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
Sau khi copy data của excel vào Minitab để phân tích lập 1 hàng
Tắt sửa đổi liên tục Unbiasing
Tính toán năng lực process cho Case 3
Phân tích năng lực process

## Slide 212
Let's get the process capability for Case 3.
Pp, Ppk
Cp, Cpk
Standard deviation (Total)
Process capability
Standard deviation(Intra- group)
Process capability analysis

## Slide 213
Rating | Cp or Cpk | Evaluation/ Action of Process Capability | Improve
Special | Cp≥1.67 | * Process capability is sufficient. Focus efforts on maintenance and share management measures | 
1 Grade | 1.67>Cp ≥1.33 | * Process capability is sufficient. Keeping it in ideal condition, and promoting continual Improvement. | 
2 Grade | 1.33 >Cp ≥1.00 | *Process capability is okay. Maintain management status by thoroughly managing the process. If Cp is close to 1, there is a risk of generation of defective products, so take measures as necessary. | 
3 Grade | 1.00 >Cp ≥0.67 | * Lack of process capability. Defective products are being generated Need management and improvement of process | 
4 Grade | 0.67 >Cp | * The process capability is very poor. It is not a state to satisfy quality.. Stop production, pursue the cause of improvement in quality, and take urgent measures. Or, review the specification. | 
Criteria for Process Capability (General)
Process capability analysis

## Slide 214
Tính toán năng lực process cho Case 3.
Pp, Ppk
Cp, Cpk
Độ lệch tiêu chuẩn(Total)
năng lực process
Độ lệch tiêu chuẩn
(trong nhóm)
Phân tích năng lực process

## Slide 215
Cấp bậc | Cp or Cpk | Đánh giá của năng lực process /xử lý | Cải thiện
Cấp đặc biệt | Cp≥1.67 | * Năng lực process đầy đủ. Tập trung nỗ lực quản lý duy trì, chia sẻ phương án quản lý. | 
Cấp 1 | 1.67>Cp ≥1.33 | *Năng lực process đầy đủ. Duy trì tình trạng lý tưởng, xúc tiến liên tục biện pháp cải thiện | 
Cấp 2 | 1.33 >Cp ≥1.00 | *Năng lực process được/bình thường Quản lý process triệt để, duy trì tình trạng quản lí Nếu Cp mà gần tới 1, tức là có sự lo lắng về việc phát sinh sản phẩm không đạt chất lượng cần đưa ra biện pháp xử lý nếu cần thiết | 
Cấp 3 | 1.00 >Cp ≥0.67 | * Năng lực quản lý không đủ Đang phát sinh sản phẩm không đạt chất lượng Phân loại toàn bộ,quản lý triệt để toàn bộ process, cần thiết phải cải thiện | 
Cấp 4 | 0.67 >Cp | * Năng lực process thiếu hụt trầm trọng Không phải trạng thái thỏa mãn được các tiêu chuẩn chất lượng, dừng sản xuất, cần thiết đối sách khẩn cấp Hoặc kiểm tra lại quy cách tiêu chuẩn | 
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực process (thông thường)
Phân tích năng lực process

## Slide 216
Special Characteristics | 
General characteristics | 
Criteria for Process Capability by Management Item
Xp ³ 2.0
Xpk ³ 1.67
Xp³ 2.0
Xpk ³ 1.67
Mass production stage management standard
KPC:
PQC:
It is divided into special characteristics and general items according to the importance of
management items. Depending on the item, the process capability requirement standard
is different.
*Xp:Cp,Pp
*Xpk:Cpk,Ppk
Standard
Product
Characteristic:
Xp ³ 1.33
Xpk ³ 1.00
Process capability analysis

## Slide 217
s
-
=
μ
SL
Z
LT
- To quantitatively evaluate whether to improve dispersion or to improve the mean when a
problem occurs in a process, evaluate the Z value using the normal distribution.
Setting direction for improvement of Project
ZST ≥ 4.5
Criteria(Development stage)
LT
s
-
=
T
SL
Z
ST
ST
Process capability analysis

## Slide 218
Đặc tính đặc biệt | 
Đặc tính thông thường | 
Tiêu chuẩn đánh giá theo hạng mục quản lý
Xp ³ 2.0
Xpk ³ 1.67
Xp³ 2.0
Xpk ³ 1.67
Tiêu chuẩn quản lý giai đoạn sản xuất hàng loạt
KPC:
PQC:
- Tùy theo độ quan trọng của hạng mục quản lý chia ra hạng mục thông thường và hạng mục đặc tính đặc biệt, tùy theo từng hạng mục tiêu chuẩn yêu cầu năng lực quá trình sẽ khác nhau
*Xp:Cp,Pp
*Xpk:Cpk,Ppk
Standard
Product
Characteristic:
Xp ³ 1.33
Xpk ³ 1.00
Phân tích năng lực Process

## Slide 219
s
-
=
μ
SL
Z
LT
- Khi phát sinh vấn đề trong process khi đánh giá định lượng liệu có phải cải thiện sự phân tán hay không có phải cải thiện giá trị bình quân hay không phải đánh giá giá trị Z năng lực process hoạt động phân bố chính quy
Quyết định phương hướng cải thiện của Project
ZST ≥ 4.5
Tiêu chuẩn đánh giá
(Giai đoạn phát triển)
LT
s
-
=
T
SL
Z
ST
ST
Phân tích năng lực process

## Slide 220
LSL
USL
X
Time
Time1
Time2
Time n
Shift
Shift
Shift
σst
σlt
LSL
USL
X
σst
σst
The long-term
process capability
The short-term
process capability
The long-term process reflects overall intra-group/group variation.
Zst =
σst
Target - SL
Zlt =
σlt
X - SL
Target
X
The best ability of
the current process
Process capability of
customer perspective
The short-term process assumes that the average in the intra-group achieves the target.
It represents the technical capability of the process.
It represents the skill of the process and the ability of management.
Chance and assignable
variation affect
process capability
Chance variation
affect process capability
The short-term process capability (Zst) represents the best capability of the current process.
The long-term process capability (Zlt) represents the process capability of the customer's perspective.
Zlt target 4.5σ↑
Zst target 6.0σ↑
Mean Shift 1.5σ
Set direction for improvement
Process capability analysis

## Slide 221
Spec |  | Zst | Zlt | Zshift
Both Sides standard | With Target |  |  | Zst - Zlt
 | Without Target |  |  | 
One side standard | LSL Only |  |  | 
 | USL Only |  |  | 
※ Caution
- ZST and ZLT- can only be calculated for data collected by Rational Subgrouping.
- Other data can not be calculated for ZST and ZLT regardless of the period of collection.
Z value calculation formula
Set direction for improvement
Process capability analysis

## Slide 222
LSL
USL
X
Time
Time1
Time2
Time n
Shift
Shift
Shift
σst
σlt
LSL
USL
X
σst
σst
Năng lực process thời kì dài
Năng lực process thời kì ngắn
Process thời kì dài phản ánh toàn thể biến động nhóm và trong
Zst =
σst
Target - SL
Zlt =
σlt
X - SL
Target
X
Năng lực tốt nhất của
process hiện tại
Năng lực process của
quan điểm khách hàng
Process thời kì ngắn giả định bình quân trong nhóm đạt được Target.
Thể hiện năng lực về kỹ thuật của process
Thể hiện năng lực kỹ thuật và quản lý của process
Biến động ngẫu nhiên
và không ngẫu nhiên
chi phối năng lực hệ thống
Biến động ngẫu nhiên
chi phối năng lực hệ thống
Năng lực process thời kì ngắn (Zst) thể hiện năng lực tốt nhất của process hiện tại.
Năng lực process thời kì dài (Zlt) thể hiện năng lực process của quan điểm khách hàng
Zlt target 4.5σ↑
Zst target 6.0σ↑
Mean Shift 1.5σ
Quyết định phương hướng cải thiện
Phân tích năng lực Process

## Slide 223
Spec |  | Zst | Zlt | Zshift
Quy cách tiêu chuẩn hai mặt | With Target |  |  | Zst - Zlt
 | Without Target |  |  | 
Quy cách tiêu chuẩn một mặt | LSL Only |  |  | 
 | USL Only |  |  | 
※ Chú ý
- ZST và ZLT chỉ có thể được tính toán trong trường hợp data được thu thập bởi Rational Subgrouping.
- Những data thu thập khác bất kể thời gian thu thập đều không thể tính toán được ZST và ZLT .
Công thức tính giá trị Z
Quyết định phương hướng cải thiện
Phân tích năng lực process

## Slide 224
Zshift concept
In the early days of development, when the current capability is considered to be the best, the quality will deteriorate due to wear of tool and equipment, variation of worker, change of environment as time flows. Indicating a degree of deterioration, and a value of 1.0 to 1.5 is deteriorated based on the Z value.
In general, the degree of deterioration is about 1.0 in the case of a stable line, and is about 1.5 in the case of dispersion of the process. So in general case it is assumed to be 1.5 shift in case of Worst case.
Zshift can be calculated because Zst and Zlt can be distinguished only when a sample is sampled by the method of Rational Subgroup.
When setting the direction of improvement, it is judged that management is not good if Zshift amount is greater than 1.5 and Zshift amount is less than 1.5, judged management is good
Process capability analysis

## Slide 225
Input Minitab and interpret the results
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
Let's calculate Zst, Zlt, and Zshift using case 3!
Select Z value
Process capability analysis

## Slide 226
Khái niệm Zshift
Trong thời kì phát triển sớm đầu tiên, khi xem năng lực hiện tại là tốt nhất qua thời gian tool
và thiết bị bị mài mòn hoặc phát sinh biến động về người đo đạc, hoàn cảnh môi trường thay
đổi ..thì chất lượng sản phẩm sẽ xấu đi
Nếu xảy ra mức độ như vậy thì tiêu chuẩn giá trị Z sẽ xấu đi 1.0 ~ 1.5
Trong trường hợp line được ổn đinh bình thường nếu mức độ xấu đi là 1.0, thì trường hợp
phân bổ của process sẽ xấu đi mức độ 1.5 . Vì vậy trong trường hợp thông thường xem
xét trườn hợp Worst và giả định 1.5 Shift.
Có thể tính toán được Zshift vì Zst và Zlt chỉ có thể được phân biệt khi một mẫu được lấy mẫu
bằng phương pháp Rational Subgroup.
Khi quyết định phương hướng cải thiện lượng Zshift lớn hơn so với 1.5 thì phán đoán là quản
lý đang không tốt, nếu lượng Zshift nhỏ hơn 1.5 thì phán đoán là quản lý tốt
Phân tích năng lực process

## Slide 227
Minitab Nhập và giải thích kết quả
Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal
Sử dụng ví dụ của Case 3 tìm Zst và Zlt, Zshift !
lựa chọn giá trị Z
Phân tích năng lực process

## Slide 228
Deriving the Zlt value 1.59
Zlt
Estimated process capability (PPM) from long term (LT)
Process capability (PPM) calculated from currently observed data
StDev(Overall) value 0.176126
Next Page,
detailed description
Process capability analysis

## Slide 229
Calculate Zlt value in Excel
StDev(Overall) 0.176126 Overall standard deviation
s
-
=
μ
SL
Z
LT(USL)
LT
0.1761
-
=
5.28
6
= 4.0880
s
-
=
μ
SL
Z
LT(LSL)
LT
0.1761
-
=
5
5.28
= 1.5898
P(4.0880) = 1 – NORM.S.DIST(4.0880,true)
= 0.00002176= 2.176 E -5
P(1.5898) = 1 – NORM.S.DIST(1.4898,true)
= 0.05594= 5.594 E -2
= Z (P(Total))
Z
LT(Bench)
P(Total) = P(4.0880) + P(1.5898) = 0.05596
-1
= Z (P(0.05596))
-1
= NORM.S.INV(1-0.05599)
= 1.5896
Process capability analysis

## Slide 230
Rút ra giá trị Zlt 1.59
Zlt
Năng lực process ước tính (PPM) trong thời kì dài (LT)
Năng lực process tính toán từ data quan sát được hiện tại
Giá trị StDev(Overall) 0.176126
Next Page
Giải thích kỹ
Phân tích năng lực process

## Slide 231
Tính toán giá trị Zlt trong excel
StDev(Overall) 0.176126 toàn thể độ lệch tiêu chuẩn
s
-
=
μ
SL
Z
LT(USL)
LT
0.1761
-
=
5.28
6
= 4.0880
s
-
=
μ
SL
Z
LT(LSL)
LT
0.1761
-
=
5
5.28
= 1.5898
P(4.0880) = 1 – NORM.S.DIST(4.0880,true)
= 0.00002176= 2.176 E -5
P(1.5898) = 1 – NORM.S.DIST(1.4898,true)
= 0.05594= 5.594 E -2
= Z (P(Total))
Z
LT(Bench)
P(Total) = P(4.0880) + P(1.5898) = 0.05596
-1
= Z (P(0.05596))
-1
= NORM.S.INV(1-0.05599)
= 1.5896
Phân tích năng lực process

## Slide 232
Zst calculation - Enter target value
Input Target
Process capability analysis

## Slide 233
Zst value 2.92
Zst
Assuming that the average in intra-group (Data average) attains the target value
Actual shape of measured data
Estimated process capability (PPM) from the short-term (ST)
Process capability analysis

## Slide 234
Tính toán Zst – Nhập giá trị Target
nhập giá trị mục tiêu (Target)
Phân tích năng lực Process

## Slide 235
Giá trị Zst 2.92
Zst
tình trạng giả định Bình quân trong nhóm (Data bình quân) đạt được giá trị mục tiêu
Hình dạng thực tế của data đã đo đạc
Năng lực process ước tính (PPM) trong thời kì ngắn (ST)
Phân tích năng lực process

## Slide 236
Calculate Zst value in Excel
StDev(within) 0.159687  Joint standard deviation
s
-
=
T
SL
Z
ST(USL)
ST
0.1597
-
=
5.5
6
= 3.1311
s
-
=
T
SL
Z
ST(LSL)
ST
0.1597
-
=
5
5.5
= 3.1311
P(3.1311) = 1 – NORM.S.DIST(3.1311,true)
= 0.0008707 = 8.707 E -4
P(3.1311) = 1 – NORM.S.DIST(3.1311,true)
= 0.0008707 = 8.707 E -4
= Z (P(Total))
Z
ST(Bench)
P(Total) = P(3.1311) + P(3.1311) = 0.001741
-1
= Z (P(0. 001741))
-1
= NORM.S.INV(1-0.001741)
= 2.9216
Process capability analysis

## Slide 237
Process capability Summary
Basic Information |  |  | 
Pp, Ppk |  | Pp = 0.95 | 
 |  | Ppk = 0.53 | 
Cp, Cpk |  | Cp = 1.04 | 
 |  | Cpk = 0.58 | 
ZBench - Value |  | ZBench.ST = 2.92 | ZShift = 1.33
 |  | Zbench.LT = 1.59 | 
Defect rate (ppm) | Observe defect (Measured Data) |  | 
 | Short-Term |  | 
 | Long-Term |  | 
Process capability analysis

## Slide 238
Tính toán giá trị Zst trong excel
StDev(within) 0.159687 Độ lệch tiêu chuẩn chung
s
-
=
T
SL
Z
ST(USL)
ST
0.1597
-
=
5.5
6
= 3.1311
s
-
=
T
SL
Z
ST(LSL)
ST
0.1597
-
=
5
5.5
= 3.1311
P(3.1311) = 1 – NORM.S.DIST(3.1311,true)
= 0.0008707 = 8.707 E -4
P(3.1311) = 1 – NORM.S.DIST(3.1311,true)
= 0.0008707 = 8.707 E -4
= Z (P(Total))
Z
ST(Bench)
P(Total) = P(3.1311) + P(3.1311) = 0.001741
-1
= Z (P(0. 001741))
-1
= NORM.S.INV(1-0.001741)
= 2.9216
Phân tích năng lực process

## Slide 239
Năng lực process Summary
Basic Information |  |  | 
Pp, Ppk |  | Pp = 0.95 | 
 |  | Ppk = 0.53 | 
Cp, Cpk |  | Cp = 1.04 | 
 |  | Cpk = 0.58 | 
ZBench - Value |  | ZBench.ST = 2.92 | ZShift = 1.33
 |  | Zbench.LT = 1.59 | 
Tỉ lệ không đạt (ppm) | Quan sát không đạt (Data đã được đo đạc) |  | 
 | Short-Term |  | 
 | Long-Term |  | 
Phân tích năng lực process

## Slide 240
Establish direction for improvement
If you know the current level of Zst, Zlt in Project Y through Rational Subgrouping, you can
establish the direction of improvement through the 4 Block Diagram.
4 Block Diagram
1.5
Z shift
4.5
C
A
B
D
Lack of management
Proper management
Lack of skills
Lack of management
Proper skills
Proper management
Proper skills
Poor
Good
Good
Poor
Control
Technology
ZST Or ZST(Bench)
Rational Subgrouping(O)
Rational Subgrouping(X)
Setting the improvement direction by the standard and dispersion shape
A dispersion and average
improvement
B Average improvement
C Dispersion improvement
D Target
Management problem  Average problem
Technical problems  Dispersion problem
Process capability analysis

## Slide 241
If the process evaluation results are not favorable, consider the following
If more than one cause exists, remove all cause and evaluate the process again.
Match the process center position to the standard goal
Review whether standards should be changed.
Reduce process dispersion.
Changes(Improve) the process.
Better manage the process.
Process capability analysis
Summary
Notes: Facilitator Notes:
A combination of these tactics may be required when the results of a process evaluation are unacceptable.
If the process is not stable to begin with, the first response should be to try to identify and remove the special causes which are the source of the instability.
Centering an incapable process will help minimize the proportion that is out-of-specification. Sometimes it helps to know whether product out of specification in one direction is scrap, and out of spec in the other direction is only rework. If the process dispersion is less than the specification width, but the process is poorly centered, centering it may make the results acceptable, even if the process should “stray” a bit later on.
Occasionally the specifications may be changed without harm to customer satisfaction.
Reducing process dispersion is generally more difficult than shifting its mean, and may amount essentially to the next option, which is changing the process by changing some major process element (buying a new machine, installing a new measurement system, procuring new raw materials).
Deming suggested that if, in the end, you cannot do it right, find someone who can and buy from them. This would be the most extreme choice.

## Slide 242
Thiết lập phương hướng cải thiện
thông qua Rational Subgrouping nếu đã biết năng lực process tiêu chuẩn tiện tại Zst, Zlt của Project Y
Có thể thiết lập phương hướng cải thiện thông qua 4 Block Diagram.
4 Block Diagram
1.5
Z shift
4.5
C
A
B
D
Quản lý không đủ
Kỹ thuật không đủ
Quản lý hợp lý
Kỹ thuật không đủ
Quản lý không đủ
Kỹ thuật không đủ
Quản lý hợp lý
Kỹ thuật hợp lý
Poor
Good
Good
Poor
Control
Technology
ZST hoặc ZST(Bench)
Rational Subgrouping(O)
Rational Subgrouping(X)
Thiết lập phương hướng cải thiện theo quy cách tiêu chuẩn và hình dạng phân tán
A cải thiện sự phân tán và
giá trị trung bình
B cải thiện giá trị trung bình
C cải thiện sự phân tán
D điểm mục tiêu
Vấn đề quản lývấn đề giá trị trung bình
Vấn đề ký thuật  vấn đề phân tán
Phân tích năng lực process

## Slide 243
Nếu kết quả đánh giá process là không đúng, xem xét như sau
Trường hợp tồn tại trên một nguyên nhân không ngẫu nhiên, loại bỏ hế tất cả các nguyên nhân và đánh giá lại Process
Vị trí trung tâm process phù hợp với quy cách tiêu
chuẩn mục tiêu
Kiểm tra xem quy cách tiêu chuẩn đã được
thay đổi hay chưa.
Giảm sự phân tán process.
Biến đổi (cải thiện) process.
Tiến hành quản lý process tốt hơn nữa
Phân tích năng lực process
Chỉnh lý
Notes: Facilitator Notes:
A combination of these tactics may be required when the results of a process evaluation are unacceptable.
If the process is not stable to begin with, the first response should be to try to identify and remove the special causes which are the source of the instability.
Centering an incapable process will help minimize the proportion that is out-of-specification. Sometimes it helps to know whether product out of specification in one direction is scrap, and out of spec in the other direction is only rework. If the process dispersion is less than the specification width, but the process is poorly centered, centering it may make the results acceptable, even if the process should “stray” a bit later on.
Occasionally the specifications may be changed without harm to customer satisfaction.
Reducing process dispersion is generally more difficult than shifting its mean, and may amount essentially to the next option, which is changing the process by changing some major process element (buying a new machine, installing a new measurement system, procuring new raw materials).
Deming suggested that if, in the end, you cannot do it right, find someone who can and buy from them. This would be the most extreme choice.

## Slide 244
Process capability analysis
Case
Open the Excel sheet for process capability analysis and practice the following.
1. Analyze the data of Case 3 using the Excel Sheet.
2. Analyze the case analysis capability of Excel and present directions for
improvement. This sample was collected by the method of Rational Subgroup, and
the specification is 7.5 ± 0.5.

## Slide 246
Phân tích năng lực process
Ví dụ/tiền lệ
Hãy mở sheet excel sử dụng phân tích năng lực process và thực hành như sau
1. Sử dụng excel sheet và phân tích sample của Case 3
Phân tích và đưa ra phương hướng cải thiện ví dụ phân tích năng lực Process của
excel. Sample này được thu thập bằng phương pháp của Rational Subgroup, quy cách tiêu
chuẩn là 7.5 ± 0.5

## Slide 248
Chapter 4. Control chart
The need for the control chart
The need for periodic data management
Quality control area of control chart
Excel Practice
You can understand the control chart and use the X Bar R control chart in practice.

## Slide 249
1. The need for the control chart
Quality Characteristics Summary

## Slide 250
Chapter 4. Đồ thị quản lí
Tính cần thiết của đồ thị quản lí
Tính cần thiết của việc quản lí Data theo chu kì
4. Khu vực biến động chất lượng sản phẩm của đồ thị quản lí
5. Luyện tập thực tế trên Excel
Tìm hiểu về đồ thị quản lí, có thể sử dụng đồ thị quản lí X Bar R trong công việc thực tế.

## Slide 251
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lí
Đặc tính chất lượng sản phẩm Summary

## Slide 252
1. The need for the control chart
Definition of Statistical Process Control (SPC)
Process to identify the quality standard and process capability status and to manage it so that it can be maintained in a desired state with the help of statistical data and analysis technique
Statistical process control (SPC) progress
1. Process settings
2. Stable process operation
3. If an abnormality occurs,
the cause should derived
4. Improvement activity
DFMEA, PFMEA
control chart, Process capability evaluation
Hypothesis test
Experiment plan
Order
Main Tool

## Slide 253
1. The Importance of Process Stability
1. The need for the control chart
- Process capability is to predict the output of the process in the future
and the process must be stable to predict process capability
- The process is not stable ...
It means stop of production line due to equipment failure, jig breakage, mixing of materials, defective, etc.
2. The process is stable..
- Defines that the process is in a stable state when the output of the process is
constructed only as a cause of chance.
- If there is a point out of the control limit line on the control chart, or if the
distribution of data values is not randomly distributed, that is, if there is any
tendency, it can be said that there is a strong assignable cause.
- Stability means that the mean value and range of all subgroups are all within the
UCL & LCL and there is no evidence that the generated variation is the
assignable cause.

## Slide 254
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lí
Định nghĩa về quản lí process thống kê (SPC)
Nắm bắt quy cách tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và trạng thái năng lực process, sử dụng tài liệu thống kê và phương pháp phân tích, đưa ra phương pháp quản lý để có thể duy trì trạng thái mong muốn
Tiến hành quản lí process thống kê (SPC)
1. Thiết lập process
2. Vận hành process ổn định
Tìm ra nguyên nhân khi phát sinh
những bất hường
4. Hoạt động cải thiện
DFMEA, PFMEA
Đánh giá đồ thị quản lý, năng lực process
Kiểm chứng giả định
Kế hoạch thử nghiệm
Thứ tự
Tool chủ yếu

## Slide 255
1. Độ quan trọng của tính ổn định process
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý
- Năng lực process nghĩa là dự đoán Output đối với process tương lai để dự tính năng lực process thì Process phải ở trạng thái ổn định Output.
- Process không ổn định nghĩa là…
Line sản xuất bị dừng lại do thiết bị hỏng hóc, Jig bị phá vỡ/gãy, nguyên liệu
nhập vào sai, phát sinh những thứ không đạt tiêu chuẩn ..
2. Process đang ở trạng thái ổn định nghĩa là
Khi Output của Process được cấu thành chỉ do nguyên nhân ngẫu nhiên ta định
nghĩa process đang ở trạng thái ổn định
- Nếu trên đồ thị quản lý có điểm nào vượt qua đường giới hạn quản lí, hoặc nếu sự phân bố các giá trị dữ liệu không phân bố ngẫu nhiên, có nghĩa là, nếu có bất kỳ xu hướng nào, có thể xem là có một nguyên nhân không ngẫu nhiên lớn có thể chuyển nhượng được.
- Ổn định có nghĩa là tất cả giá trị bình quân và phạm vi của Subgroup đều tồn tại trong LSL USL, không có bằng chứng cho thấy sự biến động được phát sinh ra là nguyên nhân không ngẫu nhiên

## Slide 256
assumption: If the process is stable, it is extremely unlikely that any
output will be outside of the stable variation range of ± 3σ.
1. The need for the control chart
- Concept of process stability
UCL
LCL
X
Assignable Cause Variable Area
Assignable Cause Variable Area
Stable process variation area
(Only chance cause exists)
- Concept of process stability

## Slide 257
It is the control chart that the data generated in the process is taken point by time.
If this is collected as a whole, it becomes a normal distribution.
Upper Control Level
(UCL)
μ + 3σ
Lower Control Level
(LCL)
μ – 3σ
Overall mean μ
0.00135
0.02135
0.13600
0.34130
0.34130
0.13600
0.02135
0.00135
Occupancy rate per area
±1 σ
±2 σ
±3 σ
the occupancy rate per normal distribution area.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Assignable cause
Assignable cause
The odds of escaping the UCL in the process are only one-thousandth. If you produce 1,000 units a day, it will happen once or twice. This is not to say that the defect has occurred, but the process has changed from the previous one. The fact that an outlier appeared on the control chart occurred in such a rare case. We should check the process in this case.
1. The need for the control chart

## Slide 258
Giả định: Nếu Process là trạng thái được ổn định Output nào đó, thì trường hợp giá trị đo đạc được đặt ngoài vùng biến động ổn định ±3σ là cực kì hiếm
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lí
- Khái niệm tính ổn định của Process
UCL
LCL
X
Khu vực biến động nguyên nhân không ngẫu nhiên
Khu vực biến động nguyên nhân không ngẫu nhiên
Khu vực biến động process ổn định
(Chỉ tồn tại nguyên nhân ngẫu nhiên
Khái niệm tính ổn định của Process

## Slide 259
Là đồ thị quản lí tiến hành đánh dấu những Data phát sinh trong process theo thời gian.
Nếu tập hợp toàn thể những cái này lại đó chính là phân bố chính quy.
Upper Control Level
(UCL)
μ + 3σ
Lower Control Level
(LCL)
μ – 3σ
Bình quân tổng thể μ
0.00135
0.02135
0.13600
0.34130
0.34130
0.13600
0.02135
0.00135
tỉ lệ chiếm hữu theo khu vực
±1 σ
±2 σ
±3 σ
Tỉ lệ chiếm hữu theo khu vực phân bố chính quy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Nguyên nhân không
ngẫu nhiên
Tỉ lệ phát sinh điểm ngoài UCL trong process chỉ là 1~2 phần nghìn. Nếu trong một ngày sản xuất 1000 chiếc thì sẽ phát sinh khoảng 1~2. Đây không phải là số phát sinh không đạt chất lượng mà là sự thay đổi khác đi so với process trước đây. Nói trên đồ thị quản lí xuất hiện những điểm/ chấm kì lạ nghĩa là với mức độ này rất ít trường hợp đã phát sinh. Với mức độ này liệu ta có phải kiểm tra lại process hay không?
1. Tính ổn định của đồ thị quản lí

## Slide 260
1. Definition of control chart(control chart)
- A type of management technique used to maintain a stable state of the
process
Statistical procedures to quickly detect changes in quality in continuous
processes
Statistical management method to keep the process stable and to
equalize the quality by determining whether the dispersion of quality is
due to chance cause or due to assignable cause
In order to detect the variation due to the assignable cause in the process at
an early stage
- To check if the quality will be maintained normally
- To keep the process stable
2. Purpose of control chart
1. The need for the control chart
- Definition and purpose of control chart

## Slide 261
The process by chance causes to be in a stable state, which makes it possible to predict.
Size
Time
Predictable
Some unavoidable variations that occur under strictly controlled production conditions
Difference in worker skill
Difference in working
Environment
Subtle quality differences
between materials
Differences between identical
production facilities
Difference in climate,
temperature, humidity, working
time, etc.
Difference due to vibration of
working environment
And the difference due to the tolerance of the entire process.
And etc.
(1) Chance cause(common cause)
- Chance cause
This can be seen as the inherent variation of the production system or product. In order to reduce this variation, it is necessary to perform fundamental analysis and investigation on the product or process, and it is necessary to change the equipment or change the material and shape of the product.
1. The need for the control chart
Notes: .

## Slide 262
1. Định nghĩa đồ thị quản lý(control chart)
- Là một loại phương pháp sử dụng để duy trì trạng thái ổn định của Process.
- Là trình tự thống kê học có thể tìm hiểu nhanh chóng những biến động/ biến hóa của chất lượng sản phẩm trong process liên tục.
- Là phương pháp quản lí thống kê học để phân biệt sự phân tán của chất lượng sản phẩm là do nguyên nhân ngẫu nhiên hay nguyên nhân không ngẫu nhiên, duy trì trạng thái ổn định của process và đồng nhất hóa chất lượng sản phẩm
- Để phát hiện sớm những biến động do nguyên nhân không ngẫu nhiên trong process
- Để kiểm tra xem chất lượng sản phẩm có được duy trì một cách bình thường hay không
- Để duy trì trạng thái ổn định của process
2. Mục đích của đồ thị quản lí
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý
- Định nghĩa và mục đích của đồ thị quản lý

## Slide 263
Do nguyên nhân ngẫu nhiên process được đặt trong trạng thái ổn định. Do đó có khả năng đo đạc được
kích thước
Thời gian
Có thể đo đạc
Những biến động phát sinh không thể tránh khỏi ở một mức độ nào đó dưới sự quản lí nghiêm khắc các điều kiện sản xuất
Sự khác nhau về tay nghề công nhân
Sự khác nhau về môi trường làm việc
Sự khác nhau rất nhỏ về chất lượng giữa các nguyên vật liệu
Sự khác nhau giữa những máy móc thiết bị sản xuất tương tự
Sự khác nhau giữa Khí hậu, Nhiệt độ, Độ ẩm, Thời gian sản xuất
Sự khác nhau do các chấn động/ dao động của môi trường sản xuất
Sự khác nhau do sai số cho phép của toàn process ..
(1)Nguyên nhân ngẫu nhiên (common cause)
-Nguyên nhân ngẫu nhiên
Nếu có thể xem process sản xuất hoặc sản phẩm có những biến động cố hữu, thì để giảm bớt những biến động này thì cần thiết phải phân tích, điều tra căn bản về process hoặc sản phẩm, Cần thiết phải thay thế máy móc hoặc thay đổi chất liệu, hình thái của sản phẩm,
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý
Notes: .

## Slide 264
(2) Assignable cause (special cause)
It is not a chronic cause but a sporadic and accidental cause of quality fluctuation.
The process due to assignable causes the movement of the points is not random and causes some specific anomalies, making it impossible to predict.
Size
Unpredictable
Time
Worker's carelessness
Use of bad materials
Abnormality of production
equipment
Failure of normal working
conditions
Poor management of tool
or jig
- Assignable cause
These are the causes of administrative mistakes. It is easier to find than the chance cause, and it is easy to solve the problem. It is also said to be a cause for clarification.
1. The need for the control chart

## Slide 265
Operation of control chart
The appearance of assignable causes beyond management
Keep process stable
Eliminate
chance cause
Statistical assignable status
(process instability)
Statistical management status
(occurrence chance cause)
The process can be kept in a stable status by early detection and elimination of assignable causes in the process
- Operation of control chart
1. The need for the control chart

## Slide 266
(2)Nguyên nhân không ngẫu nhiên (special cause)
Không phải là nguyên nhân tồn tại mãn tính/ lâu dài, là nguyên nhân phát sinh bất ngờ, đột ngột làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Process do nguyên nhân không ngẫu nhiên Sự di
chuyển của những chấm không theo ngẫu nhiên
mà phát sinh theo những tình huống đặc biệt,
Chính vì vậy mà không thể dự đoán được
Dộ lớn
Không thể dự đoán
Thời gian
Sự không chú ý của công nhân
Sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng
Khác thường của máy móc thiết bị
Không thi hành điều kiện sản xuất bình thường
Không quản lý tốt công cụ hoặc jig
- Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Đây là những nguyên nhân phát sinh do quản lý chưa tốt, nên so với nguyên nhân ngẫu nhiên thì dễ phát hiện hơn và giải quyết vấn đề cũng dễ dàng hơn. Và cũng có thể gọi là nguyên nhân có thể điều tra làm rõ được
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lí

## Slide 267
Vận hành đồ thị quản lí
Xuất hiện nguyên nhân không ngẫu nhiên vượt ra ngoài quản lí
Quản lí duy trì trạng thái ổn định của process
Loại bỏ
nguyên
nhân
không
ngẫu nhiên
Trạng thái không ngẫu nhiên thống kê
(process không ổn định)
Trạng thái quản lí thống kê
(Phát sinh nguyên nhân ngẫu nhiên)
Phát hiện và loại bỏ sớm những nguyên nhân không ngẫu nhiên phát sinh trong process, duy trì trạng thái ổn định của process
- Vận hành đồ thị quản lý
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý

## Slide 268
Continuous
Size of
cluster
I-MR
Xbar-R
Xbar-S
n = 1
n = 2~5
n > 6
Type of Data
Attribute
Number of defects
/ratio
Number of defects
Size of
cluster
Size of
cluster
NP
P
C
U
Constant
Not constant
Constant
Not constant
small quantity
batch production
Mass production of
small items
Xd - Rs
Types of control chart
normal distribution
binomial distribution
Poisson distribution
Distinguish control chart
1. The need for the control chart

## Slide 269
Question
How do I know when a 1σ variation occurs in the process?
Let's talk about this in numbers. 100 ± 3 mm in length This part is wearing 101mm. How do I know this?
1. The need for the control chart

## Slide 270
Continuous
Độ lớn của cụm
I-MR
Xbar-R
Xbar-S
n = 1
n = 2~5
n > 6
Type of Data
Attribute
Số lượng không
đạt/tỉ lệ
Số lượng
khuyết điểm
Độ lớn của cụm
Độ lớn của cụm
NP
P
C
U
Ấn định
Không ấn định
Ấn định
Không ấn định
Sản xuất số
lượng nhỏ
SX số lượng lớn
các mặt hàng nhỏ
Xd - Rs
Các loại đồ thị quản lý
Phân bố chính quy
Phân bố nhị thức
Phân bố Poison
Phân loại đồ thị quản lý
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lí

## Slide 271
Câu hỏi
Làm sao để có thể biết được khi phát sinh biến động 1σ trong process?
Chúng ta sẽ nói về nó thông qua các chỉ số. Có một linh kiện chiều dài 100 ± 3 mm
được nhập kho là 101mm. Làm sao ta có thể biết được điều này?
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý

## Slide 272
Using the control chart is the fastest way to find out.
In this case, assuming that the average managed by the process is 100 mm and the standard deviation is 1 mm, the upper limit USL is set at 103 mm, and the lower limit of management is set at 97 mm. And if you sampling five samples in a continuous production process and control them using a control chart, the probability of finding a process anomaly at the first point is only 22%. However, if you run 20 consecutive times, the probability of finding an abnormality on the control chart is 99.37%. This is called the detection power of the control chart. As the number of samples increases, the probability of finding an abnormality increases as the number of sample groups increases.
1. The need for the control chart

## Slide 273
5. Draw Xbar-R control chart
Sample group: 15
1 sample quantity: 5
Case study
How should one sample be taken?
How many samples are appropriate?
Some suppliers measured the dimensions of the outer diameter as follows. We will use this to draw the Xbar R control chart.

## Slide 274
Sử dụng đồ thị quản lý ta có thể tìm ra được nhanh nhất
Trường hợp này giả đinh trong process giá trị bình quân quản lý là 100mm,
độ lệch tiêu chuẩn là 1 mm. Lựa chọn USL là 103mm, LSL là 97mm.
Trong process sản xuất liên tục tiến hành lựa chọn 5 sample sử dụng đồ thị quản lý để quản lý
Trong chấm đầu tiên tỉ lệ có thể tìm ra bất thường của process là không quá 22%.
Tiến hành liên tục 20 lần lúc này trên đồ thị quản lí tỉ lệ tìm ra bất thường là 99.37%
Nếu gọi đây là năng lực phân tích và phát hiện của đồ thị quản lý khi số lượng sample càng nhiều, số lượng sample trong nhóm càng nhiều thì tỉ lệ tìm ra những bất thường càng tăng.
1. Tính cần thiết của đồ thị quản lý

## Slide 275
5. vẽ đồ thị quản lý Xbar-R
Nhóm sample : 15
Số lượng Sample 1 lần : 5
Nghiên cứu ví dụ
Có thể thu thập sample lần 1 như thế nào?
Số sample lần1 là bao nhiêu thì hợp lý?
Ở một nhà cung cấp nào đó tiến hành đo đạc chỉ số bán kính ngoài được như bên
dưới. Hãy sử dụng dữ liệu này để vẽ đồ thị quản lý Xbar R

## Slide 276
One sample method and sampling number
Lathe processing
Outside diameter size by cutting tool change
The outer diameter is controlled by machining the steel in the Lathe processing.
The bite of the lathe wears according to the quantity to be machined. If the lathe life reaches the end of life, the tool must be replaced.
If the tool is not exchanged, the roughness of the machined surface and the outer diameter defect occur
UCL
LCL
Assuming a tool life of 200, numbering the product from immediately after the tool change to the next tool change results in the smallest dimension of 1 and the largest dimension of 200
At this time, it can not be said that 1 and 200 are the same. So how much can I say it is the same?
For example, can the 100th sample be considered the same condition as the 101st sample?
If the answer is no, use the I-MR control chart.
It is up to 4 ~ 5 that the 100th is the same environment. So the sampling for the control chart is selected from four to five such that the in-group characteristics are homogenous in continuous production.
5. Draw Xbar-R control chart

## Slide 277
Draw points
Average
Range
Proceeding order
Proceeding order
7.83
0.2
5. Draw Xbar-R control chart

## Slide 278
Phương pháp sample lần 1 và số sampling
Gia công tiện
Kích thước đường kính ngoài sau khi thay đổi công cụ cắt
Trong process gia công tiện, tiến hành gia công thép và
quản lý chỉ số đường kính ngoài.
Bite của máy tiện tùy theo số lượng được gia công sẽ
phát sinh ma sát và nếu đạt đến giới hạn tới giới hạn
tuổi thọ thì phải thay đổi công cụ
Nếu không thay đổi công cụ, sẽ phát sinh không đạt về
độ sáng của mặt gia công(Gồ ghề), Chỉ số đường kính
ngoài
UCL
LCL
Khi giả định tuổi thọ của công cụ là 200 cái bắt đầu từ sau khi
thay đổi công cụ đến lần thay đổi công cụ tiếp theo đánh dấu
số cho sản phẩm, chỉ số của số 1 là nhỏ nhất và của 200 là lớn
nhất.
Lúc này không thể xem số 1 và số 200 là đồng nhất. Nếu vậy
thì liệu có thể tương tự nhau đến mức nào?
Ví dụ có thể xem sample số 100 và sample thứ 101 là điều kiện
đồng nhất. Nếu câu trả lời là không thì lúc này sử dụng đồ thị
quản lý quản lý I-MR.
Tại đây có thể xem số 100 là đồng nhất về môi trường là tối đa
Vì vậy sampling để tiến hành đồ thị quản lý trong truyền sản xuất
liên tục lựa chọn 4~5 để đặc tính trong nhóm sample đồng nhất
5. Vẽ đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 279
Vẽ đánh dấu
Trung bình
Phạm vi
Thứ tự tiến hành
Thứ tự tiến hành
7.83
0.2
5. Vẽ đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 280
Control chart's management baseline
Xbar control chart
R control chart
= 7.83 + 0.577 x 0.2 = 7.95
Constants used to calculate the control limits
= 7.83 - 0.577 x 0.2 = 7.72
= 2.115x 0.2 = 0.43
= 0
5. Draw Xbar-R control chart

## Slide 281
6. Operation of Xbar-R control chart
8 points on the Xbar control chart are marked as shown in the figure. a was confirmed that the bearings of the equipment were worn out. Bearings have been replaced with new ones and I do not think they will cause them again. In this case, What should I do with the UCL that I need to set up next month?
Question
UCL
LCL
X Bar
a

## Slide 282
Đường tiêu chuẩn quản lý của đồ thị quản lý
Đồ thị quản lý Xbar
Đồ thị quản lý R
= 7.83 + 0.577 x 0.2 = 7.95
Hằng số sử dụng để tính toán các giới hạn kiểm soát
= 7.83 - 0.577 x 0.2 = 7.72
= 2.115x 0.2 = 0.43
= 0
5. Vẽ đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 283
6. Vận hành đồ thị quản lý Xbar-R
Trong đồ thị quản lý Xbar 8 Point được đánh dấu như hình bên dưới
a kiểm tra và phát hiện bearings của máy đang bị mài mòn
Thay đổi bearings và suy nghĩ rằng sẽ không phát sinh hàng kém chất lượng nữa.
Trong trường hợp này ta phải làm thế nà để thiết lập UCL vao tháng sau?
Câu hỏi
UCL
LCL
X Bar
a

## Slide 284
UCL
LCL
X Bar
a
UCL
LCL
X Bar
The width of UCL and LCL will be adjusted.
We subtract the ideal point
and calculate UCL and LCL again.
It depends on whether or not the process abnormality issued in the previous month will recur again. If the cause of the abnormality is removed and it is judged that this abnormality will not occur again, calculate the UCL and LCL again without the abnormal points.
6. Operation of Xbar-R control chart

## Slide 285
USL
LSL
UCL
LCL
X Bar
a
b
Margin
The control chart is operated by supervisors in the field. It is not defects to leave the UCL and LCL.
It is a language of the process of sending a signal to a person because the process is abnormal. If this is ignored, the process will fail. It is caused by defects or equipment failure.
Decreasing the width of UCL and LCL does not mean that USL and LSL will decrease. USL and LSL are standards set at product development. The difference between USL and UCL is the margin of care. Supervisors in the field must constantly stabilize the process. And we should aim to make this margin and make a process that is not defective.
6. Operation of Xbar-R control chart

## Slide 286
UCL
LCL
X Bar
a
UCL
LCL
X Bar
Độ rộng của UCL và LCL sẽ được điều chỉnh
Loại những điểm bất thường
và lựa chọn lại UCL, LCL
Sẽ phụ thuộc vào việc những bất thường phát sinh trong process tháng trước có tái
phát lại vào tháng này hay không. Loại bỏ những nguyên nhân gây nên bất thường và
nếu được phán đoán rằng sẽ không phát sinh những bất thường như vậy nữa thì sẽ loại
bỏ những điểm bất thường và tính toán lại UCLvà LCL.
6. Vận hành đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 287
USL
LSL
UCL
LCL
X Bar
a
b
Dư thừa/chênh lệch
Đồ thị quản lý được vận hành bởi người quản lý dưới hiện trường. Nếu vượt quá UCL và LCL
không phải là không đạt chất lượng. Nó là ngôn ngữ của quá trính gửi tín hiệu đến con người
rằng process có điểm bất thường hãy xem xét nó. Nếu coi thường điểm này thì sẽ phát sinh bất
thường process. Điều này sảy ra là do không đạt tiêu chuẩn hoặc máy móc bị hỏng hóc.
Chiều rộng của UCLvà LCL giảm không có nghĩa là giảm USL và LSL. USL và LSL là quy cách tiêu
chuẩn được quyết định khi phát triển sản phẩm. Sự khác nhau của USL và UCL là sự chênh lệch/
dư thừa của quản lý, Người giám sát tại hiện trường phải không ngừng ổn định hóa process, Đặt
mục tiêu đảm bảo lượng chênh lệch/ dư thừa này để tạo ra process không có khiếm khuyết/không
đạt tiêu chuẩn.
6. Vận hành đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 288
The control chart is divided into a control chart for analysis and a control chart for management according to the period of operation.
control chart separation
Control chart for analysis
Control chart for
management
The UCL and LCL are different each time they are sampled.
UCL and LCL are fixed.
It is used before the management spec is decided on the production line
at the beginning of development.
The management SPEC is determined by the supervisor in the stable
production line.
Once the process is stable using the analysis control chart,
switch to the control chart for management.
It is operated by engineers and aims to take prompt action on abnormal factors.
6. Operation of Xbar-R control chart

## Slide 289
How to determine the sampling period and sampling number for
Xbar-R control chart creation?
The cycle of sampling is related to the production speed. The sampling period is determined on the assumption that if anomaly was detected at sampling inspection, we can investigate the whole samples For example, suppose you have 1,000 units produced per day and Let's say we take a sampling once a day to create a control chart. Sampled samples represent these 1,000 units. And if you find that the dimensions of the tool have increased due to tool failure in the sampling test, you should be able to inspect these 1,000.
If it is already shipped and it is not possible to perform a full inspection or other reasons, it is necessary to reduce the sampling period. The baseline is sampled once every two hours because there may be variations in the process during breaks.
6. Operation of Xbar-R control chart
How many samples should be sampling at once? The basic thing is to determine the quantity of the sample to such an extent that homogeneity can be ensured in the sample group. Let's say you produce 100 units in two hours. Sampling for drawing control charts should not be randomly sampled out of these 100s. Select two to five in a series of sequential productions.
The Xbar-R control chart can not be drawn if the characteristics of the products before and after continuous production are not identical. In this case, I-MR control chart or Z control chart should be used depending on the characteristics of the process.
Determining the quantity of one sampling is determined by the detection power. It depends on the number of clusters that can manage the data in the managed sample group and the severity of the failure. The worse the failure, and the fewer sample groups that are managed together in the control chart, the larger the number of sampling at one time. The standard is 4 ~ 5.

## Slide 290
Tùy theo thời kì vận hành đồ thị quản lý phân chia ra đồ thị quản lý dùng phân tích và đồ thị
quản lý dùng quản lý.
Phân loại đồ thị quản lý
Đồ thị quản lý
dùng phân tích
Đồ thị quản lý
dùng quản lý
UCL và LCL sẽ khác nhau mỗi lần sampling.
UCL và LCL được cố định.
Sử dụng trong giai đoạn phát triển đầu trước khi quyết định spec
quản lý trên line sản xuất.
Spec quản lý được quyết định do người giám sát trên line sản xuất ổn định
Sử dụng đô thị quản lý dùng phân tích nếu process ổn định, chuyển đổi
sang đồ thị quản lý dùng quản lý
Được vận hành bởi engineer, Mục đích xử lý nhanh chóng yếu tố quan
trọng bất thường
6. Vận hành đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 291
Làm thế nào để quyết định chu kì sampling và số lượng sampling để xây dựng đồ thị
quản lý Xbar-R
Chu kỳ sampling có liên quan đến tốc độ sản xuất. Giai đoạn lấy mẫu được xác định dựa trên giả định rằng nếu phát hiện dị thường khi kiểm tra lấy mẫu, có thể quyết định điều tra tổng thể toàn bộ sample. Ví dụ trong một ngày sản xuất số lượng sản phẩm là 1000, để xây dựng đồ thị quản lý một ngày tiến hành sampling một lần. Hàng mẫu/sample sẽ đại diện cho 1000 sản phẩm này, Trong kiểm tra sampling do bất thường của công cụ phát hiện các chỉ số của sample lớn hơn bình thường thì lúc này có thể phải kiểm tra cả 1000 sản phẩm này.
Trường hợp có những sản phẩm đã được xuất đi nên không thể kiểm tra toàn bộ hoặc kiểm tra gặp khó khăn thì ta phải giảm chu kì sampling xuống. Về cơ bản có thể có biến động trong thời gian nghỉ giữa giờ nên tiến hành sampling 2 tiếng 1 lần
Trong một lần sampling ta phải lấy mấy mẫu? Về cơ bản quyết định số lượng sample trong khoảng có thể đảm bảo tính đồng chất trong nhóm sample. Hãy giả sử trong 2 tiếng sản xuất 100 sản phẩm. Để vẽ đồ thị quản lý nếu tiến hành sampling ngẫu nhiên trong 100 sản phẩm này là không được. Lựa chọn từ 2 đến 5 sample theo thứ tự dãy sản xuất liên tục.
Nếu đặc tính của sản phẩm trước và sau khi được sản xuất liên tục không được xem là đồng nhất thì không thể vẽ được đồ thị quản lý Xbar-R. Lức này tùy theo đặc tính của process phải sử dụng đồ thị quản lý I-MR hoặc đồ thị quản lý Z..
Việc quyết định số lượng của 1 lần sampling quyết định dựa vào năng lực phân tích và phát hiện. Dựa vào quản lý data của nhóm sample, có thể quản lý đến mấy nhóm sample và tùy theo mức độ nghiêm trọng khi phát sinh không đạt tiêu chuẩn. Trong đồ thị quản lý số lượng của nhóm sample quản lý cùng nhau càng nhỏ thì số lượng sampling một lần càng lớn. Về cơ bản là 4~5 nhóm.
6. Vận hành đồ thị quản lý Xbar-R

## Slide 292
When the process is stable, the line corresponding to the average value is called the center
line (CL = Center Line).
In the 3σ control chart, the probability of leaving UCL and LCL is only 0.27%.
That is, if there is only a cause of chance, data will in UCL / LCL, If it is outside the UCL /
LCL, it is determined that it is caused by assignable cause.
“a”
“b”
+3σ
-3σ
UCL
LCL
CL
Assignable cause
Chance cause
Assignable cause
3σ management limit line
*
*
▶ CL (Center Line) , Overall average (X)
▶ UCL (Upper Control Limit), (X + 3σ)
▶ LCL (Lower Control Limit) ,(X - 3σ)
cf) USL, LSL
Management values (average in groups)
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 293
How often do you see that the UCL and LCL are management lines of the process?
Upper Control Level
(UCL)
Lower Control Level
(LCL)
Management values (average in groups)
Group number
Overall
average
0.00135
0.02135
0.13600
0.34130
0.34130
0.13600
0.02135
0.00135
Occurrence Probability by Region
±1 σ
±2 σ
±3 σ
Components of a control chart
Action limit
Action Limit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Assignable cause
Assignable cause
The odds of escaping the UCL in the process are only a 1~2/1000. If we say that we produce 1000 units a day, it happens once or twice. This is not to say that it is defects, but to say that the process has changed from the past. This level should confirm the process.
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 294
Khi process ở trong trạng thái ổn định, đường tương ứng với giá trị bình quân ta gọi là đường
trung tâm (CL=Center Line)
Đường giới hạn trên dưới của đường trung tâm 3σ phía bên trên gọi là đường quản lý trên UCL
phía bên dưới gọi là đường quản lý dưới LCL.
Trong đồ thị quản lý 3σ khả năng vượt quá đường quản lý trên dưới là không quá 0.27%. Nghĩa là, trường hợp chỉ tồn tại nguyên nhân ngẫu nhiên thì data tồn tại trong đường quản lý trên
và dưới, nhưng trường hợp vượt quá đường quản lý trên dưới ta đánh giá là do nguyên nhân không
ngẫu nhiên
“a”
“b”
+3σ
-3σ
UCL
LCL
CL
Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Nguyên nhân ngẫu nhiên
Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Đường giới hạn quản lý 3σ
*
*
▶ CL (Center Line) : Trường trung tâm, trung bình toàn thể(X)
▶ UCL (Upper Control Limit) :(X + 3σ)
▶ LCL (Lower Control Limit) :(X - 3σ)
cf) USL, LSL
Giá trị quản lý(trung bình trong nhóm)
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 295
Nếu gọi UCL và LCL là đường quản lý của process thì sẽ phải xem xét nó thường xuyên
đến mức độ nào?
Giới hạn quản lý trên(UCL)
Giới hạn quản lý dưới(LCL)
Giá trị quản lý(Bình quân trong nhóm)
Số nhóm
Bình quân toàn thể
0.00135
0.02135
0.13600
0.34130
0.34130
0.13600
0.02135
0.00135
Khả năng phát sinh theo từng khu vực
±1 σ
±2 σ
±3 σ
Yếu tố cấu thành của đồ thị quản lý
Giới hạn xử lý
Giới hạn xử lý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nguyên nhân không
ngẫu nhiên
Nguyên nhân không
ngẫu nhiên
Trong process khả năng phát sinh các điểm vượt khỏi UCL chỉ là 1~2 phần 1000. Nếu nói
trong một ngày sản xuất 1000 sản phẩm thì chỉ phát sinh 1 hoặc 2. Đây không có nghĩa là
phát sinh hàng lỗi không đạt tiêu chuẩn mà là process đã thay đổi so với trước đây. Ở mức
độ này liệu chúng là có phải kiểm tra lại process hay không?
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 296
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Out of the 3 σ of the management limit line
< Management Limit Exit (1)>
UCL
LCL
원인
CL
Causes
Rcontrol chart | Too many machine adjustments, unstable fixing device, differences in materials, operators, and instruments
xbar control chart | Cause such as Rcontrol chart, too frequent process adjustment, wrong inspection method
Pcontrol chart | Irregular inspection standards, materials supplied from other suppliers or production facilities, careless or unskilled work, poor maintenance
Probability of occurrence: 0.135%
- Limit line deviation (1)
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 297
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 9 or more consecutive points appearing on one side of the centerline
< 런(Run) >
UCL
LCL
CL
Causes
Rcontrol chart | Inadequate facility maintenance, operator's carelessness or mistake, change of raw materials (in case of poor quality: rise, good quality: downward movement)
xbar control chart | Changes in working conditions of production facilities, shifts of workers, changes in working methods, use of new raw materials, and set-up of production facilities again.
Pcontrol chart | Inadequate facility maintenance, operator negligence or mistake, changes in inspection conditions, changes in raw materials (in case of poor quality: rise, good quality: downward movement)
The probability that nine points continuously appear on one side of the center line ((0.5) ^ 9 = 0.2%)
- Run(2)
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 298
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Trường hợp quá đường giới hạn 3σ
< Đi lệch giới hạn quản lý >
UCL
LCL
CL
Nguyên nhân
Đồ thị quản lý R | Điều chỉnh máy quá nhiều, thiết bị cố định không ổn định, sự khác biệt về nguyên liệu, công nhân, dụng cụ đo.
xbar | Cùng nguyên nhân với đồ thị quản lý R và điều chỉnh máy quá nhiều, phương pháp kiểm tra sai
Đồ thị quản lý P | Tiêu chuẩn kiểm tra không có quy tắc, Nguyên liệu được cung cấp từ nhà cung cấp khác hoặc cơ sở sản xuất khác Sự không chú ý hoặc không thành thạo của công nhân, thiết bị không đạt tiêu chuẩn
Khả năng phát sinh:0.135%
- Đi lệch ra ngoài đường giới hạn(1)
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 299
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hiện tượng liên tục 9 điểm hoặc hơn xuất hiện về một phía so với đường trung tâm
< Run(Run) >
UCL
LCL
CL
Nguyên nhân
Đồ thị quản lý R | Không chuẩn bị bảo dưỡng thiết bị, công nhân không chú ý hoặc sai sót, thay đổi nguồn nguyên (Trường hợp chất lượng xấu: tăng, Trường hợp chất lượng tốt : di chuyển xuống
Đồ thị quản lý xbar | Trường hợp hay đổi điều kiện làm việc của thiết bị sản xuất, thay ca công nhân, thay đổi phương pháp làm việc của công nhân, sử dụng nguồn nguyên vật liệu mới, setup thiết bị máy móc mới
Đồ thị quản lý P | Không chuẩn bị bỏa dưỡng thiết bị, công nhân không chú ý hoặc sai sót, thay đổi điều kiện kiểm tra, thay đổi nguồn nguyên vật liệu Trường hợp chất lượng xấu : tăng, trường hợp chất lượng tốt : di chuyển xuống)
Tỉ lệ liên tục 9 điểm xuất hiện về một phía đường trung tâm ((0.5)^9 = 0.2%)
- Run(2)
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 300
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- When the 6 points rise or fall continuously, the overall tendency to move
continuously in one direction
< 경향(Trend) >
UCL
LCL
원인
CL
Causes
Rcontrol chart | 1. Downward: Improving the quality of raw materials progressively and improving production facilities by efficient maintenance management 2. Upward: If the machine, tool or test equipment is gradually loosened or worn,
xbar control chart | Gradual wear of the tool, gradual reduction of active ingredients in solution, worker fatigue, coolant change
Pcontrol chart | Same as R control chart
- Trend(3)
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 301
- When 14 dots appear periodically one above and below the center line
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<Periodicity>
UCL
LCL
원인
CL
Cause
Rcontrol chart | Operator fatigue or operator shift, periodic replacement of instrument, maintenance schedule, tool wear
xbar control chart | Same cause such as Rcontrol chart, seasonal or environmental change, voltage change, instability of machine fixing device
Pcontrol chart | Changes in materials, suppliers, sampling methods, different processes
- periodicity(4)
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart

## Slide 302
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-Khi 6 điểm tăng hoặc giảm liên tục, khuynh hướng di động toàn bộ liên tục
theo một hướng
< Khuynh hướng (Trend) >
UCL
LCL
원인
CL
Nguyên nhân
Đồ thị quản lý R | 1.Hướng xuống dưới: Chất lượng nguồn nguyên liệu được cải thiện dần, và cải tiến trang thiết bị sản xuất xuất bằng cách quản lý bảo trì hiệu quả 2.Hướng lên trên: Trường hợp chất lượng giảm do máy móc, công cụ hoặc trang thiết bị test dần lỏng lẻo mài mòn
Đồ thị quản lý xbar | Công cụ dần bị mài mòn, thành phần có hiệu lực trong dung dịch giảm dần, Công nhân mệt mỏi, thay đổi chất làm lạnh/nguội
Đồ thị quản lý P | Giống với đồ thị quản lý R
- Khuynh hướng(3)
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 303
- Khi 14 điểm xuất hiện một cách có chu kì bên trên hoặc dưỡi đường trung tâm
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
< Tính chu kì>
UCL
LCL
원인
CL
Nguyên nhân
Đồ thị quản lý R | Công nhân mệt mỏi hoặc công nhân thay ca, Thay đổi có tính chu kì các dụng cụ đo, Lịch trình trang bị, công cụ bị mài mòn
Đồ thị quản lý xbar | Cùng nguyên nhân với đồ thị quản lý R, thay đổi mùa hoặc thay đổi môi trường, thay đổi điện áp, máy móc trang thiết bị cố định không ổn định
Đồ thị quản lý P | Biến động về nguyên liệu, Thay đổi nhà cung cấp, Thay đổi phương pháp sampling, Process khác nhau
- Tính chu kì(4)
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)

## Slide 304
- Two out of three consecutive points appear in area A of one area 4 out of 5 points are located at the B of one side of the center line or more
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
<Management Limit Proximity>
UCL
LCL
Causes
CL
Rcontrol chart | Worker errors, lack of skills due to lack of training, excessive vibration due to improper fastening devices, irregular materials supplied by different suppliers, defective parts, measurement errors, or poor instruments
xbar control chart | Same causes as Rcontrol chart
=0.00134  0.134% probability
7. Determination and interpretation(detailed) of control chart
- Management Limit Proximity(5)

## Slide 305
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- If 15 points are not out of control line and are concentrated in area C without
major variation.
< Bias to centerline>
UCL
LCL
원인
CL
Causes
Measurement system problems | Lack of ability to detect changes in quality characteristics. If the instrument does not have a distinctive power, it can not recognize process variations. The minimum measurement unit should be 1/10 of the tolerance specification.
Worker problem | If the measured value has been manipulated artificially so that the produced product is close to the average value, or if the defective product is reworked and the improvement is recorded
The probability that 15 points are within the center line ± 1σ (0.6826) ^ 15 = 0.00326 Approximately
0.33%, but in this case it is determined to be "abnormal"
7. How to view control chart
- Bias to centerline(6)

## Slide 306
-Trong 3 điểm liên tiếp nếu 2 điểm xuất hiện lệch về một phía khu vực A, hoặc
trường hợp trong 5 điểm có 4 điểm lệch về phía B hoặc hơn từ đường trung tâm
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
< Tiếp giáp với giới hạn quản lý >
UCL
LCL
Nguyên nhân
CL
Đồ thị quản lý R | Sai sót của công nhân, thiếu kỹ thuật do không có sự đào tạo, chấn động quá độ do trang thiết bị không phù hợp, nguyên vật liệu không đạt quy cách do nhiều nhà cung cấp, Linh kiện không đạt tiêu chuẩn, đo đạc bị sai sót hoặc dụng cụ đo đạc không đạt tiêu chuẩn…
Đồ thị quản lý xbar | Cùng nguyên nhân với đồ thị quản lý R
=0.00134  0.134% tỉ lệ
7. Đánh giá và giải thích đồ thị quản lý (cụ thể)
- Tiếp giáp giới hạn quản lý(5)

## Slide 307
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trường hợp 15 điểm không vượt ra đường giới hạn quản lý, không có biến
động lớn và tập trung nhiều trong khu vực C
< Độ lệch tại đường trung tâm >
UCL
LCL
원인
CL
Nguyên nhân
Vấn đề về hệ thống đo đạc | Thiếu năng lực phát hiện ra những thay đổi về giá trị đặc tính sản phẩm. Nếu trường hợp dụng cụ đo đạc không có khả năng phân biệt thì không thể nhận thức được biến động của process. Đơn vị đo tối thiểu phải có tiêu chuẩn sai số cho phép là 1/10
Vấn đề người làm việc | Làm giả giá trị đo đạc của sản phẩm sản xuất để đạt được gần đến giá trị bình quân, hoặc trường hợp lưu lại chế tạo, sửa lại hàng kém chất lượng để tạo thành sản phẩm tốt hơn
Tỉ lệ khả năng 15 điểm nằm trong đường trung tâm ±1σ là (0.6826)^15=0.00326 khoảng 0.33%, Trường hợp
này phán đoán là “bất thường”
7. Phương pháp nhìn đồ thị quản lý
- Độ lệch tại đường trung tâm (6)

## Slide 308
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- When more than 8 points appear continuously in the A or B area
< Severe dispersion>
UCL
LCL
원인
CL
Causes
Rcontrol chart | Occurs when different suppliers, different operators, different inspectors, different production lines, different instruments, different inspection standards are mixed.
xbar control chart | Same as above
- Severe dispersion(7)
7. How to view control chart

## Slide 309
8. Excel (Xbar – R )control chart Practice
The following is the data for measuring the inner diameter dimension of a part produced in a certain manufacturing process. Measurements were made every two hours and five measurements were taken consecutively in the production line. Use the data to draw and interpret the Xbar - R control chart. (Calculated based on interpretation)
Sample군 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 7.74 | 7.83 | 7.93 | 7.8 | 7.8
2 | 7.88 | 7.93 | 7.95 | 7.74 | 7.74
3 | 7.83 | 7.9 | 7.8 | 7.82 | 7.82
4 | 7.87 | 7.8 | 7.82 | 7.79 | 7.79
5 | 7.95 | 7.55 | 7.89 | 7.87 | 7.8
6 | 8.02 | 8.05 | 8.21 | 7.88 | 7.88
7 | 7.86 | 7.59 | 7.79 | 7.59 | 7.59
8 | 7.91 | 7.87 | 7.98 | 7.94 | 7.94
9 | 7.88 | 7.79 | 7.97 | 7.91 | 7.91
10 | 7.49 | 7.37 | 7.57 | 7.4 | 7.97
11 | 7.84 | 7.96 | 7.9 | 7.8 | 7.8
12 | 7.91 | 7.97 | 7.86 | 7.74 | 7.74
13 | 7.74 | 7.91 | 7.87 | 7.82 | 7.89
14 | 7.93 | 8.23 | 8.25 | 7.79 | 7.74
15 | 8.02 | 7.95 | 8.15 | 8.17 | 7.98
Sample군 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
16 | 7.82 | 7.92 | 7.94 | 7.82 | 8.2
17 | 8.01 | 7.9 | 7.95 | 7.79 | 7.34
18 | 7.91 | 7.96 | 7.91 | 7.87 | 7.91
19 | 7.71 | 7.78 | 7.83 | 7.79 | 7.79
20 | 7.64 | 7.7 | 7.86 | 7.79 | 7.79
21 | 7.72 | 7.62 | 7.57 | 7.78 | 7.48
22 | 7.66 | 7.71 | 7.51 | 7.4 | 7.4
23 | 7.89 | 7.93 | 7.48 | 7.9 | 7.98
24 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7
25 | 7.5 | 7.88 | 7.6 | 7.7 | 7.95
26 | 7.53 | 7.63 | 7.55 | 7.52 | 7.52
27 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6
28 | 7.8 | 7.35 | 7.6 | 7.54 | 7.54
29 | 7.39 | 7.28 | 7.4 | 7.38 | 7.38
30 | 7.46 | 7.65 | 7.58 | 7.55 | 7.55
31 | 7.46 | 7.65 | 7.58 | 7.55 | 7.55
Spec: 7.5±2.5
Case study

## Slide 310
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Khi trong vùng A và B xuất hiện trên 8 điểm liên tục
< Phân tán nghiêm trọng >
UCL
LCL
원인
CL
Nguyên nhân
Đồ thị quản lý R | Phát sinh trong trường hợp kết hợp người cung cấp khác nhau, worker khác nhau, người kiểm tra khác nhau, line sản xuất khác nhau, dụng cụ đo đạc khác nhau, tiêu chuẩn kiểm tra khác nhau..
Đồ thị quản lí xbar | Tương đồng
7. Phương pháp nhìn đồ thị quản lý
- Phân tán nghiêm trọng (7)

## Slide 311
8. Luyện tập đồ thị quản lý Excel (Xbar – R )
Dưới đây là Data đo đạc chỉ số đường kính trong của linh kiện được sản xuất tại một process nào đó. Đo đạc mỗi 2 tiếng 1 lần khi đo đạc 1 lần lựa chọn liên tục 5 mẫu từ line sản xuất. Sử dụng data vẽ đồ thị quản lý Xbar – R và giải thích. (Tính toán bằng tiêu chuẩn sử dụng phân tích)
Sample군 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 7.74 | 7.83 | 7.93 | 7.8 | 7.8
2 | 7.88 | 7.93 | 7.95 | 7.74 | 7.74
3 | 7.83 | 7.9 | 7.8 | 7.82 | 7.82
4 | 7.87 | 7.8 | 7.82 | 7.79 | 7.79
5 | 7.95 | 7.55 | 7.89 | 7.87 | 7.8
6 | 8.02 | 8.05 | 8.21 | 7.88 | 7.88
7 | 7.86 | 7.59 | 7.79 | 7.59 | 7.59
8 | 7.91 | 7.87 | 7.98 | 7.94 | 7.94
9 | 7.88 | 7.79 | 7.97 | 7.91 | 7.91
10 | 7.49 | 7.37 | 7.57 | 7.4 | 7.97
11 | 7.84 | 7.96 | 7.9 | 7.8 | 7.8
12 | 7.91 | 7.97 | 7.86 | 7.74 | 7.74
13 | 7.74 | 7.91 | 7.87 | 7.82 | 7.89
14 | 7.93 | 8.23 | 8.25 | 7.79 | 7.74
15 | 8.02 | 7.95 | 8.15 | 8.17 | 7.98
Sample군 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
16 | 7.82 | 7.92 | 7.94 | 7.82 | 8.2
17 | 8.01 | 7.9 | 7.95 | 7.79 | 7.34
18 | 7.91 | 7.96 | 7.91 | 7.87 | 7.91
19 | 7.71 | 7.78 | 7.83 | 7.79 | 7.79
20 | 7.64 | 7.7 | 7.86 | 7.79 | 7.79
21 | 7.72 | 7.62 | 7.57 | 7.78 | 7.48
22 | 7.66 | 7.71 | 7.51 | 7.4 | 7.4
23 | 7.89 | 7.93 | 7.48 | 7.9 | 7.98
24 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7
25 | 7.5 | 7.88 | 7.6 | 7.7 | 7.95
26 | 7.53 | 7.63 | 7.55 | 7.52 | 7.52
27 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6
28 | 7.8 | 7.35 | 7.6 | 7.54 | 7.54
29 | 7.39 | 7.28 | 7.4 | 7.38 | 7.38
30 | 7.46 | 7.65 | 7.58 | 7.55 | 7.55
31 | 7.46 | 7.65 | 7.58 | 7.55 | 7.55
Spec: 7.5±2.5
Luyện tập ví dụ

## Slide 312
8. Excel(Xbar – R)control chart Practice

## Slide 313
8. Excel(Xbar – R)control chart Practice
Choose between special and general characteristics
Choice of KPC, PQC, general management characteristics
Choice between management and interpretation
Select between both sides and one side
Set the average (goal) of process control. Set the nominal dimension of SPEC
Upper and lower limit setting of SPEC
Set the UCL and LCL of the X Bar control chart. Set to draw control chart for management.
Set the UCL and LCL of the R control chart. Set to draw control chart for management
Set the average value (target) of the R control chart. Set to draw control chart for management

## Slide 314
8. Luyện tập đồ thị quản lý Excel(Xbar – R)

## Slide 315
8. Luyện tập đô thị quản lý Excel(Xbar – R)
Lựa chọn trong đặc tính đặc biệt và
đặc tính thông thường
KPC, PQC, Lựa chọn trong đặc tính quản lý thông thường
Lựa chọn trong dùng quản lý và dùng phân tích
Lựa chọn trong hai mặt và một mặt
Quyết định Giá trị trung bình của quản lý process (mục tiêu).
Quyết định chỉ số Nomical của SPEC
Nội dung spec,Lựa chọn LSL
Lựa chọn UCL và LCL của đồ thị quản lý Xbar.
Lựa chọn để vẽ đồ thị quản lý sử dụng quản lý
Lựa chọn UCL và LCL của đồ thị quản
lý R. Lựa chọn để vẽ đồ thị quản lý sử
dụng quản lý

## Slide 316
8. Excel(Xbar – R)control chart Practice
Input of data
Record measurement date
Sampling group. Up to 31 groups can be displayed
Measurement data
Sample number
The mean and range of each group

## Slide 317
8. Excel(Xbar – R)control chart Practice
X bar – R control chart
If the picture does not look right, place the mouse cursor on the Y axis on the left side and press the right mouse button. At this time, select the axis format to adjust the scale

## Slide 318
8. Luyện tập đồ thị quản lý Excel(Xbar – R)
Nhập dữ liệu
Ghi chép ngày đo đạc
Nhóm sampling. Có thể biểu thị tới 31 nhóm.
Dữ liệu đo đạc
số sample
Trung bình và phạm vi của các nhóm

## Slide 319
8. Luyện tập đồ thị quản lý Excel(Xbar – R)
Đồ thị quản lý X bar – R
Nếu không nhìn rõ ràng được bức tranh, di chuyển
đưa mouse cursor trên trục Y ở phía bên trái nhấn
chuột bên phải thì sẽ hiện ra cửa sổ tranh như bên
dưới lúc này chọn mẫu trục và điều chỉnh scale

## Slide 320
8. Excel(Xbar – R)control chart Practice
Warning window
(Comprehensive report)
(Xbar graph)
(R graph)

## Slide 322
8. Luyện tập đồ thị quản lý Excel(Xbar – R)
Trang cảnh báo
(Báo cáo tổng hợp)
(Xbar graph)
(R graph)